VšĮ Vilkaviškio ligoninės rinkos konsultacija dėl planuojamo optinio koherentinio tomografo pirkimo

Gauti tiekėjų pasiūlymai / klausimai / pastabos dėl planuojamo pirkimo techninės specifikacijos projekto.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjų siūlymai | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto); 3. spalvotos akių dugno fotografijos. |  |  |
|  | Prietaiso technologinis išpildymas ir kompklektacija | Prietaisas sudarytas iš diagnostinio OKT įrenginio su integruota skaitmenine foto kamera ir atskiro atitinkamos specifikacijos kompiuterio, monitoriaus, bei reguliuojamo aukščio elektrinio staliuko. |  |  |
|  | OKT skenavimo greitis | Ne mažiau 50000 A skenų per sekundę |  |  |
|  | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje | Ne mažiau 12 mm |  |  |
|  | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje | Ne mažiau 9 mm |  |  |
|  | OKT skenavimo ašinė rezoliucija | Ne daugiau 6 µm |  |  |
|  | OKT skenavimo šoninė rezoliucija | Ne daugiau 20 µm |  |  |
|  | OKT skenavimo šablonai | 3D tūrinis skenavimas; linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis); |  |  |
|  | Minimalus vyzdžio diametras OKT tyrimui | Ne daugiau 2,5 mm |  |  |
|  | Minimalus vyzdžio diametras akies dugno fotografijos tyrimui | Ne daugiau 3,3 mm |  |  |
|  | Akies dugno fotografijų tipai | Spalvota ir beraudė (Red-free), arba jiems lygiaverčiai dugno atvaizdavimo tipai. | Kad būtų užtikrintas konkurencingumas, siūlome reikalavimą Keisti į: Spalvotas arba lygiavertis dugno atvaizdavimo tipas | Koreguojama nebus. Reikalavimas suformuluotas, kad tiktų tiek su spalvota, tiek su beraude technologija. |
|  | Spalvoto akies dugno fotografavimo kampas | Ne mažiau 45° |  |  |
|  | Paciento žvilgsnio vidinės fiksacijos taškų skaičius akies dugno periferijos fotografavimui | Ne mažiau 8 taškai | Kad būtų užtikrintas konkurencingumas, siūlome reikalavimą Keisti į: Ne mažiau 7 taškai | Bus koreguojama |
|  | Prietaiso valdymas | Automatizuotas, naudojant tik lietimui jautrų monitorių arba lygiavertę automatinę valdymo sistemą | Reikalavimą siūlome naikinti. *Reikalavimas yra perteklinis ir riboja konkurenciją, nes pritaikytas tik tam tikro gamintojo sprendimams. Esminis kriterijus – patogus ir efektyvus valdymas, kuris gali būti užtikrintas ir alternatyviais sprendimais (pvz., per kompiuterį, nuotoliniu būdu, naudojant valdymo svirtį ar kitais automatizuotais būdais). | Bus koreguojama |
|  | Lietimui jautraus monitoriaus pasukimo ir pasvirimo kampas | Reguliuojamas apie vertikalią ir apie horizontalią ašį | lietimui jautraus monitoriaus pasukimo ir pasvirimo kampas reguliuojamas apie vertikalią ir horizontalią ašį. Siūlymas/pastaba: „lietimui jautrus ekranas turi būti reguliuojamas bent apie vieną ašį (vertikalią arba horizontalią)”. Nėra klinikinio ar diagnostinio pagrindo reikalauti, kad ekranas suktųsi apie abi ašis – tyrimas atliekamas įprastoje pozicijoje, todėl pakankamas yra vienos ašies (vertikalus) reguliavimas, kaip tai daro dauguma gamintojų. Reikalavimas, kad ekranas būtų reguliuojamas tiek apie vertikalią, tiek apie horizontalią ašį, yra perteklinis, nes funkcinis ekranų reguliavimo tikslas – užtikrinti patogų darbo kampą specialistui – pilnai pasiekiamas vertikaliai reguliuojamu ekranu. | Bus koreguojama |
|  | Galimybė valdyti prietaisą stovint pacientui už nugaros | Būtina | galimybė valdyti prietaisą stovint už nugaros. Siūlymas/pastaba: perteklinis reikalavimas. Reikalavimas, kad prietaisas būtų valdomas „iš bet kurios pusės“, nėra pagrįstas objektyvia klinikine būtinybe. Įprasta klinikinė praktika nenumato būtinybės valdyti prietaisą „iš bet kurios pusės“. Praktikoje įrenginiai valdomi iš priekio, o automatinės funkcijos (fokusavimas, nuskaitymas, pozicionavimas) leidžia specialistui atlikti visus veiksmus patogiai, be būtinybės keisti pozicijos. Todėl siūlomo įrenginio valdymo galimybės atitinka visus praktinius poreikius, o reikalavimas dėl „valdymo iš visų pusių“ vertintinas kaip neproporcingas ir ribojantis konkurenciją. | Bus koreguojama |
|  | OKT ir spalvotos fotografijos tyrimų atlikimas | Pilnai automatinis (vienu mygtuko paspaudimu) | Kad būtų užtikrintas konkurencingumas, siūlome reikalavimą keisti į: Su automatiniu fokusavimu ir automatiniu atlikimu arba pilnai automatinis (vieno mygtuko paspaudimu). | Bus koreguojama |
|  | Galimybė tyrimą atlikti pusiau automatiniu ir rankiniu režimu | Būtina |  |  |
|  | Automatinė skenavimo pozicijos korekcija pacientams su katarakta, skenuojant per skaidresnius lęšiuko sluoksnius | Būtina | - būtina automatinė skenavimo pozicijos korekcija pacientams su katarakta, skenuojant per skaidresnius lęšiuko sluoksnius. Siūlymas/pastaba: nėra būtina automatinė skenavimo pozicijos korekcija pacientams su katarakta, skenuojant per skaidresnius lęšiuko sluoksnius. Įrenginiai, neturintys konkrečios „automatinės pozicijos korekcijos per skaidresnius sluoksnius“, vis tiek gali pasiekti reikiamą rezultatą per: padidintą jautrumą, rankinį fokuso reguliavimą, programinę triukšmo filtraciją ir vaizdo apdorojimą, todėl reikalavimas konkrečiai šiai funkcijai vertintinas kaip perteklinis ir apribojantis konkurenciją. - Kad būtų užtikrintas konkurencingumas, siūlome reikalavimą keisti į: Specialus režimas pacientams su katarakta | Bus koreguojama |
|  | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, aukštos rezoliucijos skenavimas. |  | Bus koreguojama |
|  | Glaukomos analizės galimybės | - Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio apie optinį diską nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze; - Ganglinių ląstelių sluoksnio (angliškai: GCL+, GCL++) storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze. - Pokyčių tendencijų nustatymas (remiantis ≥4 tyrimais). - Hood ataskaita. | 1. Hood ataskaita. Siūlymas/pastaba: Hood ataskaita nėra privaloma. „Prietaisas turi turėti ganglioninių ląstelių komplekso (GCC) analizės funkciją su normatyviniu duomenų palyginimu bei galimybe sekti pokyčius laike.“ Reikalavimas „Hood ataskaita“riboja konkurenciją, nes jį gali pateikti tik riboto gamintojų skaičiaus įrenginiai. 2. Kad būtų užtikrintas konkurencingumas, siūlome 2. reikalavimą keisti į: - Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze | Bus koreguojama |
|  | Priekinio akies segmento tyrimo modulis | Būtinas |  |  |
|  | OKT angiografijos tyrimas | Būtinas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles, nenaudojant kontrasto |  |  |
|  | Programinė įranga | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM. |  |  |
|  | Kompiuteris, tinkamas OCT ir spalvotų vaizdų apdorojimui ir kaupimui. | Kompiuteris ir monitorius (HD raiškos) gali būti ir integruoti vienas su kitu; klaviatūra ir pelė (optinė) – atskirai. |  |  |
|  | Staliukas OKT prietaisui, kompiuteriui ir monitoriui pastatyti. | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas. |  |  |
|  | Maitinimas | Iš ~220-240V, 50Hz elektros tinklo |  |  |
|  | Garantija | ≥12 mėn. |  |  |
|  | Atitiktis 93/42/EEC direktyvai/ ar lygiaverčiai | Būtina |  |  |