## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
MEDICINOS PRIEMONĖS IR INSTRUMENTAI
Kam: | VšĮ CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENKARTINIAI, ARTROSKOPINIO ŠEIVERIO PEILIUKAI (ANTGALIAI)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
1. | Vienkartiniai, artroskopinio šeiverio peiliukai (antgaliai)
1.1. | Šeiverio peiliuko dydis 3,6 mm +/- 0,1 mm | 24 | vnt.
1.1.1. | Turi tikti Linvatec kompanijos REF 9924 ar REF 4240 šeiverio rankenai (su pjovimo antgalių automatiniu atpažinimu)
1.1.2. | Turi būti pilno spindulio rezektorius su tiesia pjovimo briauna
1.1.3. | Turi būti galimybė palenkti peiliuką iki 30° kampo
1.1.4. | Darbinis peiliuko ilgis turi būti ne mažesnis 13 cm
1.1.5. | Maksimalus pjovimo greitis turi būti ne mažiau 6000 aps./min.
1.1.6. | Dydis turi būti 3,6 mm +/- 0,1 mm
1.2. | Šeiverio peiliuko dydis 4,2 mm +/- 0,1 mm | 24 | vnt.
1.2.1. | Turi tikti Linvatec kompanijos REF 9924 ar REF 4240 šeiverio rankenai (su pjovimo antgalių automatiniu atpažinimu)
1.2.2. | Turi būti pilno spindulio rezektorius su tiesia pjovimo briauna
1.2.3. | Turi būti galimybė palenkti peiliuką iki 30° kampo
1.2.4. | Darbinis peiliuko ilgis turi būti ne mažesnis 13 cm
1.2.5. | Maksimalus pjovimo greitis turi būti ne mažiau 6000 aps./min.
1.2.6. | Dydis turi būti 4,2 mm +/- 0,1 mm
1.3. | Šeiverio peiliuko dydis 4,2 mm +/- 0,1 mm | 24 | vnt.
1.3.1. | Turi tikti Linvatec kompanijos REF 9924 ar REF 4240 šeiverio rankenai (su pjovimo antgalių automatiniu atpažinimu)
1.3.2. | Turi būti rezektorius ekstensyvių audinių šalinimui su dantyta pjovimo briauna
1.3.3. | Darbinis peiliuko ilgis turi būti ne mažesnis 13 cm
1.3.4. | Maksimalus pjovimo greitis turi būti ne mažiau 6000 aps./min.
1.3.5. | Dydis turi būti 4,2 mm +/- 0,1 mm
1.4. | Šeiverio peiliuko dydis 4,8 mm +/- 0,1 mm | 24 | vnt.
1.4.1. | Turi tikti Linvatec kompanijos REF 9924 ar REF 4240 šeiverio rankenai (su pjovimo antgalių automatiniu atpažinimu)
1.4.2. | Turi būti rezektorius ekstensyvių audinių šalinimui su dantyta pjovimo briauna
1.4.3. | Darbinis peiliuko ilgis turi būti ne mažesnis 13 cm
1.4.4. | Maksimalus pjovimo greitis turi būti ne mažiau 6000 aps./min.
1.4.5. | Dydis turi būti 4,8 mm +/- 0,1 mm
1.5. | Boro peiliukas dydis 6,0 mm +/- 0,1 mm | 24 | vnt.
1.5.1. | Turi tikti Linvatec kompanijos REF 9924 ar REF 4240 šeiverio rankenai (su antgalių automatiniu atpažinimu).
1.5.2. | Boro antgalis turi būti kūgio formos
1.5.3. | Darbinis peiliuko ilgis turi būti ne mažesnis 13 cm
1.5.4. | Maksimalus pjovimo greitis turi būti ne mažiau 10 000 aps./min.
1.5.5. | Dydis turi būti 6,0 mm +/- 0,1mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 12348 Eur
2. DALIS | VIENKARTINIAI, ARTROSKOPINIO ŠEIVERIO PEILIUKAI (ANTGALIAI)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
2. | Vienkartiniai, artroskopinio šeiverio peiliukai (antgaliai)
2.1. | Spec. boro dydis nuo 4,0 mm iki 4,2 mm | 12 | vnt.
2.1.1. | Turi tikti Stryker kompanijos Formula šeiverio rankenai 10D027464 (375-704-500) su antgalių automatiniu atpažinimu
2.1.2. | Turi būti spec. boras - subchondralinis grąžtas
2.1.3. | Dydis turi būti nuo 4,0 mm iki 4,2 mm +/- 0,1 mm
2.1.4. | Gręžiančioji dalis turi būti Ø 1,5 mm +/- 0,1 mm
2.2. | Šeiverio peiliuko dydis nuo 3,5 mm iki 5,0 mm | 60 | vnt.
2.2.1. | Turi tikti Stryker kompanijos Formula šeiverio rankenai 10D027464 (375-704-500) su antgalių automatiniu atpažinimu
2.2.2. | Turi būti rezektorius ekstensyvių audinių šalinimui su dantyta pjovimo briauna
2.2.3. | Darbinis peiliuko ilgis turi būti ne mažesnis 13 cm
2.2.4. | Dydis turi būti nuo 3,5 mm iki 5,0 mm +/- 0,1 mm
2.3. | Boro peiliukas dydis turi būti nuo 4,0 mm iki 5,5 mm | 10 | vnt.
2.3.1. | Turi tikti Stryker kompanijos šeiverio rankenai 10D027464 (375-704-500) su antgalių automatiniu atpažinimu
2.3.2. | Boro antgalis turi būti kūgio formos
2.3.3. | Darbinis peiliuko ilgis turi būti ne mažesnis 13 cm
2.3.4. | Dydis turi būti nuo 4,0 mm iki 5,5 mm +/- 0,1 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 7392 Eur
3. DALIS | JĖGOS INSTRUMENTO PJŪKLELIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
3. | Jėgos instrumento pjūkleliai
3.1. | Jėgos instrumento pjūklelis plotis-ilgis-storis 10,0x25,0x0,4 mm | 10 | vnt.
3.1.1. | Turi tikti kompanijos Linvatec sagitalinio pjovimo rankenai Micro 100 ir priedui PRO2043
3.1.2. | Turi būti smulkūs pjovimo dantukai
3.1.3. | plotis-ilgis-storis turi būti 10,0x25,0x0,4 mm paklaida ilgiui ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0,1mm
3.2. | Jėgos instrumento pjūklelis plotis-ilgis-storis 10,0x25,0x0,4 mm | 10 | vnt.
3.2.1. | Turi tikti kompanijos Linvatec sagitalinio pjovimo rankenai Micro 100 ir priedui PRO2043
3.2.2. | Turi būti vidutinio stambumo pjovimo dantukai
3.2.3. | Plotis-ilgis-storis turi būti 10,0x25,0x0,4 mm paklaida ilgiui ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0,1mm
3.3. | Jėgos instrumento pjūklelis plotis-ilgis-storis 5,0x35,0x0,4 mm | 10 | vnt.
3.3.1. | Turi tikti kompanijos Linvatec sagitalinio pjovimo rankenai Micro 100 ir priedui PRO2043
3.3.2. | Turi būti smulkūs pjovimo dantukai
3.3.3. | Plotis-ilgis-storis turi būti 5,0x35,0x0,4 mm paklaida ilgiui ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0,2 mm
3.4. | Jėgos instrumento pjūklelis plotis-ilgis-storis 25,4x95,0x1,27 mm | 20 | vnt.
3.4.1. | Turi tikti kompanijos Linvatec pjovimo rankenai PRO6125
3.4.2. | Plotis-ilgis -storis turi būti 25,4x95,0x1,27mm paklaida ilgiui ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0,1mm
3.5. | Jėgos instrumento pjūklelis plotis-ilgis-storis 10,0x85,0x1,27 mm | 10 | vnt.
3.5.1. | Turi tikti kompanijos Linvatec pjovimo rankenai PRO6125
3.5.2. | Plotis-ilgis -storis turi būti 10,0x85,0x1,27 mm (paklaida ilgiui nedaugiau kaip 10 mm ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0,1mm
3.6. | Jėgos instrumento pjūklelis plotis-ilgis-storis 25,4x90,0x1,2 mm | 20 | vnt.
3.6.1. | Turi tikti kompanijos Linvatec pjovimo rankenai PRO6125
3.6.2. | Plotis-ilgis -storis turi būti 25,4x90,0x1,2 mm (paklaida ilgiui ne daugiau kaip 10 mm ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0,1mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 2520 Eur
4. DALIS | JĖGOS INSTRUMENTO PJŪKLELIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
4. | Jėgos instrumento pjūkleliai
4.1. | Jėgos instrumento pjūklelis plotis 25,0 mm, pjovimo gylis 100,0 mm, dantelio gylis 1,27 mm | 30 | vnt.
4.1.1. | Turi tikti kompanijos „Stryke System 6 „ ostiliuojančiai pjovimo rankenai
4.1.2. | Turi būti pločio 25,0 mm, pjovimo gylio 100,0 mm, dantelio gylio 1,27 mm (paklaida pjovimo gyliui ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0,1mm)
4.2. | Jėgos instrumento pjūklelis plotis 18,0 mm, pjovimo gylis 100,0 mm, dantelio gylis 1,27 mm | 10 | vnt.
4.2.1. | Turi tikti kompanijos „Stryke System 6 „ ostiliuojančiai pjovimo rankenai
4.2.2. | Turi būti pločio 18,0 mm, pjovimo gylio 100,0 mm, dantelio gylio 1,27 mm (paklaida pjovimo gyliui ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0,1mm)
4.3. | Jėgos instrumento pjūklelis plotis 15,0 mm, pjovimo gylis 81,5 mm, dantelio gylis 1,27 mm | 10 | vnt.
4.3.1. | Turi tikti kompanijos „Stryke System 6 „ ostiliuojančiai pjovimo rankenai
4.3.2. | Turi būti pločio 15,0 mm, pjovimo gylio 90 mm, dantelio gylio 1,27 mm (paklaida pjovimo gyliui ir pločiui ne daugiau kaip 2 mm, storiui ne daugiau kaip 0,1mm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 6865,43 Eur
5. DALIS | ARTROSKOPINIŲ VAMZDELIŲ RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
5. | Artroskopinių vamzdelių rinkinys
5.1. | Artroskopinių vamzdelių rinkinys | 400 | vnt.
5.1.1. | Artroskopinių vamzdelių rinkinys turi tikti kompanijos Linvatec artroskopinei pompai modelis 10K
5.1.2. | Turi būti sterilūs vamzdeliai
5.1.3. | Rinkinį turi sudaryti: siurbimo vamzdelis, irigacijos vamzdelis su specialia kasete irigacijos slėgio monitoringui, spaustukas sistemai uždaryti
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 12100 Eur
6. DALIS | ELEKTROKAUSTIKOS PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
6. | Elektrokaustikos priedai
6.1. | Elektrochirurginiai monopoliariniai peiliai | 60 | vnt.
6.1.1. | Turi būti monopoliarino elektrodo rankenėlė, su dviem mygtukais (pjovimas ir koaguliacija ), elektrodų rankena su neatjungiamu laidu 4-5 m. Europinio tipo jungtis prijungimo pusėje ir Valleylab Forse 2 generatoriaus pusėje
6.1.2. | Turi būti autoklavuojama, 134°C temperatūroje, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų
6.1.3. | Ilgis turi būti 130 -170 mm
6.2. | Pjovimo ir koaguliacijos elektrodai | 60 | vnt.
6.2.1. | Diametras turi būti 2,4 mm ± 0,1 mm
6.3. | Elektrochirurginis prailgintojas, vienpolis, tinkantis 2,4 mm ± 0,1 mm pjovimo ir koaguliacijos elektrodui | 2 | vnt.
6.3.1. | Ilgis turi būti 150 ± 10 mm
6.4. | Bipoliarinis pincetas | 20 | vnt.
6.4.1. | Bipoliarinis pincetas, turi būti darbinis pinceto koaguliacijos paviršius ne mažiau 7 mm x 1,5 mm, europinio tipo jungtis. Sterilizuojamas autoklavuojant 134°C temperatūroje
6.4.2. | Ilgis turi būti 180 - 200 mm
6.5. | Bipoliarinis laidas pinceto pajungimui | 20 | vnt.
6.5.1. | Turi būti bipoliarinis laidas pinceto pajungimui, europinio tipo jungtis pinceto prijungimo pusėje ir Volleylab Forse 2 generatoriaus pusėje. Sterilizuojamas autoklavuojant 134°C temperatūroje
6.5.2. | Ilgis turi būti 4 - 4,5 m
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 7685,92 Eur
7. DALIS | ELEKTRINIO JĖGOS INSTRUMENTO KABELIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
7. | Elektrinio jėgos instrumento kabelis
7.1. | Elektrinio jėgos instrumento pajungimo kabelis | 2 | vnt.
7.1.1. | Turi būti elektrinio jėgos instrumento pajungimo kabelis, tinkantis, Linvatec kompanijos elektrinei jėgos instrumentų konsolei PRO6100
7.1.2. | Turi būti netrumpesnis kaip 3,5 m
7.1.3. | Turi būti autoklavuojama 134º
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | PETIES SĄNARIO ARTROSKOPINIAI INSTRUMENTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
8. | Peties sąnario artroskopiniai instrumentai
8.1. | Artroskopinis kabliukas | 2 | vnt.
8.1.1. | Artroskopinis kabliukas turi būti „Cleverhook“ tipo arba lygiavertis.Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius
8.1.2. | Turi būti su nedidele darbine rankenėle lengvesniam ir preciziškesniam darbui. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm ± 0,1 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje (siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas turi būti indikuojamas rotatorių operacijoms. Instrumentas lenktas į dešinę.
8.2. | Artroskopinis kabliukas | 2 | vnt.
8.2.1. | Artroskopinis kabliukas turi būti „Cleverhook“ tipo arba lygiavertis.Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius
8.2.2. | Turi būti su nedidele darbine rankenėle lengvesniam ir preciziškesniam darbui. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm ± 0,1 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje (siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas turi būti indikuojamas rotatorių operacijoms. Instrumentas lenktas į kairę
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | ŠLAUNIES RAUMENŲ SAUSGYSLIŲ IMPLANTAI ( REIKALINGA PATEIKTI PANAUDAI INSTRUMENTŲ RINKINĮ TINKAMĄ IMPLANTŲ NAUDOJIMUI)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
9. | Šlaunies raumenų sausgyslių implantai ( Reikalinga pateikti panaudai instrumentų rinkinį tinkamą implantų naudojimui)
9.1. | Besirezorbuojantys sraigtai tibialinei fiksacijai | 30 | vnt.
9.1.1. | Turi tikti šlaunies raumenų sausgyslių transplanto fiksacijai
9.1.2. | Turi susidėti iš movos ir sraigto
9.1.3. | Turi būti sraigtas ir įmova pilnai besirezorbuojantys, pagaminti iš 70% polilaktatinės rūgšties (PLA) ir 30% trikalcio fosfato (TCA)
9.1.4. | Turi būti atsuktuvas į sraigtą panardinamas per visą sraigto ilgį
9.1.5. | Turi būti fiksacija tibialinėje dalyje
9.1.6. | Fiksacijos stiprumas turi būti ne mažiau 1060 N
9.1.7. | Turi būti steriliame įpakavime
9.1.8. | Sraigto dydžiai turi būti: 6-8 mm x 30 mm, 7-9 mm x 30 mm, 8-10 mm x 30 mm
9.1.9. | Movos dydžiai turi būti: maža, didelė
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 7087,5 Eur
10. DALIS | ŠLAUNIES SAUSGYSLIŲ IMPLANTŲ PRAVEDANČIOJI – NUKREIPIANČIOJI VIELA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
10. | Šlaunies sausgyslių implantų pravedančioji – nukreipiančioji viela
10.1. | Šlaunies sausgyslių implantų pravedančioji – nukreipiančioji viela | 6 | vnt.
10.1.1. | Turi būti vielos 2,4 mm ± 0,1 mm storis, 38,1 cm ilgis ±1 mm vienas galas su sriegiu, kitas su ausele (siūlui įverti)
10.1.2. | Turi būti pagaminta iš medicininio plieno, autoklavuojama
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 1059,96 Eur
11. DALIS | REVIZINIAI BESIREZORBUOJANTYS SRAIGTAI ŠLAUNIES RAUMENŲ SAUSGYSLIŲ TRANSPLANTO FIKSACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
11. | Reviziniai besirezorbuojantys sraigtai šlaunies raumenų sausgyslių transplanto fiksacijai
11.1. | Reviziniai besirezorbuojantys sraigtai šlaunies raumenų sausgyslių transplanto fiksacijai | 10 | vnt.
11.1.1. | Turi būti besirezorbuojantys
11.1.2. | Turi būti kanuliuoti sraigtai be galvutės, sriegis bukas
11.1.3. | Turi būti cheminė sudėtis – 30 %ß TCP ir 70 % PLGA.Abi medžiagos homogeniškai sumaišytos MPD technologija, osteokondukcinės
11.1.4. | Turi būti sterilioje pakuotėje
11.1.5. | Turi būti sraigtų Ø7-12 mm, kas 1 mm (ne mažiau 6 skirtingų diametrų)
11.1.6. | Ilgis turi būti nuo 23-35 mm (galimybė pasirinkti skirtingus dydžius, nuo mažiausio iki didžiausio)
11.1.7. | Tarpas tarp sriegio gijų turi būti nuo 3,5 iki 4,5 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 1680 Eur
12. DALIS | ARTROSKOPINIAI BIPOLIARINIAI ELEKTRODAI MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ ELEKTROCHIRURGIJAI (BŪTINA PANAUDAI PATEIKTI ELEKTROKAUSTIKOS APARATĄ TINKANTĮ ELEKTRODAMS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
12. | Artroskopiniai bipoliariniai elektrodai minkštųjų audinių elektrochirurgijai (Būtina panaudai pateikti elektrokaustikos aparatą tinkantį elektrodams)
12.1. | Artroskopiniai bipoliariniai elektrodai minkštųjų audinių elektrochirurgijai (Būtina panaudai pateikti elektrokaustikos aparatą tinkantį elektrodams) | 15 | vnt.
12.1.1. | Elektrodai turi būti vienkartinio naudojimo, tinkami naudoti artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose
12.1.2. | Turi būti veikiantys bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atliekantys audinių abliaciją (išgarinimą), kontūravimą, pjovimą ir koaguliaciją
12.1.3. | Turi būti grįžtamasis elektrodo polius – ant elektrodo ašies. Pacientui nereikalingas įžeminantis elektrodas
12.1.4. | Turi būti įeinantis radiodažnuminis impulsas sinusoidės formos, amplitudė nuo 340kHz iki 450 kHz
12.1.5. | Elektrodas turi turėti vidinį klasifikacijos kodą, kuris leistų generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus
12.1.6. | Elektrodai turi turėti automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti, kuri automatiškai sumažintų galią ir išjungtų elektrodą, priartėjus prie metalinių objektų. Atitolus per saugų atstumą, elektrodas vėl automatiškai įsijungtų
12.1.7. | Elektrodas turi turėti atsiurbimo funkciją
12.1.8. | Ilgis turi būti 4 mm ± 0,1 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 5244,75 Eur
13. DALIS | ARTROSKOPINIAI BIPOLIARINIAI ELEKTRODAI MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ ELEKTROCHIRURGIJAI (BŪTINA PANDAUDAI PATEIKTI ELEKTROKAUSTIKOS APARATĄ TINKANTĮ ELEKTRODAMS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
13. | Artroskopiniai bipoliariniai elektrodai minkštųjų audinių elektrochirurgijai (Būtina panaudai pateikti elektrokaustikos aparatą tinkantį elektrodams)
13.1. | Artroskopiniai bipoliariniai elektrodai minkštųjų audinių elektrochirurgijai (Būtina panaudai pateikti elektrokaustikos aparatą tinkantį elektrodams) | 50 | vnt.
13.1.1. | Elektrodai turi būti vienkartinio naudojimo, tinkami naudoti artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose
13.1.2. | Turi veikti bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą), pjovimą ir koaguliaciją
13.1.3. | Grįžtamasis elektrodo polius turi būti ant elektrodo ašies. Jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. Pacientui nereikalingas įžeminantis elektrodas
13.1.4. | Turi būti penki darbo rėžimai – vaporizacija (abliacija), koaguliacija, impulsinė vaporizacija (abliacija), vaporizacija (abliacija) su hemostaze, koaguliacija su temperatūros kontrole
13.1.5. | Turi būti platus elektrodų pasirinkimas
13.1.6. | Elektrodų diametras turi būti: 4 ± 0,1 mm (ne mažiau 3 tipų)
13.1.7. | Elektrodų diametras turi būti: 3,5 ± 0,1 mm (ne mažiau 9 tipų, ≥ 2 iš jų lankstūs)
13.1.8. | Elektrodų diametras turi būti: 3,5 ± 0,1 mm (terminiai, temperatūros matavimas ir kontrolė židinyje ne mažiau 5 tipų, ≥ 2 iš jų lankstūs)
13.1.9. | Elektrodų diametras turi būti: 2,3 ± 0,1 mm (smulkiems sąnariams, ne mažiau 5 tipų)
13.1.10. | Elektrodas turi būti diametro 2,7 ± 0,1 mm trijų polių
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 17482,5 Eur
14. DALIS | ARTROSKOPINĖ OPTIKA 4 MM ± 0,1 MM IR JAI TINKANTYS ŠVIESOLAIDŽIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
14. | Artroskopinė optika 4 mm ± 0,1 mm ir jai tinkantys šviesolaidžiai
14.1. | Artroskopinė optika su trokaru | 1 | vnt.
14.1.1. | Išorinis diametras turi būti – 4 mm ± 0,1 mm
14.1.2. | Darbinis ilgis turi būti 160mm ± 4 mm
14.1.3. | Apžvalgos kryptis turi būti -30° +/- 1 laipsnis
14.1.4. | Apžvalgos laukas turi būti ne mažesnis kaip 115°
14.1.5. | Geriausias fokusavimo atstumas turi būti – 10-15 mm
14.1.6. | Turi būti trokaras su dviem kraneliais, smeigas bukas
14.1.7. | Turi būti autoklavuojama 134°
14.1.8. | Šviesolaidžio adapteris privalo tikti Aeskulap, Dionics, Olympus firmų šviesolaidžių jungtims
14.2. | Artroskopinė optika | 3 | vnt.
14.2.1. | Išorinis diametras turi būti – 4 mm ± 0,1
14.2.2. | Darbinis ilgis turi būti 160mm ± 4 mm
14.2.3. | Apžvalgos kryptis turi būti -30° +/- 1 laipsnis
14.2.4. | Apžvalgos laukas turi būti ne mažesnis kaip 115°
14.2.5. | Geriausias fokusavimo atstumas turi būti – 10-15 mm
14.2.6. | Turi būti autoklavuojama 134°
14.2.7. | Šviesolaidžio adapteris privalo tikti Aeskulap, Dionics, Olympus firmų šviesolaidžių jungtims
14.2.8. | Turi tikti Olympus ar lygiaverčiui trokarui
14.3. | Šviesolaidis | 4 | vnt.
14.3.1. | Turi tikti teleskopui , ilgis ≥3m
14.3.2. | Turi būti autoklavuojamas 134°
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | GRĘŽIMO RANKENAI STRYKER SYSTEM 6 TINKANTYS PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
15. | Gręžimo rankenai Stryker System 6 tinkantys priedai
15.1. | Baterija | 3 | vnt.
15.1.1. | Akumuliatorius-baterija turi tikti gręžimo rankenai, nesterilizuojama (9,6 V srovės stiprumas)
15.2. | Dėklas turi tikti baterijai | 2 | vnt.
15.2.1. | Turi būti sterilizuojamas
15.3. | Įrankis skirtas baterijai įdėti | 1 | vnt.
15.3.1. | Turi būti sterilizuojamas
15.4. | Antgaliai frezavimui | 1 | vnt.
15.4.1. | Rimerio antgalis turi būti AO tipo (tinkantis gręžimo Stryker System 6 rankenai)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | SUSPAUSTO ORO TIEKIMO PRIEDAI:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
16. | Suspausto oro tiekimo priedai:
16.1. | Pneumatinė oro žarna | 1 | vnt.
16.1.1. | Prailginančioji suspausto oro tiekimo žarna turi būti ne trumpesnė kaip 6 m, iš vyr. jungties, į mot. jungtį, autoklavuojama
16.2. | Suspausto oro jungtis | 1 | vnt.
16.2.1. | Turi būti DISS jungtis į/iš šraderio adapterį
16.3. | Suspausto oro jungtis | 1 | vnt.
16.3.1. | Turi būti šraderio jungtis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | VIELOS ADAPTERIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
17. | Vielos adapteris
17.1. | Vielos adapteris | 1 | vnt.
17.1.1. | Turi būti tinkantis PRO6100Power Pro Electric II rankenai. Fiksuojantis vielą Ø 0,7 - 1,6 mm
17.1.2. | Turi būti sterilizuojamas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | STAMBIŲ IR VIDUTINIŲ KAULŲ JĖGOS INSTRUMENTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
18. | Stambių ir vidutinių kaulų jėgos instrumentas
18.1. | Universali rankena | 1 | vnt.
18.1.1. | Turi būti jėgos instrumento įjungimas – valdymas
18.1.2. | Valdymas turi būti rankinis – mygtuku esančiu rankenoje
18.1.3. | Turi būti pjovimo įrankio judėjimo greičio keitimas valdymo mygtuku
18.1.4. | Turi būti pjovimo įrankio judėjimo kryptys
18.1.5. | Kryptys turi būti valdomos (valdymo mygtuku ir/ar svirtele)
18.1.6. | Turi būti skirta modulinei sistemai
18.1.7. | Turi būti kanuliuota, ne mažiau kaip 5 mm diametru
18.1.8. | Turi būti tolygiai keičiamo greičio
18.1.9. | Greičio keitimo ribos turi būti nuo 0 iki 1300+/-50 k/min
18.1.10. | Turi būti keičiamos sukimosi krypties
18.1.11. | Turi būti autoklavuojama 134 º
18.1.12. | Svoris turi būti ne daugiau nei 610 g
18.2. | Antgalis Jakobs tipo | 2 | vnt.
18.2.1. | Turi būti kanuliuotas, ne mažiau kaip 5 mm diametru
18.2.2. | Naudojamų instrumentų diametras turi būti ne mažiau kaip 1,0 – 6,0 mm ribose
18.2.3. | Turi būti autoklavuojamas 134 º
18.3. | Antgalio Jacobs tipo priveržimo raktelis | 2 | vnt.
18.3.1. | Turi būti autoklavuojamas 134 º
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | TRAUMATOLOGINIAI INSTRUMENTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
19. | Traumatologiniai instrumentai
19.1. | Kabliukas ekstraktorius | 2 | vnt.
19.1.1. | Varady tipo arba lygiavertis, venoekstraktorius turi būti ilgio 180 mm ± 10 mm, dvipusis, vienoje pusėje aštrus vašelio tipo kabliukas, kitoje siaura, lenkta lopetėlė, instrumento rankena su rievelėmis
19.1.2. | Turi būti pagamintas iš medicininio plieno
19.2. | Žaizdos plėtiklis | 2 | vnt.
19.2.1. | Turi būti Alm tipo arba lygiavertis, U formos, su pusiau aštriais dantukais viršuje, apačioje plėtimas reguliuojamas sraigtu, ilgis 100 mm ±10 mm
19.2.2. | Turi būti pagamintas iš medicininio plieno
19.3. | Kabliukai, žaizdos plėtėjai | 10 | vnt.
19.3.1. | Turi būti Senn – Miller tipo arba lygiavertis, ilgis 160 mm ± 10 mm, vienoje pusėje 3 aštrūs dantukai, kitoje buka vienos dalies lopetėlė
19.3.2. | Turi būti pagamintas iš medicininio plieno
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI (pristatymo adresas: Ligoninės g. 12, 62114 Alytus):
1) 1-8, 10, 12-13 dalys - 10 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos;
2) 9 ir 11 dalys - 20 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos;
3) 14-19 pirkimo dalys - 40 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos;
4) Pagal panaudą perduodama įranga turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos;

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
3. | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/ar (ES) 2017/746 nuostatas. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
6 | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
15139 2025-05-21 14:44:09