Reagentų ir papildomų priemonių BKT IR CRB tyrimų atlikimui iš kapiliarinio kraujo kartu su ĮRANGOS įsigijimu panaudos būdu TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirma pirkimo dalis.

Reagentai ir papildomos priemonės BKT tyrimų atlikimui iš kapiliarinio kraujo kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu.

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrąjį kraujo tyrimą (BKT) atliekantis analizatorius | Analizatorius bendrajam kraujo tyrimui (BKT) atlikti (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | įrašo tiekėjas |
| 1.1. | Analizatoriaus paskirtis | Techniškai pajėgus atlikti bendrąjį kraujo tyrimą. | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Analizatoriaus komplektacija | - Analizatorius. - Adapteris su laidu analizatoriaus maitinimui iš elektros tinklo. - Nepertraukiamas analizatoriaus maitinimo šaltinis su laidu, pajungiamas į elektros tinklą. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti pajėgus eliminuoti didelius elektros įtampos svyravimus ir užtikrinti, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui iš elektros tinklo visi pradėti tyrimų procesai būtų įvykdyti, tyrimų rezultatai išsaugoti. - Analizatoriaus techninis pasas. | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Analizatoriaus techniniai parametrai |  |  |
| 1.3.1. | Hematologinio analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 50 tyrimų per valandą. | įrašo tiekėjas |
| 1.3.2. | Vieno tyrimo atlikimo laikas | Ne daugiau kaip 5 minutės. | Įrašo tiekėjas |
| 1.3.3. | Tiriami ėminiai | Kapiliarinis kraujas. | įrašo tiekėjas |
| 1.3.4. | Tyrimui atlikti naudojamas ėminio kiekis | Ne didesnis kaip 50 µl. | įrašo tiekėjas |
| 1.3.5. | Matuojami parametrai | - WBC, - RBC, - HGB, - HCT, - MCV - MCH, - MCHC, - RDW (arba RDW-CV ir RDW-SD) - PLT, - MPV, - PDW, - PCT, - granuliocitai (#, %) arba neutrofilai (#, %), - limfocitai (#, %), - monocitai (#, %) arba MXD (#, %). | įrašo tiekėjas |
| 1.3.6. | Reikalavimai hematologiniam analizatoriui | - Tyrimo rezultatai pateikiami skystųjų kristalų ekrane (LCD) arba lygiaverčiame ekrane. - Analizatoriuje integruotas terminis spausdintuvas arba prijungiamas (išorinis) spausdintuvas tyrimų atsakymams atspausdinti. - Analizatorius valdomas liečiamajame ekrane. - Analizatorius atlieka 3-jų dalių leukocitų diferenciaciją. - Analizatoriaus ekrane atvaizduojamos 3 histogramos: WBC, RBC, PLT. - Analizatoriaus vidinės atminties, skirtos tyrimo rezultatų išsaugojimui, talpa – ne mažiau nei 100 tyrimų rezultatų. - Analizatoriuje integruotas laikmatis arba lygiavertė priemonė tyrimo trukmei įvertinti, arba ekrane pateikiama informacija (graf. animacija, trumpėjanti/ilgėjanti juostelė ar kt.) leidžianti suprasti kuriame tyrimo etape vyksta tyrimas. Jei tyrimo trukmė <5 min. laikmatis nebūtinas. - Analizatorius turi energijos taupymo režimą. - Analizatorius atlieka automatinę savitikrą kaskart kai yra įjungiamas. - Yra galimybė tyrimo duomenis papildomai kaupti SD kortelėje arba duomenis eksportuoti per USB ar RS232 ar LAN sąsajas. | įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Analizatoriaus naudojimo instrukcijos | Pateikiamos kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Įrangos CE ženklinimas | Analizatorius turi būti CE sertifikuotas bei žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių analizatoriaus CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.6. | Reagentai ir kitos priemonės | - Tiekėjas privalo pateikti visų bendrojo kraujo tyrimo atlikimui reikalingų reagentų ir papildomų priemonių (ploviklių, kontrolinių medžiagų ir/ar kitų gamintojo nurodytų) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje (užpildyti 1 priedo lentelės 1 dalį). - Skaičiuojant bendro hematologinio kraujo tyrimo atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo atidarius terminus. - Reagentų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai, kontrolinių medžiagų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). - Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi/įranga. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomo analizatoriaus/įrangos) reagentai ir/ar papildomos priemonės, turi būti pateiktas panaudai siūlomo analizatoriaus gamintojo arba tiekėjo siūlomų reagentų ir papildomų priemonių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomu analizatoriumi. - Tyrimo metodikos, reagentų (tame tarpe ir kontrolinių medžiagų) aprašymai anglų ir lietuvių kalbomis kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti elektronine, o laimėjimo atveju – spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.7. | Reagentų žymėjimas | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.8. | Reikalavimai įrangos aptarnavimui | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos nemokamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavęs pranešimą apie įrangos gedimą /veikimo sutrikimą, Tiekėjo specialistas privalės konsultuoti telefonu/arba prisijungti prie analizatoriaus nuotoliniu būdu ir pašalinti sutrikimą, o nepavykus pašalinti įrangos gedimo ar sutrikimo nuotoliniu būdu, ne vėliau kaip per 48 valandas nuo pranešimo gavimo momento atvykti į Kauno klinikas ir pašalinti gedimą. Nesant galimybės pašalinti gedimo tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (Būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | įrašo tiekėjas |

Antra pirkimo dalis.

Reagentai ir papildomos priemonės CRB tyrimų atlikimui iš kapiliarinio kraujo kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu.

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kiekybinį CRB (C reaktyviojo baltymo) tyrimą atliekantis analizatorius | Analizatorius kiekybiniam CRB (C reaktyviojo baltymo) tyrimui (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | įrašo tiekėjas |
| 2.1. | Analizatoriaus paskirtis | Atlikti kiekybinį CRB (C reaktyviojo baltymo) tyrimą. | įrašo tiekėjas |
| 2.2. | Analizatoriaus komplektacija | - Analizatorius. - Adapteris su laidu analizatoriaus maitinimui iš elektros tinklo. - Nepertraukiamas analizatoriaus maitinimo šaltinis su laidu, pajungiamas į elektros tinklą. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti pajėgus eliminuoti didelius elektros įtampos svyravimus ir užtikrinti, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui iš elektros tinklo visi pradėti tyrimų procesai būtų įvykdyti, tyrimų rezultatai išsaugoti. - Brūkšninių kodų skaitytuvas. - Analizatoriaus techninis pasas. | įrašo tiekėjas |
| 2.3. | Analizatoriaus techniniai parametrai |  |  |
| 2.3.1. | Vieno mėginio ištyrimo trukmė | Ne daugiau kaip 15 minučių. | įrašo tiekėjas |
| 2.3.2. | Tyrimo metodai | Tiriamosios analitės matavimui taikomas arba imunoturbidimetrinis arba imunocheminis arba imunofluorescencinis arba lygiavertis tyrimo metodas. | įrašo tiekėjas |
| 2.3.3. | Tiriami ėminiai | Kapiliarinis kraujas. | įrašo tiekėjas |
| 2.3.4. | Tyrimui atlikti naudojamas ėminio kiekis | Ne didesnis kaip 10 µl. | įrašo tiekėjas |
| 2.3.5. | Matuojami parametrai | CRB (C reaktyvus baltymas). | įrašo tiekėjas |
| 2.3.6. | Kraujo mėginiuose matuojamų parametrų ribos (ne siauresnės nei nurodytos) | Nuo 5 iki 200 mg/l. | įrašo tiekėjas |
| 2.3.7. | Reikalavimai CRB (C reaktyviojo baltymo) tyrimą atliekančiam analizatoriui | - Analizatorius privalo būti pusiau automatinis arba automatinis. - Tyrimui atlikti naudojama individualiai supakuota tyrimo kasetė ar lygiavertė priemonė arba kasetė ar priemonė, skirta atlikti ne daugiau kaip 50 tyrimų (atidarytos pakuotės galiojimo trukmė ne mažiau kaip 1 mėn.). - Tyrimo rezultatai pateikiami skystųjų kristalų ekrane (LCD) arba lygiaverčiame ekrane ir spausdinami ant popieriaus. - Analizatoriuje integruotas terminis spausdintuvas arba prijungiamas (išorinis) spausdintuvas tyrimų atsakymams atspausdinti. - Analizatorius valdomas liečiamajame ekrane. - Analizatoriaus vidinės atminties, skirtos tyrimo rezultatų išsaugojimui, talpa – ne mažiau nei 100 tyrimų rezultatų. - Analizatoriuje integruotas laikmatis arba lygiavertė priemonė tyrimo trukmei įvertinti, arba ekrane pateikiama informacija (graf. animacija, trumpėjanti/ilgėjanti juostelė ar kt.) leidžianti suprasti kuriame tyrimo etape vyksta tyrimas. Jei tyrimo trukmė <5 min. laikmatis nebūtinas. - Analizatoriaus turi energijos taupymo režimą. - Automatinė analizatoriaus savitikra kaskart, kai analizatorius įjungiamas; - Pageidautina galimybė tyrimo duomenis papildomai kaupti SD kortelėje arba duomenis eksportuoti per USB sąsają. | įrašo tiekėjas |
| 2.4. | Analizatoriaus naudojimo instrukcijos | Pateikiamos kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 2.5. | Įrangos CE ženklinimas | Analizatorius turi būti CE sertifikuotas bei žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių analizatoriaus CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 2.6. | Reagentai ir kitos priemonės | - Tiekėjas privalo pateikti visų kiekybiniam CRB (C reaktyviojo baltymo) tyrimui reikalingų reagentų ir sudedamųjų priemonių (ploviklių, kontrolinių medžiagų ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje (užpildyti 1 priedo lentelės 2 dalį). - Skaičiuojant kiekybinio CRB (C reaktyviojo baltymo) kraujo tyrimo atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo atidarius terminus. Kontrolė bus atliekama ne dažniau kaip 1 kartą per savaitę. - Reagentų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai, kontrolinių medžiagų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). - Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi/įranga. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomo analizatoriaus/įrangos) reagentai ir/ar papildomos priemonės, turi būti pateiktas panaudai siūlomo analizatoriaus gamintojo arba tiekėjo siūlomų reagentų ir papildomų priemonių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomu analizatoriumi. - Tyrimo metodikos, reagentų (tame tarpe ir kontrolinių medžiagų) aprašymai anglų ir lietuvių kalbomis kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti elektronine, o laimėjimo atveju – spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 2.7. | Reagentų žymėjimas | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 2.8. | Reikalavimai įrangos aptarnavimui | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos nemokamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavęs pranešimą apie įrangos gedimą /veikimo sutrikimą, Tiekėjo specialistas privalės konsultuoti telefonu/arba prisijungti prie analizatoriaus nuotoliniu būdu ir pašalinti sutrikimą, o nepavykus pašalinti įrangos gedimo ar sutrikimo nuotoliniu būdu, ne vėliau kaip per 48 valandas nuo pranešimo gavimo momento atvykti į Kauno klinikas ir pašalinti gedimą. Nesant galimybės pašalinti gedimo tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (Būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | įrašo tiekėjas |

| 1 priedas REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO TYRIMŲ ATLIKIMUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirki-mo dalies Nr. |  |  | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimi-narus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Reagentų ir papildomų priemonių reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina, EUR be PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Suma, EUR be PVM 24 mėnesių laikotarpiui | Suma, EUR su PVM 24 mėnesių laikotarpiui | Gamintojas, prekės katalogo numeris |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  | Bendrasis kraujo tyrimas | 4000 | x | įrašo tiekėjas | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | įrašo tiekėjas | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.2. |  |  | ... | x | įrašo tiekėjas | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| Iš viso: |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | x |
| 2. |  | Kiekybinis CRB (C reaktyviojo baltymo) tyrimas |  | 4000 | x | įrašo tiekėjas | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1. |  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | x | įrašo tiekėjas | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.1. |  | ... |  | x | įrašo tiekėjas | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| Iš viso: |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | x |