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Pastaba. Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas									Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo pavadinimas: „Narkozės aparatai (Nr. 9840-1)“

2025-_-_

	[bookmark: _Hlk41634980][bookmark: _Hlk41575314]Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	 

	Paslaugų teikėjo kodas:
	 

	Paslaugų teikėjo adresas:
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	 

	Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

	Vardas, pavardė, pareigos:
	

	Vardas, pavardė, pareigos:
	

	Vardas, pavardė, pareigos:
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS; 
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Pirkimo objektas (prekės) – narkozės aparatai (toliau – įranga) ir vienkartinės priemonės, reikalingos šios įrangos eksploatacijai (toliau – vienkartinės priemonės).
2.2. Tiekėjo siūlomos prekės (įranga) turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
[bookmark: _Hlk198547037]2.3 Siūloma įranga turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus, nustatytus 5 lentelėje.
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.5. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba.
2.6. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
2.7. Siūlomos prekės (įranga) turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.
2.8. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.
2.9 Prekių garantijos terminas  ≥ 36 mėnesiai.
I pirkimo dalis 

[bookmark: _Hlk198547064]Lentelė Nr. 1 „Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai“:
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės charakteristikos
	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės)

	1.
	Taikymas
	Anestezijos aparatas pritaikytas dirbti su vaikais ir suaugusiais pacientais. 
	
	

	2.
	Ergonomika

	2.1.
	Mobilus
	Ratukai blokuojami centrinio stabdžio pagalba
	
	

	2.2.
	Darbastalio apšvietimas
	Integruotas, reguliuojamas darbastalio apšvietimas
	
	

	2.3.
	Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas
	Vertikalioje plokštumoje ir Horizontalioje plokštumoje
	
	

	2.4.
	Narkozės aparato ventiliatoriaus valdymo ekrano įstrižainė
	≥ 38 cm
	
	

	2.5.
	Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymo ekranas
	Prisilietimui jautrus (“touchscreen”)
	
	

	2.6.
	Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas
	Pasukamas greito funkcijų/parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas
	
	

	3.
	Aparato maitinimo šaltinis:

	3.1.
	220V  10%, 50 Hz elektros tinklas
	
	

	3.2.
	Anestezijos aparatas turi būti maitinams per skiriamąjį transformatorių, pagal standartą IEC 60601-1 arba lygiavertį.
	
	

	3.3.
	Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, veikimo laikas nuo jo - ne trumpiau kaip 90 min.
	
	

	3.4
	Ne mažiau kaip 2 papildomos elektros rozetės su individualiais saugikliais.
	
	

	4.
	Į aparatą tiekiamų dujų maišymas  
	Elektroninis dujų maišymas
	
	

	5.
	 Nutrūkus cecntralizuotam dujų tiekimui turi būti galimybė taikyti priverstinę plaučių ventiliaciją naudojant integruotus portatyvinius deguonies ir/ar oro talpas arba aplinkos orą
	
Būtina
	
	

	6.
	Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srautas (reguliavimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą)
	0,2 iki 15 l/min
	
	

	7.
	Greitas deguonies padavimas 
	< 35 iki  > 50 l/min. (diapazonas turi būti ne siauresnis nei nurodytas)
	
	

	8.
	CO2 aborberio kalkių indo talpa
	≤ 1,5 L. 

	
	

	9.
	Bendras kvėpavimo sistemos tūris, įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį, priverstinės ventiliacijos režime 
	≤3,0 L 
	
	

	10.
	Ventiliavimo rėžimai

	10.1
	Priverstinė ventiliacija valdoma tūriu (VCV) su vienkartinio tūrio kompensacija
	
	

	10.2
	Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu (PCV)
	
	

	10.3
	Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu su garantuojamu vienkartiniu tūriu (PCV-VG)
	
	

	10.4
	Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole (SIMV PCV)
	
	

	10.5
	Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su tūrio kontrole (SIMV VCV)
	
	

	10.6
	Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup funkcija (PSV)
	
	

	11.
	Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas):

	11.1
	Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame ventiliacijos režime
	20-1500 ml
	
	

	11.3
	Ventiliacijos dažnis priverstiniuose ventiliacijos režimuose 
	5-80 k/min
	
	

	11.4
	Ventiliacijos dažnis asistuojančiuose ventiliacijos režimuose
	5-60 k/min
	
	

	11.5
	Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas
	Būtina. 
	
	

	12
	Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai:

	12.1
	Anestetinių dujų kiekis įkvėpiamame ir iškvėpiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu
	
	

	12.2
	Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės
	
	

	12.3
	Spirometrinės srauto – tūrio - slėgio kilpos su galimybe išsaugoti nemažiau kaip vieną kilpą
	
	

	12.4
	Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus
	
	

	13.
	Reikalavimai paciento monitoriaus ekranui

	13.1
	≥ 38 cm įstrižainės.
	
	

	13.2
	12 kreivių ekrane vienu metu
	
	

	13.3
	Vienu metu ekrane atvaizduojamų skaitmeninių laukų  ne mažiau kaip 10
	
	

	14.
	Monitoriaus valdymas

	14.1
	Parametrų valdymo ratuku arba interaktyviomis piktogramomis lietimui jautraus ekrano apačioje
	
	

	14.2
	Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas
	
	

	15.
	Monitoruojamieji parametrai

	15.1
	EKG multiderivacinis kanalas
	
	

	15.2
	Kvėpavimas
	
	

	15.3
	ST segmento analizė
	
	

	15.4
	Neinvazinis kraujospūdis
	
	

	15.5
	SpO2
	
	

	15.6
	Temperatūra – 2 kanalai
	
	

	15.7
	Tiesioginis spaudimo matavimas
	
	

	15.8
	Raumenų relaksacijos matavimas (NMT)
	
	

	15.9
	Sąmonės būklės įvertinimas
	
	

	15.10
	Skausmo monitoravimas (modulis arba atskiras monitorius).
	
	

	16.
	EKG derivacijos:
	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
	
	

	17.
	Temperatūros matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	Nuo 10 iki 45º C
	
	

	18.
	Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	Nuo 20 iki 270 mmHg
	
	

	19.
	SpO2 matavimo (ne siauresnis už nurodytą)
	Nuo 40 iki 100 %
	
	

	21.
	Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo moduliui

	21.1
	Raumenų relakasacijos matavimas mechaniniu davikliu
	Su funkcijos indikacija-atvaizdavimu monitoriuje.
	
	

	21.2
	Stimuliavimo režimai
	TOF, DBS, ST, PTC
	
	

	22.
	Reikalavimai samonės būklės įvertinimo moduliui arba atskiram monitoriui
	EEG duomenų registravimas, veido raumenų miografijos registracija ir analizavimas entropijos arba BIS algoritmu
	
	

	23.
	Paciento atsako į skausminį dirgiklį skaitinė išraiška naudojant atskirą monitorių arba integruotą modulį į paciento monitorinę sistemą 
	Gyvybinių funkcijų; SpO2 ir/arba EKG ar lygiaverčių parametrų matavimo įvertinimas skausmo monitoravimui
	
	

	24.
	Matuojamų parametrų atmintis

	24.1
	Atminties trukmė ≥ 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos
	
	

	24.2
	 ≥ 50 įvykių išsaugojimas atmintyje
	
	

	24.3
	Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje
	
	

	24.4
	Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu
	
	

	25.
	ANESTEZIJOS APARATO IR PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAUS KOMPLEKTACIJA (ne prastesnė nei):

	25.1
	EKG kabelis 5 elektrodų
	1 vnt.
	
	

	25.2
	Pirštinis SpO2 matavimo daviklis su kabeliu
	1 vnt. 
	
	

	25.3
	Manžetės neinvaziniam AKS matuoti
	Suaugusiems trijų dydžių; ne mažiau kaip po 1 vnt. kiekvieno dydžio
	
	

	25.4
	Temperatūros matavimo daviklis
	1 vnt 
	
	

	25.5
	Raumenų relaksacijos matavimo (NMT) modulis 
	1 vnt. 
	
	

	25.6
	Mechaninis raumenų relaksacijos jutiklis skirtas suaugusiems
	1 vnt. 
	
	

	25.7
	Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu
	1 vnt. 
	
	

	25.8
	Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui)
	Ne mažiau 5 vnt. turi būti pateikta su 1 vnt. įrangos komplektu.
	
	

	25.9
	Sevoflurano garintuvas
	1 vnt.
	
	



[bookmark: _Hlk198547144]Lentelė Nr. 2 „Tiekėjo siūloma kaina“
	Pirkimo dalies. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis, vnt.
	Vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas (%)
	Suma Eur, be PVM
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas  ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje

	1
	2
	3
	4
	5
	6= 3 x 4
	7

	1
	Narkozės aparatas
	6
	
	
	
	

	PVM suma (EUR):
	 
	

	Pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
	 
	

	Suteikiama garantija, mėn.:
	 
	


*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
[bookmark: _Hlk198542728]*Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

Lentelė Nr. 3. Tiekėjo siūloma kaina vienkartinėms priemonėms, naudojamoms kartu su įranga:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Numatomas maksimalus 36 mėn. kiekis, vnt. 
	Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis
	Mato vieneto kaina eurais be PVM
	PVM tarifas (proc.)
	Suma, Eur be PVM

	1.
	Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai 
	1800
	
	
	
	

	PVM suma, Eur:
	

	 Suma, Eur su PVM*:
	


*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
*Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

Pasiūlymo kainos lentelė tiekėjų pasiūlymų palyginimui Nr. 4 (Pasiūlymo kainos lentelė Nr. 1 + Pasiūlymo kainos lentelė Nr. 2  nurodytų kainų suma). 
	Bendra pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainų lentelėse Nr. 1 ir 2 nurodytų kainų suma), Eur Be PVM
	

	PVM tarifas, %
	
	PVM suma, Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainų lentelėse Nr. 1 ir 2 nurodytų kainų suma), Eur su PVM**
	


**Pasiūlymo palyginamoji kaina nėra Perkančiosios organizacijos įsipareigojimas Paslaugos teikėjui, laimėjusiam pirkimą, sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo metu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. 




[bookmark: _Hlk198547298]Lentelė Nr. 5. Aplinkos apsaugos reikalavimai
	[bookmark: _Hlk198547291]Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikšmės/kriterijai
	Atitikimas reikalavimui

	1
	Reikalavimas yra taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. 
	Tiekėjas turi deklaruoti atitikimą reikalavimui. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

	
	
	
	



Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus?
Taip / Ne
	Konfidencialios informacijos pagrindimas

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 


*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)

	1.
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 



