Pastaba. Melsva spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo pavadinimas: „Narkozės aparatai (Nr. 9840-1)“

2025 - _ - _

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Pirkimo objektas (prekės) – narkozės aparatai (toliau – įranga) ir vienkartinės priemonės, reikalingos šios įrangos eksploatacijai (toliau – vienkartinės priemonės).

2.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.3 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.4. Prekės (įranga ir vienkartinės priemonės) turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.5. Kartu su prekėmis (įranga) pateikiama naudojimo instrukcija, valymo/dezinfekavimo  instrukcijos originalo ir lietuvių kalba.

2.6. Siūlomos prekės (įranga) turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.8. Siūloma įranga turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus, nustatytus 6 lentelėje.

2.9. Įrangai ir jos dalims suteikiamas garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėn.

II pirkimo dalis

Lentelė Nr. 1 „Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai“:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės charakteristikos | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymas | Anestezijos aparatas pritaikytas dirbti su vaikais ir suaugusiais pacientais. |  |  |
| 2. | Ergonomika: |  |  |  |
| 2.1. | Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas | Vertikalioje plokštumoje ir horizontalioje plokštumoje |  |  |
| 2.2. | Narkozės aparato ventiliatoriaus valdymo ekrano įstrižainė | ≥ 38 cm |  |  |
| 2.3. | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymo ekranas | Prisilietimui jautrus (“touchscreen”) |  |  |
| 3. | Aparato maitinimo šaltinis | 1. 220V 10%, 50 Hz elektros tinklas. 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, veikimo laikas nuo jo - ne trumpiau kaip 90 min. 3. Ne mažiau kaip 2 papildomos elektros rozetės su individualiais saugikliais. |  |  |
| 4. | Į aparatą tiekiamų dujų maišymas | Elektroninis dujų maišymas |  |  |
| 5. | Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srautas (reguliavimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 0,2 iki 15 l/min |  |  |
| 6. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas, padavimo ribos ne siauresnės už nurodytas | ≤35 iki ≥50 l/min |  |  |
| 7. | CO2 aborberio kalkių indo talpa | ≤ 1,5 L. |  |  |
| 8. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris aparate, įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį, priverstinės ventiliacijos režime | ≤ 3,5 L |  |  |
| 9. | Ventiliavimo režimai: | 1. Priverstinė ventiliacija valdoma tūriu (VCV) su vienkartinio tūrio kompensacija 2. Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu (PCV) 3. Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu su garantuojamu vienkartiniu tūriu (PCV-VG) 4. Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole (SIMV PCV) 5. Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su tūrio kontrole (SIMV VCV) 6. Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup funkcija (PSV) |  |  |
| 10. | Papildomos anestezijos aparato funkcijos, gerinačios paciento plaučių būklę („Recruitment maneuvers“) | Būtina |  |  |
| 11. | Automatinė ventiliacijos kontrolė pagal nustatytas deguonies koncentracijos ir anestetiko koncentracijos vertes. | Būtina. |  |  |
| 12. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas): |  |  |  |
| 12.1 | Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame ventiliacijos režime | 20-1500 ml |  |  |
| 12.2 | Ventiliacijos dažnis priverstiniuose ventiliacijos režimuose | 5-80 k/min, |  |  |
| 12.3 | Reguliuojamas tekmės trigerio jautrumas | Būtina |  |  |
| 13. | Priverstinės ventiliacijos aplinkos oru arba nuo instaliuotų deguonies ir oro balionų galimybė nutrūkus visų šviežių dujų tiekimui | Būtina |  |  |
| 14. | Garintuvų tipas | 1. Elektroninis garintuvo valdymas. 2. Elektroniškai kontroliuojama tekmės eiga per garintuvą ir anestetiko koncentracija šviežių dujų sraute. |  |  |
| 15. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1. Anestetinių dujų kiekis įkvėpiamame ir iškvėpiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu. 2. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės, 3. Spirometrinės srauto – tūrio - slėgio kilpos su galimybe išsaugoti nemažiau kaip vieną kilpą 4. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus |  |  |
| 16. | Reikalavimai paciento monitoriaus ekranui | 1. ≥ 38 cm įstrižainės. 2. 12 kreivių ekrane vienu metu |  |  |
| 17. | Monitoriaus valdymas | Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas |  |  |
| 18. | Monitoruojamieji parametrai | 1. EKG multiderivacinis kanalas 2. Kvėpavimas 4. ST segmento analizė 5. Neinvazinis kraujospūdis 6. SpO2 7. Temperatūra – 2 kanalai 8. Tiesioginis spaudimo matavimas 9. Raumenų relaksacijos matavimas (NMT) 10. Sąmonės būklės įvertinimas 11. Skausmo monitoravimas (modulis arba atskiras monitorius) |  |  |
| 19. | EKG derivacijos: | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |  |  |
| 20. | Invazinio spaudimo matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo –40 iki +300 mmHg |  |  |
| 21. | Temperatūros matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 45º C |  |  |
| 22. | Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 15 iki 250 mmHg |  |  |
| 23. | SpO2 matavimo (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 100 % |  |  |
| 24. | SpO2 matavimo matavimo paklaida suaugusiems ribose nuo 70 iki 100% | ne daugiau ± 3,0 % su siūlomu davikliu |  |  |
| 25. | Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo moduliui |  |  |  |
| 25.1 | Raumenų relakasacijos matavimas mechaniniu davikliu | Su funkcijos indikacija-atvaizdavimu monitoriaus ekrane. |  |  |
| 25.2 | Stimuliavimo režimai | TOF, ST, PTC |  |  |
| 26. | Reikalavimai samonės būklės įvertinimo moduliui arba atskiram monitoriui | EEG duomenų registravimas, veido raumenų miografijos registracija ir analizavimas, samonės būklės vertinimui. |  |  |
| 27. | Paciento atsako į skausminį dirgiklį skaitinė išraiška, naudojant atskirą monitorių arba integruotą modulį į paciento monitorinę sistemą | Gyvybinių funkcijų: SpO2 ir/arba EKG ar lygiaverčių parametrų matavimo įvertinimas skausmo monitoravimui |  |  |
| 28. | Matuojamų parametrų atmintis | 1. Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos; 2. ≥ 50 įvykių išsaugojimas atmintyje; 3. Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje; 4. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu |  |  |
| 29. | Reikalavimai hemodinaminių parametrų moduliui |  |  |  |
| 29.1 | Konstrukcija | 1. Mobilus; 2. Tvirtinamas ant įkrovimo stotelės arba monitoriaus |  |  |
| 29.2 | Reikalavimai hemodinaminių parametrų modulio ekranui | 1. Spalvotas; 2. Įstrižainė ≥ 15 cm; 3. Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius ne mažiau kaip 3; 4. Lietimui jautrus ekranas („Touchscreen“), funkcijų pasirinkimui ir valdymui; 5. Apvertus monitorių 180 laipsnių, vaizdas turi apsiversti atininkamai 180 laipsnių. |  |  |
| 30. | Anestezijos aparato ir paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus komplektacija: |  |  |  |
| 30.1 | EKG kabelis 5 elektrodų | 1 vnt. |  |  |
| 30.2 | Pirštinis SpO2 matavimo daviklis su kabeliu | 1 vnt. |  |  |
| 30.3 | Manžetės neinvaziniam AKS matuoti | Suaugusiems trijų dydžių; ne mažiau kaip po 1 vnt. kiekvieno dydžio |  |  |
| 30.4 | Temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt daugkartinio naudojimo odos temperatūros matavimo jutiklis ir 1 vnt. daugkartinio naudojimo ertminis temperatūros matavimo jutiklis. Viso 2 vnt. komplektui |  |  |
| 30.5 | Raumenų relaksacijos matavimo (NMT) modulis | 1 vnt. |  |  |
| 30.6 | Mechaninis raumenų relaksacijos jutiklis skirtas suaugusiems | 1 vnt. |  |  |
| 30.7 | Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu | 1 vnt. |  |  |
| 30.8 | Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) | Ne mažiau 5 vnt. turi būti pateikta su 1 vnt. įrangos komplektu. |  |  |
| 31. | Sevoflurano garintuvas | 1 vnt. |  |  |

Lentelė Nr. 2 „Ekonominio naudingumo kriterijai“

| Nr. | Ekonominio naudingumo kriterijaus pavadinimas (reikalavimas) | Kriterijaus reikšmė (Atitinka (Taip/Ne)), nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Anestezijos aparatas automatiškai sureguliuoja tiekiamų dujų sudėtį ir visą srautą, kad palaikytų nustatytas tikslines EtO2 ir EtAA reikšmes (Jei atitinka 5 balai, jei neatitinka – 0 balų). |  |
| 2. | Nustatomas tekmės trigerio jautrumas nuo 0,2 L/min (jei atitinka 5 balai, jei neatitinka – 0 balų). |  |
| 3. | Anestezijos proceso vertinimas realiu laiku, remianatis Entropijos arba BIS matavimais ir skausmo matavimu, rodoma grafinė vertė monitoriaus ekrane, arba atskirame monitoriuje (jei atitinka 5 balai, jei neatitinka – 0 balų). |  |

Lentelė Nr. 3. Tiekėjo siūloma įrangos kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt., komplektas, kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Narkozės aparatas | 7 |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Suma, Eur su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn.: |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

Lentelė Nr. 4 Tiekėjo siūloma kaina vienkartinėms priemonėms, naudojamoms kartu su įranga:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Numatomas maksimalus 36 mėn. kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai | 2100 |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Suma, Eur su PVM*: |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

Pasiūlymo kainos lentelė tiekėjų pasiūlymų palyginimui Nr. 5 (Pasiūlymo kainos lentelė Nr. 1 + Pasiūlymo kainos lentelė Nr. 2  nurodytų kainų suma).

| Bendra pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainų lentelėse Nr. 1 ir 2 nurodytų kainų suma), Eur Be PVM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PVM tarifas, % |  | PVM suma, Eur |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainų lentelėse Nr. 1 ir 2 nurodytų kainų suma), Eur su PVM** |  |  |  |

**Pasiūlymo palyginamoji kaina nėra Perkančiosios organizacijos įsipareigojimas Paslaugos teikėjui, laimėjusiam pirkimą, sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo metu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui.

Lentelė Nr. 6. Aplinkos apsaugos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmės/kriterijai | Atitikimas reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reikalavimas yra taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. | Tiekėjas turi deklaruoti atitikimą reikalavimui. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją. |

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (vertė, Eur) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |