## Sheet1
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINĖ ATITIKTIS
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, ir/ar notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją, priklausomai nuo to, kuriai klasei prietaisas yra priskiriamas
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip/Ne (pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje)
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip/Ne
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | DEFIBRILIATORIUS
1.1 | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas su kompensacija pagal paciento varžą. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.2 | Bifazinio impulso energijos nustatymas | 1. Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2-200J. 2. Impulso energijos keitimo žingsnis iki 200J ne didesnis kaip 50 J. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.3 | Energijos perdavimo tikslumas | Energijos perdavimo tikslumas Ne daugiau ±1 J arba ne daugiau kaip 15% pasirinktos vertės. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.4 | Defibriliatoriaus darbo režimai | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.5 | Defibriliacijos krūvio nustatymas | Ant valdymo elementų, įmontuotų defibriliacijos elektrodo rankenoje arba prietaiso valdymo panelės pagalba. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.6 | Darbui su prietaisu naudojami defibriliacijos elektrodai | 1. Išoriniai daugkartinio naudojimo. 2. Išoriniai vienkartinio naudojimo, skirti defibriliuoti, stimuliuoti, registruoti EKG. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.7 | Defibriliavimo patariamoji funkcija | Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės trukmė - ne ilgiau kaip 12s. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.8 | Metronomo funkcija | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų/ įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu suaugusiems ir vaikams (30:2, 15:2). | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.9 | Defibriliatoriaus testinė įranga | Testinė įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą, arba tokia galimybė yra įmontuota pačiame prietaise. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.10 | Stimuliacija | 1. Sinchronizuotas (sinchronised) ir nesinchronizuotas režimai arba pagal poreikį (demand) ir fiksuotas (fixed) režimai. 2. Stimuliacijos dažnio nustatymas, ne siauresnėse ribose kaip nuo 40 iki 150 imp./min. 3. Stimuliavimo srovės nustatymas ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 iki 150 mA . | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.11 | Ekranas | 1. Integruotas į prietaisą. 2. Spalvotas. 3. Turi būti galimybė pritaikyti prie aplinkos apšvietimo, pakeisti į monochrominį, arba turi būti, dieninis- naktinis režimai. 4. Ne mažiau kaip 8 colių įstrižainės. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.12 | Gyvybinių parametrų monitoravimas ekrane | Ne mažiau 8 val. trukmės. 1. SpO2. 2. Arterinis kraujo spaudimas. 3. CO2. 4. Širdies susitraukimų dažnis. 5. Kvėpavimo dažnis. 6. Stemplinės temperatūros matavimas. 7. Grafiškai atvaizduojamas ST segmento pokytis. (derivacijoje, kurioje aptinkamas didžiausias ST pakilimas)- pageidautina. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.13 | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau 12 derivacijų. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.14 | Prietaiso pateikiami 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys | 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių. Pageidautina su ūminio miokardo infarkto ir ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu rizikos vertinimu. 2. Ritmo EKG. 3. Išmatuota ST segmento amplitudė. 4. Suvidurkinti QRS kompleksai. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.15 | ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 30 iki 280 k/min. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.16 | Programinė įranga gaivinimo analizei ir efektyvumui įvertinti | Analizuojami parametrai: 1) Gaivinimo efektyvumo analizė; 2) Krūtinės paspaudimų dažnis; 3) Krūtinės paspaudimų gylis. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.17 | Į prietaiso komplektaciją įtraukti paciento gyvybinių funkcijų matavimo moduliai | 1. SpO2 modulis; 2. Neinvazinio arterinio kraujospūdžio (AKS) modulis; 3. CO2 modulis; 4. Stemplinės temperatūros matavimo modulis; 5. EKG monitoravimo modulis. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.18 | Reikalavimai AKS matavimui | 1. Diapazonas ne siauresnis kaip nuo 16 iki 250 mmHg. 2. Automatinio matavimo laiko intervalas ne siauresnis kaip nuo 5 iki 60 min. 3. Manžetės apsauga nuo viršslėgio- būtina. 4. Rodomi parametrai ekrane: sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.19 | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau 2 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.20 | Spausdintuvas | 1. Integruotas, ne mažiau 3 kanalų, rašantis ne mažiau kaip 25 mm/s ir12,5 mm/s greičiais. 2. Įjungimas ant prietaiso valdymo elementų, arba automatinis (po defibriliacijos ar užfiksavus EKG). 3. Registracinio popieriaus plotis 100 mm ± 20 mm. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.21 | Reikalavimai akumuliatoriui | 1. Ne mažiau 200 defibriliacijos impulsų naudojant maksimalią prietaiso perduodamą energiją, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo. 2. Jei prietaise sumontuotas vienas akumuliatorius, jį keičiant kitu turi būti užtikrinamas nepertraukiamas defibriliatoriaus darbas. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.22 | Defibriliatoriaus komplektacija | 1. Daugkartiniai defibriliacijos elektrodai - ne mažiau kaip 1 kompl. 2. Vienkartiniai defibriliavimo/stimuliacijos elektrodai – ne mažiau kaip 2 kompl. 3. Vienkartinių defibriliavimo/stimuliacijos elektrodų prijungimo kabelis – ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Akumuliatorius- ne mažiau kaip 2 vnt. 5. 12 derivacijų EKG kabelis – ne mažiau kaip 1 vnt. 6. Pirštinis SpO2 daviklis su jungtimis į modulį– ne mažiau kaip 1 vnt. 7. ECO2 matavimo linija su jungtimis į modulį - ne mažiau kaip 1 vnt., jei linija vienkartinė- ne mažiau kaip 10 vnt. 8. Stemplinės temperatūros daviklis su jungtimis į modulį - ne mažiau kaip 1 vnt, jei daviklis vienkartinis- ne mažiau kaip 10 vnt. 9. AKS manžečių komplektas – ne mažiau kaip 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės, su jungtimis). 10. Akumuliatorių įkroviklis, jei būtinas akumuliatorių pakrovimui – ne mažiau kaip 1 vnt. 11. Krepšys prietaiso priedams susidėti – ne mažiau kaip 1 vnt. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.23 | Atsparumas | 1. Apsaugos klasė ne mažesnė nei IP44; 2. Atsparumas smūgiams pagal EN 1789 arba lygiavertį standartą – atlaikyti kritimą iš ne mažiau kaip 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; 3. Atitikimas standartui MIL-STD-810 arba lygiaverčiam- pageidautina. | Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos, nuoroda į brošiūrą/psl.
1.24 | Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos | Būtina. | Taip/Ne (pateikiamas gamintojo patvirtinimas/deklaracija)
1.25 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių | Taip/Ne (tikslus terminas)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip/Ne
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip/Ne