TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkamas Asfalto bandinių atsparumo nuovargiui bandymams paruošimo komplektas (1 kompl.) (toliau – Įranga), skirtas asfalto bandinių atsparumo nuovargiui bandymams paruošimui. Įrangos komplektą sudaro: asfalto bandinių tankinimo komplektas; asfalto bandinių kaitinimo komplektas.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti nauja, matuojamųjų charakteristikų naujausio gamintojo modelio ir modifikacijos. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius/būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Turi būti atlikta Įrangos patikra pagal gamintojo numatytą metodiką arba atliktas Įrangos kalibravimas, kurių mokestis turi būti įskaičiuotas į Įrangos kainą. Pristatant Įrangą turi būti pateikiamas kalibravimo liudijimas, gamintojo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

- Įrangos pristatymo vieta – VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo instituto Automobilių kelių mokslo laboratorija, Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama  ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Garantiniu laikotarpiu visas išlaidas, susijusias su sugedusiais komponentais, turi padengti Tiekėjas.

- Pristatymo terminas – Įranga turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą, ją išpakuoti, sumontuoti ir atlikti detalų Įrangos funkcionalumo patikrinimą. Įrangos išpakavimo, sumontavimo ir funkcionalumo patikrinimo, kalibravimo, garantinės priežiūros išlaidos turi būti įskaičiuotos į įrangos kainą.

- Tiekėjas įsipareigoja apmokyti dirbti su Įrangą ne mažiau kaip 1 perkančiosios organizacijos darbuotoją.

- Kartu su pristatyta Įranga turi būti pateiktos naudojimosi ir priežiūros instrukcijos lietuvių arba anglų kalba, taip pat tinkamą Įrangos veikimą įrodantis dokumentas (Įrangos gamintojo sertifikatas ar liudijimas ar kitas lygiavertis dokumentas).

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir tikslus modelis | Asfalto bandinių tankinimo įrenginys (1 vnt.) - Asfalto mišinių kaitinimo įrenginys (2 vnt.) - Asfalto mišinių kaitinimo įrenginys (1 vnt.) | Nurodomas atskirai kiekvieno komplekto Gamintojas (nurodyti): Modelis (nurodyti, jeigu yra): Kodas (nurodyti, jeigu yra): |
|  | Pagrindiniai komponentai | Asfalto bandinių tankinimo įrenginys (1 vnt.) - Asfalto mišinių kaitinimo įrenginys (2 vnt.) - Asfalto mišinių kaitinimo įrenginys (1 vnt.) | TAIP/NE [nereikalinga išbraukti] |
|  | Atitikimas standartams ir bandymo metodikoms | Asfalto bandinių tankinimo įrenginys turi atitikti EN 12697-30 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Parametrai | - Asfalto bandinių tankinimo įrenginys (1 vnt.): Skirtas 100±1 mm skersmens bandinių tankinimui; Turi turėti elektrinį variklį; Turi turėti automatinį tankinimo smūgių skaitliuką; Turi būti galimybė nustatyti reikiamą tankinimo smūgių skaičių (pvz. 35 ar 50). Turi būti plieninis priekalas; Turi turėti plūktuvą, skirtą 100±1 mm skersmens bandinių tankinimui; Turi turėti apsaugines dureles su skaidrius stiklu ar kita permatoma medžiaga; Maitinimas 400 V. Turi atitikti standarto LST EN 12697-30 naujausios versijos reikalavimus. Turi būti naujas, naujausio gamintojo modelio ir modifikacijos. Asfalto mišinių kaitinimo įrenginys (2 vnt.) Tūris ne mažesnis kaip 440 L; Kaitinimo intervalas ne mažesnis kaip nuo +20 °C iki +250 °C; Temperatūros nustatymo skiriamoji geba ne prastesnė kaip 0,1 °C; Temperatūros tikslumas ne prastesnis kaip prastesnis kaip 0,1 °C kaitinimo režimu iki 100 °C bei ne prastesnis kaip 0,5 °C kaitinimo režimu virš 100 °C; Ne mažiau kaip 2 temperatūros davikliai; Ne mažiau kaip 1 lietimui jautrus ekranas. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 290 kg; Maksimali lentynos apkrova ne mažiau kaip 30 kg; Ne mažiau kaip 2 lentynos; Vidiniai matmenys 1050±50mm×720±20× 600±20 mm; Programuojama (turi būti galimybė nustatyti atidėjimo laiką išsijungimui bei įsijungimui ne mažiau kaip nuo 5 min iki 90 dienų); Turi būti automatiškai valdoma oro sklendė; Turi būti integruotas valdomas oro cirkuliatorius; Korpusas ir vidus turi būti padengtas nerūdijančio plienu; Turi būti apsauga nuo perkaitimo; Kaitinimo elementai apsaugoti; 2 vertikaliai atsidarančios durelės su rankenomis. Durelės turi fiksuotis ne mažiau kaip 2 taškuose. - Asfalto mišinių kaitinimo įrenginys (1 vnt.) Tūris ne mažesnis kaip 240 L; Kaitinimo intervalas ne mažesnis kaip nuo +20 °C iki +250 °C; Temperatūros nustatymo skiriamoji geba ne prastesnė kaip 0,1 °C; Temperatūros tikslumas ne prastesnis kaip prastesnis kaip 0,1 °C kaitinimo režimu iki 100 °C bei ne prastesnis kaip 0,5 °C kaitinimo režimu virš 100 °C; Ne mažiau kaip 2 temperatūros davikliai; Ne mažiau kaip 1 lietimui jautrus ekranas. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 290 kg; Maksimali lentynos apkrova ne mažiau kaip 20 kg; Ne mažiau kaip 1 lentyna; Vidiniai matmenys 600±50mm×800±20× 500±20 mm; Programuojama (turi būti galimybė nustatyti atidėjimo laiką išsijungimui bei įsijungimui ne mažiau kaip nuo 5 min iki 90 dienų); Turi būti automatiškai valdoma oro sklendė; Turi būti integruotas valdomas oro cirkuliatorius; Korpusas ir vidus turi būti padengtas nerūdijančio plienu; Turi būti apsauga nuo perkaitimo; Kaitinimo elementai apsaugoti; 1 vertikaliai atsidarančios durelės su rankena; Durelės turi fiksuotis ne mažiau kaip 2 taškuose. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |

*Kartu su pasiūlymu Tiekėjas taip pat pateikia nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, arba pateikia įrangos gamintojo prekių aprašymus (techninius dokumentus) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių / Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Pageidaujama, kad šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas nurodytų konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmes (nurodytas puslapis, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyta rodyklėmis, ir /ar pabraukta ir pan.). Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.