TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Perikardinė membrana 15cm x 20cm x 0,1 mm:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- supakuota taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant gaminio sterilumą;

- pagaminta iš mažo porėtumo ePTFE ar lygiavertės medžiagos;

- sudėtyje nėra latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- nelaidi kraujui;

- ilgis: 20,0 cm; plotis: 15,0 cm; storis: 0,1 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 5 vnt.

2. Kraujo maišelių sistema su integruotu leukocitų filtru, išsaugančiu trombocitus, visam kraujui filtruoti:

| Poz.Nr. | Pavadinimas | Paskirtis | Reikalavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Keturguba kraujo maišelių sistema su integruotu leukocitų filtru, išsaugančiu trombocitus, visam kraujui filtruoti | Donorų kraujui surinkti ir jo komponentams ruošti | 1.1.Keturių maišelių sistema su ne mažiau kaip 63 ml antikoagulianto, skirta surinkti 450 ml donorų kraujo ir toje pačioje uždaroje sistemoje ruošti kraujo komponentus – eritrocitus, trombocitus bei šviežiai šaldytą plazmą be leukocitų. 1.2. Pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos, sterili (simbolis ant pakuotės), apirogeniška. 1.3. Maišeliai turi būti užapvalintais kampais. Visų sistemos maišelių šonuose iš abiejų pusių turi būti po dvi prapjovas. 1.4. Į sistemą turi būti integruotas trombocitus išsaugantis leukocitų filtras visam kraujui filtruoti. 1.5. Liekamųjų leukocitų skaičius viename konservuoto kraujo vienete po filtravimo turi būti mažesnis nei 1x106 . 1.6. Pridėtinis maitinamasis tirpalas (100 (±10) ml) turi užtikrinti eritrocitų gyvavimą ne trumpiau kaip 42 paras (pateikiama gamintojo pažyma). 1.7. Eritrocitų saugojimo maišelis turi turėti atskirą plastikinį ar lygiavertį vamzdelį kokybės kontrolės mėginio paėmimui. 1.8. Nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos plonasienė silikonizuota ar lygiavertė adata 16-18 G, su apsauga nuo įsidūrimo. 1.9. Turi būti galimybė paimti kraujo mėginius į vakuuminius mėgintuvėlius, nenaudojant papildomų priemonių donoro kraujo surinkimo metu. Vakuuminių mėgintuvėlių adapteris turi būti saugus, su dangteliu. 1.10. Turi būti apsauga nuo bakterinio kraujo komponentų užterštumo – papildomas maišelis pašalinti pirmą donoro kraujo porciją, ne mažesnis kaip 30 ml. Žarnelė prieš bandinių maišelį turi turėti spaustuką. 1.11. Eritrocitų saugojimo maišelio žarnelė turi turėti ne mažiau kaip 7 atskiriamus segmentus su individualiais numeriais. 1.12. Turi būti užtikrinta, kad CPD tirpalas nepatektų į donoro kraujo ėmimo vamzdelį link adatos aukščiau Y jungties. 1.13. Vamzdelio viduje esančios plastikinės ar lygiavertės kaniulės turi būti nulaužiamos lenkiant į priekį ir atgal per vieną kartą. Jeigu tokiu būdu nulaužti kaniulės nėra galimybės, būtina pateikti mobilų kraujo maišelių atidarymo prietaisą. 1.14. Kraujo maišelių etiketės turi atitikti ISBT 128 standartą, jų ženklinimas turi atitikti Kauno klinikų kraujo centre naudojamą brūkšninių kodų ženklinimo sistemą. 1.15. Maišelių sistemos turi būti supakuotos po vieną sterilioje plastikinėje pakuotėje. 1.16. Maišelių sistemos galiojimo laikas pristatymo dieną ne trumpesnis negu 2/3 viso galiojimo laiko. 1.17. Maišeliai privalo būti sertifikuoti CE ženklu pagal MDD 93/42/EEC arba lygiaverčiu sertifikatu (būtina pateikti atitinkamo sertifikato kopiją). 1.18. Pateikti sistemos naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. 1.19. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, pateikti išbandymui 2 vnt. maišelių sistemų pavyzdžių. | 300 |

3. Kosulio asitento kontūras su kauke:

- sterilus (simbolis ant pakujotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- skirtas naudoti su kosulio asistentu;

- skirtas naudoti vienam pacientui;

- kontūro komplekte yra antibakterinis filtras;

- kontūro komplekte yra vidutinio (M) dydžio kaukė bei adapteris kaukės prijungimui;

- kontūro diametras 22 mm;

- skirti naudoti su kosulio asistentais CoughAssist T70 ir CoughAssist E70;

- adapteris/konektorius, jungtis iš abiejų galų 22mm ( adapteris/konektorius jungčiai su kauke 22 mm ir 15 mm).

Orientacinis poreikis: 120 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.