TSD-496, VPP-1804

Enterinio maitinimo pompų techninė specifikacija (kiekis 7 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Programuojama pompa enterinio maitinimo tirpalams infuzuoti |  |
| 2. | Enterinio maitinimo pompos darbo režimai | - Pastovaus (nuolatinio) maitinimo režimas; - Kintamo maitinimo režimas (porcijomis pasirinktais laiko intervalais); - Automatinio sistemos užpildymo režimas. |  |
| 3. | Reguliuojami infuzijos parametrai: |  |  |
| 3.1. | Infuzijos greitis | - Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1–400 ml/val.; - Reguliavimo žingsnis ≤ 1 ml/val. |  |
| 3.2. | Infuzijos tūris | - Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1–3000 ml; - Reguliavimo žingsnis: - ≤ 1 ml, kai tūris nuo 1 ml iki 49 ml; - ≤ 50 ml, kai tūris nuo 50 ml. |  |
| 3.3. | Infuzijos laikas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1–24 val. arba infuzijos trukmė apskaičiuojama automatiškai (keičiant tirpalo tūrį ir/arba srautą) ir infuzija gali trukti ne siauresnėse ribose kaip 1–24 val. |  |
| 3.4. | Smūginės dozės (boliuso) greitis | - Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1–400 ml/val.; - Reguliavimo žingsnis ≤ 1 ml/val. |  |
| 3.5. | Smūginės dozės (boliuso) tūris | - Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1–1000 ml; - Reguliavimo žingsnis: - ≤ 1 ml, kai tūris nuo 1 ml iki 49 ml; - ≤ 50 ml, kai tūris nuo 50 ml. |  |
| 3.6. | Smūginės dozės (boliuso) laikas | - Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1–12 val.; - Reguliavimo žingsnis ≤ 1 val. |  |
| 4. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau kaip ±10% |  |
| 5. | Infuzijos metu ekrane rodoma informacija | - Infuzijos greitis; - Infuzijos trukmė arba laikas, likęs iki infuzijos pabaigos; - Bendras tūris; - Boliuso greitis; - Boliuso tūris; - Aliarminės situacijos; - Aliarmo priežastys. |  |
| 6. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | Kontroliuojami parametrai: - Okliuzija (spaudimas infuzinėje sistemoje); - Oro infuzinėje sistemoje arba lašų jutiklio aliarmas; - Infuzijos pabaiga (infuzijos tūris suleistas); - Baterijos signalas (baterija išsikrovė); - Techninis signalas. |  |
| 7. | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Infuzinės sistemos spaustukas automatiškai uždaromas atidarius enterinės pompos duris |  |
| 8. | Spalvinė indikacija | - Yra enterinės mitybos pompos būklės spalvinė indikacija; - Ne mažiau kaip dvi skirtingos spalvos. |  |
| 9. | Nakties režimas | Nakties režimas sumažina ekrano ir LED indikatoriaus ryškumą |  |
| 10. | Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija | Klaviatūros arba ekrano užrakinimas, kad būtų išvengta netyčinio paspaudimo/prilietimo |  |
| 11. | Duomenų užrakinimas | Prieigos kodu apsaugota galimybė keisti infuzijos nustatymus arba atlikti techninę priežiūrą (serviso aptarnavimą) |  |
| 12. | Paskutinės programos ir duomenų išsaugojimas | Yra paskutinės programos ir duomenų išsaugojimo funkcija |  |
| 13. | Enterinės mitybos pompos kartu su laikikliu svoris | Ne daugiau negu 1,7 kg |  |
| 14. | Enterinės mitybos pompos darbo laikas, maitinant iš naujo pilnai įkrauto akumuliatoriaus | Ne mažiau kaip 15 val., esant infuzijos greičiui ne mažesniam kaip 100 ml/val. |  |
| 15. | Tvirtinimas prie infuzijos stovo | Kartu su enterinės mitybos pompa pateikiamas standartinis tvirtinimas prie infuzijos stovo |  |
| 16. | Enterinės mitybos pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai | - Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo; - Vidinis akumuliatorius. |  |
| 17. | Reikalavimai akumuliatoriui | - Ličio jonų arba NiMH baterija (arba lygiavertė); - Akumuliatoriaus pakrovimo laikas ne daugiau kaip 6 val. |  |
| 18. | Klasifikacija | - Atspari defibriliacijai; - II apsaugos klasė pagal IEC/EN 60601-1 (arba lygiavertė); - Apsauga nuo kietų dalelių ir skysčių patekimo į pompos vidų – ne mažiau kaip IP35. |  |
| 19. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.