TSD-348, VPP-7199

Sterilaus vamzdelių sujungimo aparato techninė specifikacija  (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Prietaisas skirtas PVC vamzdelių steriliam sujungimui, sukuriant uždarą, sterilią sistemą, užtikrinančią, kad per sujungtus vamzdelius galėtų laisvai tekėti skystis (pvz., kraujas ar kiti biologiniai skysčiai), neprarandant sterilumo ir sistemos vientisumo. |  |
|  | Sulydymo ciklo laikas | Ne ilgiau nei 15 sek. |  |
|  | Sulydymo temperatūra | Ne mažiau nei 300 °C |  |
|  | Žarnelių tipas | PVC vamzdelių išorinis diametras ne mažesnis nei 3,9 – 4,5 mm. |  |
|  | PVC kraujo maišų vamzdelių sterilaus sujungimo būdas | Du vamzdeliai sudedami šonais lygiagrečiai vienas kitam, yra nukreipiami ir sujungiami/sulydomi galais (be persidengimo). | g |
|  | Galimybė sujungti nuo 5 cm ilgio vamzdelius | Galima sujungti nuo 5 cm ilgio vamzdelius. |  |
|  | Mechaninė sterilaus sujungimo nutraukimo jėga | Ne mažiau kaip 70Nm. (Būtina pateikti tai įrodantį dokumentą (tyrimo rezultatus)) |  |
|  | Jungties sandarumas | Užtikrinamas 100% jungties sandarumas. (Būtina pateikti tai įrodantį dokumentą (tyrimo rezultatus)) |  |
|  | Maitinimas iš elektros tinklo | 230 10%V, 50 Hz |  |
|  | Aplinkos temperatūra ir santykinė drėgmė | Prietaisas gali veikti aplinkos temperatūros intervale nuo 10 °C iki 40 °C, santykinės drėgmės intervale nuo 10% iki 80% |  |
|  | Sterilaus vamzdelių sujungimo aparatas su programine įranga ir brūkšnių kodų skaitytuvu turi išsaugoti įrangos vidinėje ir/arba išorinėje atmintyje kiekvieno sterilaus sujungimo duomenis. | Būtina. Sterilaus vamzdelių sujungimo aparatas su programine įranga ir brūkšnių kodų skaitytuvu išsaugo įrangos vidinėje ir/arba išorinėje atmintyje kiekvieno sterilaus sujungimo duomenis. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu pagal (MDR) 2017/745 reglamentą (arba lygiavertis) | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Kartu su įrenginiu pristatoma dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba; |  |
|  | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomo modelio bei komplektacijos prekės pavyzdys.

2. Gamintojo, tiekėjo ar subtiekėjo atstovas savo lėšomis kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) per 20 darbo dienų nuo įrangos pristatymo.

Tiekėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus;

Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal Gerosios gamybos praktikos (GGP) vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus; Kvalifikavimui naudojama matavimo įranga turi turėti galiojančius kalibravimo liudijimus. Kalibravimas turi būti atliktas ribose, kuriose veikia kvalifikuojama įranga; Minimali kiekvieno aparato kvalifikavimo apimtis: IQ (instaliavimo kvalifikavimo) apimtis. Techninių dokumentų, modelio, serijos numerio, komplektacijos, programinės įrangos identifikavimas ir įvertinimas patvirtinant, kad prietaisas instaliuotas pagal gamintojo reikalavimus. OQ (veikimo kvalifikavimo) apimtis. Sterilaus sujungimo proceso atlikimas su kraujo centre naudojamais kraujo maišais. Vizualinių ir garsinių aliarmų veikimo patikrinimas. Duomenų įvesties brūkšniniu kodų skaitytuvu įvedimo ir duomenų atitikimo patikrinimas. PQ (charakteristikų kvalifikavimo) apimtis. Kraujo centro naudojamų kraujo maišų sterilaus sujungimo stiprumo patikrinimas: 10 vnt. sujungtų vamzdelių sterilaus sujungimo bandymai nutraukiant. Sujungimo tipas sausas – sausas. Priimtinumo kriterijus ne mažiau kaip 70Nm. 10 vnt. sujungtų vamzdelių sterilaus sujungimo bandymai nutraukiant. Sujungimo tipas sausas – šlapias. Priimtinumo kriterijus ne mažiau kaip 70Nm. 10 vnt. sujungtų vamzdelių sterilaus sujungimo bandymai nutraukiant. Sujungimo tipas šlapias – šlapias. Priimtinumo kriterijus ne mažiau kaip 70Nm.

(būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas)