TSD-324, VPP-1063

Venų ieškiklio su stovu techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | - Projekcinis venų tinklo atvaizdavimas ant paciento odos paviršiaus; - Venų ieškiklis mobilus (portatyvus); - Tinkamas naudoti pediatrijoje, onkologijoje, radiologijoje, greitojoje medicinos pagalboje, geriatrijoje, laboratorijoje, chirurgijoje, plastinėje medicinoje, kraujagyslių tyrimuose, slaugoje. |  |
| 2. | Projekcinio vaizdavimo galimybės | - Projekcinio vaizdo spalva pasirenkama iš ≥ 4 spalvų, įskaitant žalią; - ≥ 4 šviesos ryškumo reguliavimo žingsniai; - Projekcinio vaizdo dydis pasirenkamas iš ≥ 2 dydžių; - Atvirkštinio (inversinio) vaizdo pasirinkimas. |  |
| 3. | Darbo režimai | ≥ 3 darbo režimai, tarp kurių: - Universalus; - Detalus; - Gilusis. |  |
| 4. | Projekcinio vaizdo gavimui naudojama šviesa | Infraraudonieji spinduliai, kurių bangos ilgis 850–940 nm |  |
| 5. | Vaizdo projektavimo greitis | ≥ 24 kadrai/s |  |
| 6. | Optimalus vaizdo gavimo/projektavimo atstumas | 180–330 mm |  |
| 7. | Atstumo jutiklis | Prietaise yra integruotas atstumo jutiklis (daviklis), kuris informuoja apie teisingą atstumą nuo prietaiso iki kūno vietos |  |
| 8. | Vaizdo raiška | Ne mažiau kaip 850×480 taškų |  |
| 9. | Veikimo kryptis | Bet kuria kryptimi |  |
| 10. | Didžiausias venų atpažinimo gylis | ≥ 8 mm |  |
| 11. | Centrinės linijos funkcija | Yra venų centrinės linijos funkcija |  |
| 12. | Mažų ir gilių venų paieškos funkcija | Yra programa mažesnių ir gilesnių venų paieškai |  |
| 13. | Duomenų perdavimas | Nuotraukų perdavimas į kompiuterį USB (arba lygiaverte) jungtimi |  |
| 14. | Prietaiso svoris | Ne daugiau kaip 600 g |  |
| 15. | Baterija autonominiam prietaiso maitinimui | - Įkraunama; - Talpa ≥ 4000 mAh; - Išsikraunant baterijai įsijungia perspėjimas (aliarmas) apie žemą baterijos įkrovimo lygį. |  |
| 16. | Veikimo trukmė | Su pilnai įkrauta baterija aparatas nepertraukiamai veikia ≥ 5 valandas |  |
| 17. | Baterijos pilno įkrovimo laikas | Ne ilgiau kaip 5 valandos |  |
| 18. | Baterijos įkroviklis | Pakrovimo stotelė (arba lygiavertis sprendimas) pateikiama komplekte su prietaisu |  |
| 19. | Venų ieškiklio mobilumas | - Tvirtinamas prie stovo su ratukais; - Į komplektaciją įtrauktas mobilus stovas su ratukais. |  |
| 20. | Elektros maitinimas | Įkrovimo stotelės maitinimas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 21. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesiai |  |
| 22. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 23. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Įrangos pristatymas | Įrangos pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 25. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).