## 1. "High Flow" aparatas
Didelės tėkmės deguonies tiekimo aparatas ("High Flow") (22 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Įrenginio paskirtis | 1. Aparatas su priedais invaziniam pašildyto bei sudrėkinto oro ir deguonies mišinio tiekimui teigiamu slėgiu, turintis integruotą dujų srauto generatorių,
2. Tinka naudoti su didelės tėkmės vienkartinėmis priemonėmis - nosies kaniulėmis ir tracheostominiais vamzdeliais,
3. Prietaiso taikymas tinkamas suaugusiems.
3 | Įrenginio techniniai parametrai
3.1 | Maksimali darbinė į įrenginį paduodamo deguonies tėkmė | ≥ 50 l/min
3.2 | Oro ir deguonies mišinio tėkmės reguliavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 10 - 60 l/min
3.3 | Deguonies koncentracijos nustatymo tikslumas (paklaida), deguonies koncentracijai esant 25 - 95 % intervale | ≤ ± 5%
3.4 | Galimi darbinės temperatūros pacientui tiekiamame dujų mišinyje nustatymai | 1. 31 ºC, ± 0,5 ºC,
2. 34 ºC, ± 0,5 ºC,
3. 37 ºC, ± 0,5 ºC.
3.5 | Aparate integruotas nustatomos deguonies koncentracijos matavimo elementas nereikalaujantis kalibracijos | Būtina
3.6 | Drėgmės našumas esant esant 37 º C ± 0,5 ºC srauto temperatūrai: | ≥ 30 mg/l
3.7 | Aparato maitinimui tinkamas elektros energijos šaltinis | 230V ± 10%, 50-60 Hz elektros tinklas
3.8 | Aliarmo signalai | 1. Nepasiekta nustatyta tėkmė,
2. Nepasiekta nustatyta temperatūra,
3. Per žemas deguonies koncentracijos lygis,
4. Per aukštas deguonies koncentracijos lygis,
5. Nepakankamas vandens lygis rezervuare .
3.10 | Reikalavimai mobiliam stovui | 1. Su ne mažiau nei 4 ratukais,
2. Su vertikaliu stovu vandens maišams pakabinti ir paciento kontūro fiksatoriumi,
3. Tinkamas siūlomam įrenginiu tvirtinti
3.11 | Reikalavimai kontūrui vienos atšakos su kaitinimo sistema ir drėkinimo indu | 1. Kontūro konstrukcija: per visą kontūro ilgį integruoti spiraliniai kaitinimo elementai arba kitas sprendimas kontūre cirkuliuojančio oro apsaugai nuo aplinkos temperatūrų skirtumų mažinantis kondensato susidarymo kontūro viduje riziką,
2. Su integruotu temperatūros jutikliu,
3. Su kontūro tvirtinimo mechanizmu (prie vežimėlio arba prie įrenginio, arba kitu būdu), fiksuojančiu kontūrą norimoje padėtyje
4. Kontūro ilgis ne mažiau nei 160 cm,
5. Drėkinimo indas su automatiniu vandens paėmimu,
6. Su atžyma įpilamo vandens kiekiui,
7. Techniškai suderintas su siūlomu prietaisu ir sujungiamas su kaniulėmis ir/ar tracheostomos jungtimi,
3.12 | Reikalavimai didelės tėkmės nosies kaniulėms | 1. Anatomiškai išlenktos, minkštos,
2. Su papildoma apsauga nuo kondensato susidarymo,
3. Su reguliuojamu galvos dirželiu,
4. Tėkmės diapazonas ne siauresnėse ribose nei 10-50 L/min,
5. Techniškai suderintos su siūloma sistema bei prijungiamu kontūru.
3.13 | Reikalavimai didelės tėkmės vamzdeliui ventiliacijai per tracheostomą | 1. Su papildoma apsauga nuo kondensato susidarymo,
2. Lengvas, lankstus, gofruotas vamzdelis,
3. Su apsauga nuo paciento sekreto,
4. Vamzdelio ilgis su konektoriumi ne mažiau nei 35 cm
5. Su dirželiu, fiksuojamu ant paciento kaklo,
6. Tėkmės diapazonas ne siauresnėse ribose nei 10-60 L/min,
7. Techniškai suderintos su siūloma sistema bei prijungiamu kontūru.
3.14 | Reikalavimai deguonies srauto reguliatoriui su deguonies tiekimo žarnele (Pastaba: jei didelės tėkmės deguonies aparatas neturi tiesioginio pajungimo prie deguonies tiekimo šaltinio, tada būtina pateikti deguonies srauto reguliatorių su deguonies tiekimo žarnele) | 1. Nustatomos tiekiamo deguonies tėkmės ribos 0 – 50 l/min diapazone,
2. Ne trumpesnė kaip 1 m ilgio deguonies tiekimo žarnelė prijungimui prie deguonies srauto reguliatoriaus,
3. Kitoje deguonies tiekimo žarnelės pusėje sumontuotas prisijungimo prie deguonies teikimo lizdo kištukas atitinkantis ligoninėje naudojamų deguonies tiekimo lizdų kodavimą.
3.15 | Komplektuojami priedai (taikoma 22 perkamiems didelės tėkmės deguonies tiekimo aparatams ("High Flow"); kiekvienam aparatui turi būti pateiktas atskiras pilnas išvardintų objektų komplektas): | 1. Mobilus stovas - 1 vnt,
2. Priemonių rinkinys įrenginio dezinfekcijai prieš pradedant įrenginį naudoti su kitu pacientu - 1 komplektas,
3. Komplektuojamos vienkartinio naudojimo priemonės: vienkartinių priemonių (kontūras vienos atšakos su kaitinimo sistema ir drėkinimo indu, didelės tėkmės nosies kaniulės, didelės tėkmės vamzdelis ventiliacijai per tracheostomą) rinkinys vienai procedūrai atlikti. Dydžiai derinami užsakymo metu.

## 2. Elektrokardiografas
EKG skaitmeninis aparatas (10 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Registruojamo signalo diskretizacijos dažnis | Ne mažesnis kaip 16000 Hz
3 | EKG analizės dažnis | Ne mažesnis kaip 1000 Hz/kanalui
4 | Automatinė 12 derivacijų EKG registracija | Būtina, 10 s ± 0,5 s (standartinė 10 sekundžių trukmės elektrokardiograma)
5 | Integruotas monitorius | Ne mažiau kaip 17 cm įstrižainės, spalvotas.
Ne mažiau 800 x 480 aktyvių taškų.
6 | Duomenys pateikiami monitoriaus ekrane | 1. 12 EKG derivacijų vienu metu;
2. Ligonio duomenys (ID numeris ar vardas/pavardė);
3. Laikrodis;
4. Ligonio širdies susitraukimų dažnis;
5. Elektrokardiografo nustatymai;
6. Baterijos įkrovos būklė;
7 | Elektrodų kontakto informacija, nurodant problematinį elektrodą | Būtina
8 | Klaviatūra | Raidinė su galimybe įrašyti skaičius arba lygiavertė
9 | Integruotas vidinis terminis spausdintuvas | Būtina
10 | Keičiamas popieriaus traukimo greitis | Ne mažiau greičių, kaip 5-12,5-25-50 mm/s
11 | Keičiamas kardiografo jautrumas | Ne mažiau jautrumo verčių kaip 2,5 - 5 – 10 –20 – mm/mV arba automatinis
12 | Širdies susitraukimų dažnio indikacija | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 290 susitr./min
13 | EKG interpretacijos programa suaugusiems | Būtina
14 | Dreifo kompensacija | Būtina
15 | Sinfazinio signalo slopinimas | Ne mažiau 100 dB
16 | Aparato maitinimas | Iš išorinio elektros tinklo ir iš vidinio akumuliatoriaus (ličio jonų baterijos ar lygiavertės).
Ne mažiau kaip 100 elektrokardiogramų dirbant nuo vidinio akumuliatoriaus arba ne mažiau kaip 3 val. pastovaus veikimo
17 | Galimybė užrašytą elektrokardiogramą perduoti belaidžiu kompiuteriniu tinklu (WiFi technologija) į ligoninės informacinę sistemą. | Būtina. Į pasiūlymą įskaičiuotas šios funkcijos įdiegimo kaštai.
18 | Vidinė registruojamų EKG atmintis | Ne mažiau kaip 200 EKG vidinė atmintis.
19 | Duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir siuntimas tinkle PDF, XML, DICOM (arba lygiaverčiais) formatais | Būtina
20 | Duomenų ir rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu (LAN ar lygiaverte technologija) į ligoninės informacinę sistemą DICOM arba lygiaverčiu formatu. Jei reikalavimo įgyvendinimui yra reikalinga papildoma darbo stotis, ji turi būti pateikta gamintojo rekomenduojamų parametrų su visa reikalinga programine įranga. | Būtina. Į pasiūlymą turi būti įskaičiuota visa reikalinga įranga, bei šio funkcionalumo įdiegimo kaštai.
21 | Komplektacija (taikoma 10 - čiai perkamų EKG skaitmeninių aparatų; kiekvienam aparatui turi būti pateiktas atskiras pilnas išvardintų priedų komplektas):
21.1 | Paciento kabelis su krūtininių ir standartinių derivacijų elektrodų rinkiniu (elektrodai prisiurbiami, daugkartiniai, kriaušelės tipo). | 1 kompl. suaugusiems pacientams
21.2 | Adapteriai vienkartiniams elektrodams, tinkantys 21.1 punkte aprašytiems laidams arba atskiras kabelis skirtas vienkartiniams elektrodams | Būtina
21.3 | USB Bar kodo skaitytuvas, ligonio duomenų įvedimui | Būtina
21.4 | Termo popierius | Ne mažiau kaip 3 pakuotės ar ritinėliai
21.5 | Mobilus vežimėlis su stalčiumi arba lentyna arba krepšeliu elektrokardiografo transportavimui ligoninės viduje | Būtina

## 3. Transportinis DPV aparatas
Transportinis DPV (2 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Pagrindiniai transportinio DPV aparato, kuris bus naudojamas skubiosios medicinos pagalbos skyriuje techniniai parametrai: | 1. Aparato be priedų, su vidiniu akumuliatoriumi, svoris ≤ 7.9 kg,
2. Išoriniai matmenys be prietaiso tvirtinimo rankenos ≤ 400x320x260 mm,
3. Darbinis tiekiamų dujų (deguonies) diapazonas nuo 2.8 iki 6.0 bar (ne siauresnis už nurodytą),
4. Maitinimo šaltinis – 230 V ± 10%, 50 Hz,
5. Integruotos vidinės baterijos darbo laikas ≥ 4 val,
6. Aparato korpuse integruotas ekranas, kurio įstrižainė ≥ 10 cm.
3 | Ventiliacijos režimai | 1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija,
2. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija,
3. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija,
4. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija,
4. Slėgiu palaikoma ventiliacija,
5. Pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija,
6. Apnoe ventiliacija,
7. Neinvazine ventiliacija galima slėgio kontroliuojamos ventiliacijos rėžime.
4 | Pagrindiniai ventiliatoriaus darbo parametrai (ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1. Kvėpavimo dažnis 3 – 60 k/min,
2. Vienkartinis įpūtimo tūris – 100 iki 1500 ml,
3. Įkvėpimo laikas 0,5 iki 10 s,
4. PEEP ribos – 0 iki 20 cmH2O,
5. I:E santykis 1:5 iki 4:1,
6. Pagalbos slėgiu nustatymo ribos 5 – 30 cmH2O,
7. Slėgio įkvėpime nustatymo ribos 5 – 55 cmH2O,
8. 100 % koncentracijos O2 tiekimo pasirinkimas,
9. Reguliuojamos tėkmės trigerio ribos – 1 iki 15 l/min,
5 | Monitoriaus ekrane pateikiamos skaitinės šių parametrų reikšmės: | 1. Minutinis tūris iškvėpime ir spontaninis,
2. Pikinis slėgis,
3. Vidutinis slėgis,
4. Plato slėgis,
5. PEEP,
6. Kvėpavimo dažnis ir spontaninio kvėpavimo dažnis,
7. Deguonies koncentracija įkvėpime,
8. Išmatuota etCO2 koncentracijos reikšmė,
9. Akumuliatoriaus įkrovos lygis.
6 | Monitoriaus ekrane stebėjimui pasirenkamos ventiliacijos kreivės: | 1. Slėgio,
2. Srauto,
3. CO2
7 | Garsinė apsauga (aliarmas) | 1. Įspėjimas apie per žemą tiekiamų dujų slėgį,
2. Per aukštas/žemas slėgis kvėpavimo takuose,
3. Minutinis tūris arba kvėpavimo tūris per aukštas/žemas,
4. Nuotėkis.
8 | Komplektacija (taikoma abiems transportiniams DPV aparatams; kiekvienam DPV aparatui turi būti pateiktas atskiras pilnas priedų komplektas, t. y., visų priedų kiekis turi būti dvigubas): | 1. Paciento kontūras: ≥ 1,5 m ilgio, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas – 1 vnt,
2. etCO2 matavimo modulis su daugkartinio naudojimo jutikliu – 1 vnt,
3. Deguonies slėgio sumažinimo reduktorius su atskira atšaka O2 tiekimui į kaukę ir srauto reguliavimo galimybe,
4. Laidas prietaiso maitinimui prijungti,
5. Žarnelė su sienine jungtimi deguonies tiekimui į preitaisą iš centralizuotos degeuonies tiekimo sistemos (sieninės jungties tipą tikslinti prieš užsakant prekes),
6. Transportavimo vežimėlis (pilnai suderinamas su pateikiamu transportiniu DPV aparatu);

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka su vertimu į lietuvių kalbą. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas įsipareigoja kartu su Prekėmis pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 nuostatas.
4 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešąją įstaigą Respublikinę Šiaulių ligoninę, jos parengimas darbui bei personalo apmokymas.
5 | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau kaip 24 mėnesiai (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (jei reikalinga), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
6 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato;
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas;

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne