SPS 1 priedas

„Slaugių iškvietimo sistema bei įrengimo paslaugos (10958)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – numatoma įsigyti Palatinės signalizacijos sistema, veikianti IP pagrindu, skirta ligonius prižiūrinčio bei gydančio personalo iškvietimui į palatas. Palatinės signalizacijos komponentai prijungiami prie esamo centralizuoto Palatinės signalizacijos valdymo serverio Ascom telecare IP vNISM (Virtual Nurse Call Information System Manager), kodas: FE3-NKALAA.

Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos ir diegimo šia įranga.

- Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

- Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

- Perkama Įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai („Refurbished“) neleistini.

- Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto orientacinio prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Orientaciniai prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais. Perkančioji organizacija gali išpirkti mažesnį kiekį nei orientacinis. Užsakymai tiekėjui bus siunčiami elektroniniu paštu.

Techniniai reikalavimai

- Reikalavimai bevielio ryšio palaikymo moduliui

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtis: skirtas pridėti belaidžio ryšio funkcionalumą teleCARE IP sistemai. |  |
|  | Veikimo dažnis turi atitikti LR RRT reikalavimus, 869 MHz. |  |
|  | Veikimo atstumas ne mažiau kaip 30 m. |  |
|  | Turi būti pilnai suderinamas su IP valdikliu su būklės indikatoriumi (ASCOM NIRC4-WMN) |  |
|  | Maitinimas ne mažiau kaip 5.5 V DC nuo palatos IP valdiklio su būklės indikatoriumi. |  |
|  | Veikimo temperatūra turi būti ne blogesnė nei 0° iki 40°C. |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei prijungimo elementai. |  |
|  | Turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu centralizuotu valdymo serveriu Ascom teleCARE IP vNISM (Virtual Nurse Call Information System Manager). |  |
|  | Turi atitikti standartus CE, RED 2014/53/EU, IEEE 802.15.4 arba lygiaverčius. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 mėn. gamintojo garantija skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

- Reikalavimai bevielio iškvietimo moduliui

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtis: skirtas medicinos personalo iškvietimui. Montavimas prie lovos, jungiamas prie Palatos IP valdiklio su būklės indikatoriumi per bevielį ryšį. |  |
|  | Veikimo dažnis turi atitikti LR RRT reikalavimus, 869 MHz. |  |
|  | Veikimo atstumas ne mažiau kaip 30 m. |  |
|  | Turi būti pilnai suderinamas su Bevielio ryšio palaikymo moduliu. |  |
|  | Maitinimas nuo 2x1.5 V maitinimo elementų. (Turi būti pateikti veikimui reikalingi el. maitinimo elementai). Turi būti galimybė prijungti išorinį maitinimo šaltinį ne mažiau kaip 5 V DC. |  |
|  | Turi būti automatinis įspėjimas apie maitinimo elementų iškrovimą. |  |
|  | Ne mažiau kaip 1 vnt. 10-pin SafeConnect tipo jungtis prailginimo laido prijungimui. |  |
|  | Ne mažiau kaip 3 vnt. skirtingų spalvų, funkciniai mygtukai su LED indikacija. |  |
|  | Veikimo temperatūra turi būti ne blogesnė nei 0° ik 40°C. |  |
|  | Turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu centralizuotu valdymo serveriu Ascom teleCARE IP vNISM (Virtual Nurse Call Information System Manager). |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei pajungimo elementai. |  |
|  | Turi atitikti standartus CE, RED 2014/53/EU arba lygiaverčius. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti ne blogesnės nei IP40 klasės. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 mėn. gamintojo garantija skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

- Reikalavimai Pull bevielio iškvietimo moduliui

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtis: skirtas medicinos personalo iškvietimui. Montuojamas prie sienos, jungiamas prie Palatos IP valdiklio su būklės indikatoriumi per bevielį ryšį. |  |
|  | Veikimo dažnis turi atitikti LR RRT reikalavimus, 869 MHz. |  |
|  | Veikimo atstumas ne mažiau kaip 30 m. |  |
|  | Turi būti pilnai suderinamas su Bevielio ryšio palaikymo moduliu. |  |
|  | Maitinimas nuo 2x1.5 V maitinimo elementų. (Turi būti pateikti veikimui reikalingi el. maitinimo elementai). |  |
|  | Turi būti automatinis įspėjimas apie maitinimo elementų iškrovimą. |  |
|  | Turi būti ne trumpesnė nei 2 m ilgio iškvietimo virvelė. |  |
|  | Ne mažiau kaip 3 vnt. skirtingų spalvų funkciniai mygtukai su LED indikacija. |  |
|  | Veikimo temperatūra turi būti ne blogesnė nei 0° ik 40°C. |  |
|  | Turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu centralizuotu valdymo serveriu Ascom teleCARE IP vNISM (Virtual Nurse Call Information System Manager). |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei pajungimo elementai. |  |
|  | Turi atitikti standartus CE, RED 2014/53/EU arba lygiaverčius. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti ne blogesnės nei IP44 atsparumo klasės. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 mėn. gamintojo garantija skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

- Reikalavimai bevielio iškvietimo modulio prailginimo mygtukui

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtis: Skirtas medicinos personalo iškvietimui. Jungiamas prie Bevielio iškvietimo modulio. |  |
|  | Ne mažiau kaip 1 vnt. 10-pin Safe Connect tipo jungties. |  |
|  | Veikimo temperatūra turi būti nuo 0° ik 40°C. |  |
|  | Ilgis – ne mažiau kaip 2,5 m. |  |
|  | Mygtukas turi turėti pastovią šviesos indikaciją. |  |
|  | Turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu centralizuotu valdymo serveriu Ascom teleCARE IP vNISM (Virtual Nurse Call Information System Manager). Turi būti suderinamas su Bevielio iškvietimo moduliu. |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei prijungimo elementai. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti atsparūs naudojamoms valymo priemonėms, IP67 atsparumo klasės. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 mėn. gamintojo garantija skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |