TSD-459, VPP-8068

Paros laiko kraujospūdžio stebėjimo ir įrašymo sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Paros laiko arterinio kraujo spaudimo (AKS) stebėjimo ir įrašymo sistema, skirta ilgalaikiam ambulatoriniam stebėjimui ir įrašymui |  |
| 2. | Paros laiko kraujospūdžio (AKS) stebėjimo įrenginys – 8 vnt. |  |  |
| 2.1. | Mobilumas | - Nešiojamas; - Kompaktiškas; - Svoris ne daugiau kaip 180 g (be maitinimo elementų) arba ne daugiau kaip 300 g (su vidinėmis baterijomis). |  |
| 2.2. | Matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis |  |
| 2.3. | Didžiausia matavimų trukmė | Ne mažiau kaip 7 paros |  |
| 2.4. | Laiko intervalų tarp matavimų keitimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 6 min iki 120 min |  |
| 2.5. | Skirtingų programuojamų laikotarpių skaičius | ≥ 9 |  |
| 2.6. | Vieno matavimo trukmė | ≤ 1 min |  |
| 2.7. | Matavimų skaičius su pilnai įkrautomis baterijomis | ≥ 300 matavimų |  |
| 2.8. | Aparato atmintyje išsaugomi matavimų duomenys | ≥ 500 matavimų |  |
| 2.9. | Matavimas pagal pareikalavimą | Yra matavimo pagal pareikalavimą (arba lygiavertės funkcijos) mygtukas |  |
| 2.10. | Matavimo rezultatų išsaugojimas | Matavimo rezultatai išsaugomi pdf formatu (arba lygiaverčiu) |  |
| 2.11. | Valdymas | - Įrenginys valdomas lietimui jautriu ekranu arba mygtukais; - Aparatą matavimui galima paruošti be kompiuterio. |  |
| 2.12. | Reikalavimai ekranui | - LED arba LCD tipo (arba lygiavertis); - Įstrižainės dydis: ≥ 4,4 cm; - Ekrane stebimi parametrai: sistolinio kraujo spaudimo, diastolinio kraujo spaudimo ir širdies susitraukimų dažnio matavimo rezultatai. |  |
| 2.13. | Meniu kalba | Lietuvių kalba |  |
| 2.14. | Atsparumas išoriniam poveikiui | Ne mažesnė kaip IP22 klasė (kai prietaisas įdėtas į dėklą̨ (žiūrėti 2.19.3 punktą)) |  |
| 2.15. | Greita jungtis manžetėms | Yra integruota greito sujungimo jungtis manžetės žarnelės pajungimui |  |
| 2.16. | Maitinimo šaltinis | - Standartinės (AA tipo arba lygiavertės) pakartotinai neįkraunamos vidinės baterijos arba įkraunamos vidinės baterijos (tuomet komplektuojamos su įkrovimo įrenginiu arba įkrovimo laidu); - Baterijų įkrovimas (jeigu toks reikalingas) iš 230V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
| 2.17. | Reikalavimai arterinio kraujo spaudimo (AKS) matavimui: |  |  |
| 2.17.1. | AKS matavimo diapazonas | Ne siauresnis negu nuo 40 iki 230 mmHg |  |
| 2.17.2. | AKS matavimo paklaida | Ne daugiau ± 5 mmHg |  |
| 2.17.3. | Pulso dažnio matavimo ribos | Ne siauresnės negu nuo 40 iki 180 kartų per minutę |  |
| 2.18. | Pacientų sauga | Yra apsauginiai mechanizmai, užtikrinantys, kad slėgis manžetėje būtų apribotas iki ne daugiau 300 mmHg |  |
| 2.19. | Komplektacija (kartu su AKS registravimo aparatu pateikiami priedai): |  |  |
| 2.19.1. | Manžetės | Daugkartinio naudojimo manžečių komplektas ≥ 3 skirtingų dydžių (po 1 vnt. kiekvieno) |  |
| 2.19.2. | Priedai aparato tvirtinimui prie paciento | Laikiklis AKS registravimo aparatui tvirtinti ant juosmens ir diržo |  |
| 2.19.3. | Dėklas | Daugkartinio naudojimo dėklas aparatui |  |
| 2.19.4. | Kabelis (jeigu nėra bevielės funkcijos) | Kabelis matavimo duomenų perdavimui į kompiuterį |  |
| 3. | Programinė įranga ir licencijos – 2 vnt. Pastaba: programinė įranga ir licencijos bus diegiamos 2-ose darbo vietose |  |  |
| 3.1. | Reikalavimai programinei įrangai | - Programinė įranga yra skirta matavimo duomenų kaupimui, analizei bei matavimo rezultatų interpretacijai; - Su pdf raportų perdavimu į elektroninę sistemą (DICOM arba lygiavertis). |  |
| 3.2. | Duomenų perdavimas į kompiuterį ir spausdintuvą | - Duomenys į kompiuterį perduodami USB arba beviele jungtimis; - Tiesioginio raporto spausdinimo standartas (be kompiuterio) „PictBridge“ arba lygiavertis. |  |
| 3.3. | Duomenų bazės programinė įranga ir saugojimas | Duomenų analizavimo ir saugojimo programa su DICOM standarto (arba lygiaverčiu) raporto eksportavimu į LSMU ligoninės Kauno klinikų „Medream“ sistemą |  |
| 3.4. | Raporto generavimas ir matavimai | Pateikiami šie matavimai: sistolinio ir diastolinio AKS matavimo vertės ir išvestiniai dydžiai, arterijų standumo indeksas, rytinio kraujospūdžio padidėjimo indeksas, dienos ir nakties vidutinio sistolinio ir diastolinio kraujospūdžio rodmenų̨ procentinis skirtumas, aktyvumas matavimo metu |  |
| 4. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių aparatui su priedais ir programinei įrangai |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).