## I DALIS_reagentai
SPS 1 priedas
1 pirkimo dalis. Reagentai ir pagalbinės priemonės naujos kartos sekoskaitai (VULSK)
Pirkimo dalies Nr. / Purchase part no. | Pavadinimas ir techninė specifikacija | Name and technical specification | Mato vnt. / Unit. | Kiekis / Quantity | Vnt. įkainis Eur be PVM / Unit price EUR without VAT | PVM tarifas, % / VAT rate, % | Vnt. įkainis Eur su PVM / Unit price EUR with VAT | Viso kaina Eur be PVM / Total price in EUR without VAT | Viso kaina Eur su PVM / Total price in EUR with VAT | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | Reagentai ir pagalbinės priemonės naujos kartos sekoskaitai (VULSK) | Tiekėjas turi siūlyti reagentus darbui su turimu analizatoriumi NovaSeq X Plus arba lygiaverčiam genominiam analizatoriui, suteikiamam panaudos būdu.
| RINKINIAI DNR SEKOSKAITAI | KITS FOR DNA SEQUENCING
1.1 | Rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | A kit for DNA library preparation | rinkinys/kit | 7
| Žmogaus genomo padengimas nenaudojant pagausinimo (PGR) | Construction of a DNA library without the use of PCR amplification.
| DNR fragmentacija atliekama ant sferinių dalelių | On-bead tagmentation for consistent insert sizes and uniform coverage
| Galimybė paruošti mėginius iš 25 - 300 ng DNR kiekio | The initial amount of DNA in the reaction is 25 - 300 ng
| Pritaikytas darbui su kraujo, sauso kraujo, seilių ar kitų biologinių skysčių DNR. | Adapted to work with DNA from blood, dry blood, saliva or other tissue DNA.
| Pritaikytas kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, SNP ir kitų sekos variantų nustatymui. | Adapted to detect copy number variations (CNVs), indels, SNPs and other sequence variants.
| Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas | At least 96 test suite format
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| INDEKSAI SEKOSKAITOS BIBLIOTEKŲ INDEKSAVIMUI | INDEXES FOR INDEXING SEQUENCE LIBRARIES
1.2 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | A suite for indexing sequence libraries | rinkinys/kit | 2
| Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio | Double indexing type (from both ends of the fragment), 10 bp length
| Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui | Dedicated to preparation of DNA and RNA sequencing libraries
| Sudarytas iš A tipo indeksų. | Consists of A type indexes.
| 96 indeksų rinkinio formatas | 96 index set format
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| INDEKSAI SEKOSKAITOS BIBLIOTEKŲ INDEKSAVIMUI | INDEXES FOR INDEXING SEQUENCE LIBRARIES
1.3 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | A suite for indexing sequence libraries | rinkinys/kit | 2
| Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio | Double indexing type (from both ends of the fragment), 10 bp length
| Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui | Dedicated to preparation of DNA and RNA sequencing libraries
| Sudarytas iš B tipo indeksų. | Consists of B type indexes.
| 96 indeksų rinkinio formatas | 96 index set format
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| INDEKSAI SEKOSKAITOS BIBLIOTEKŲ INDEKSAVIMUI | INDEXES FOR INDEXING SEQUENCE LIBRARIES
1.4 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | A suite for indexing sequence libraries | rinkinys/kit | 2
| Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio | Double indexing type (from both ends of the fragment), 10 bp length
| Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui | Dedicated to preparation of DNA and RNA sequencing libraries
| Sudarytas iš C tipo indeksų. | Consists of C type indexes.
| 96 indeksų rinkinio formatas | 96 index set format
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| INDEKSAI SEKOSKAITOS BIBLIOTEKŲ INDEKSAVIMUI | INDEXES FOR INDEXING SEQUENCE LIBRARIES
1.5 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | A suite for indexing sequence libraries | rinkinys/kit | 1
| Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio | Double indexing type (from both ends of the fragment), 10 bp length
| Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui | Dedicated to preparation of DNA and RNA sequencing libraries
| Sudarytas iš D tipo indeksų. | Consists of D type indexes.
| 96 indeksų rinkinio formatas | 96 index set format
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| 300 SINTEZĖS CIKLŲ 10B SEKŲ SEKOSKAITOS lustas | 300 SYNTHESIS CYCLES 10B READS SEQUENCE CASSETTE
1.6 | 300 sintezės ciklų 25B sekų sekoskaitos lustas | 300 synthesis cycles 25B sequencing cassette | lustas/cassette | 18
| Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu. | Based on the "sequencing during synthesis" principle.
| Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje | Supplied in a ready-to-use reagent cartridge
| Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklių nuo 26 milijardų atskirų sekų. | At least 300 cycles of synthesis from 26 billion individual sequences.
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS | CONSUMABLES
1.7 | NovaSeq X serijos oro filtras | The NovaSeq X Series air filter | vnt./pcs. | 5
| Skirtas uždengti instrumento oro įsiurbimo ventiliatorių. | Dedicated to cover the intake fan of the instrument.
| Skritas užtikrinti tinkamą aušinimą ir apsaugoti nuo šiukšlių patekimo į sistemą. | A clean filter ensures proper cooling and prevents debris from entering the system.
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS | CONSUMABLES
1.8 | NovaSeq X serijos plovimo kasetė | The NovaSeq X Series Wash Flow Cell | vnt./pcs. | 2
| Skirtas naudoti atliekant priežiūros plovimą, kurio metu išvaloma NovaSeq X Plus sekoskaitos sistema. | Dedicated for maintenance wash, which cleanse the NovaSeq X Plus sequencing system.
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| DNR KONTROLĖ | DNA CONTROL
1.9 | Kontrolinė DNR sekoskaitos biblioteka. | Control library for DNA sequencing runs. | vnt./pcs. | 2
| Skirta įvertinti kokybinius "sekoskaitos sintezės metu" parametrus. | Used as a control to estimate relevant sequencing by synthesis (SBS) metrics.
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
Viso 1 pirkimo dalies suma Eur be PVM:
21 % PVM suma Eur:
Viso 1 pirkimo dalies suma Eur su PVM:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
Minimalūs reikalavimai NovaSeq X Plus lygiaverčiam genominiam analizatoriui, suteikiamam panaudos būdu – 1 vnt. Pristatoma į VULSK
Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  | ___________________________________________________________________________
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1 | veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2 | ne mažiau kaip 8 Tb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^7 2x150 bp ilgio fragmentus |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3 | sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×100 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2×150 bp sekoskaita |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4 | integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo