                                                                                                              TSD-460, VPP-1944
Intraoperacinio kraujagyslių doplerio su davikliais techninė specifikacija
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Intraoperacinis dopleris
	Kiekis – 1 vnt.
	

	1.1.
	Paskirtis
	Naudojamas galvos kraujagyslių ir neuro chirurgijos procedūrose.
	

	1.2.
	Techninės charakteristikos
	1. Doplerio siuntimo dažnis 20 ± 2 MHz.
2. Išmatavimai:

ilgis 160 ±5 mm
plotis 250 ±5 mm 

aukštis 100 ±5  mm
3. Svoris ne daugiau nei 1200 g.

4. Maitinimas iš baterijų (-os) (pateikiama komplekte su aparatu) ir iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo;
5. Darbo trukmė iš baterijų (-os) ne trumpesnė nei 4 valandos;
	

	1.3. 
	Funkcinės galimybės
	1. Nustato kraujotaką esant aukštam dažniui ir sufokusuotam signalui 10 ± 2 mm įsiskverbimo gylyje;
2. Nustato aneurizmos užbaigtumą;

3. Nustato kraujagyslių praeinamumą po aneuriznos užspaudimo;

4. Įvertina aneurizmos klipsavimo vietą ir patvirtina aneurizmos okliuziją;

5. Nustato maitinamąją arteriją arterijoveninėje anomalijoje;

6. Suranda angiogramoje pažymėtas kraujagysles;

7. Patvirtina mikrovaskulinių anastomozių praeinamumą;
8. Patvirtina pagrindinių venų sinusų praeinamumą;
	

	1.4.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 12 mėnesių.
	

	2.
	Intraoperacinis doplerio daviklis
	Kiekis - 1 pakuotė 

(pakuotėje ne mažiau 4 vnt.)
	

	2.1.
	Daviklio tipas ir savybės
	1. Suderinamas su siūlomu intraoperaciniu dopleriu (1 poz.);

2. Sterilus, vienkartinis; 

3. Bajonetinio tipo (arba lygiavertės konstrukcijos);
4. Darbinis dažnis 20±0,2 MHz.
5. Darbinis ilgis 113 ± 5 mm; bendras ilgis 235 ± 5 mm.
6. Daviklio darbinės dalies galiuko diametras 2±0,5 mm.
	

	3.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	4.
	Kartu įranga pateikiama dokumentacija
	1. Nudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
	

	5.
	Pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas
	Įrangos pristatymo,

instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
