TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VAIZDO GASTROSKOPUI, 1 VNT.
PASTABOS: 

1. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukcijas, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai

	1.
	Vaizdo gastroskopas (naujas)
	
	

	1.1
	Regėjimo laukas
	≥ 140°
	

	1.2
	Lauko gylis
	Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm
	

	1.3
	Lenkimo kampai
	Aukštyn ≥ 210°
	

	
	
	Žemyn ≥ 90°
	

	
	
	Kairėn ≥ 100°
	

	
	
	Dešinėn ≥ 100°
	

	1.4
	Distalinės dalies diametras
	≤ 9,8 mm
	

	1.5
	Įvedamo vamzdelio diametras
	≤ 9,8 mm
	

	1.6
	Kanalo diametras
	≥ 2,8 mm
	

	1.7
	Darbinis ilgis 
	≥ 1000 mm
	

	1.8
	1. Suderinamumas
	2. HDTV (aukštos raiškos )standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą, kuri užtikriną geresnį kontrastą tarp kraujagyslių ir gleivinės
3. Suderinamas su turima EVIS EXERA  vaizdo sistemos centru CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190.
	

	1.9
	Kartu pateikiama dokumentacija
	Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir / ar analogiškus dokumentus.
	

	1.10
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn. 
	

	1.11.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 3 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.

	

	1.12.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Kartu su preke pateikiama CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą
	Pasirinkti: /Taip/ /Ne

Prekės pristatymo metu turės būti pateiktas sertifikatas ar lygiavertis dokumentas


