Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

3 PIRKIMO DALIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą. Pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras, įrangos techninių duomenų lapus ar kt.). Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Informaciją apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) nurodyti prie užpildytos techninės specifikacijos lentelės konkrečios 4 stulpelio eilutės.

Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią įrangą.

2. Visi siūlomi elektriniai prietaisai/įrenginiai privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 1 fazės sistema 230 V ± 10% 50Hz. arba 3 fazių sistema 400 V ± 10% 50Hz.

3. Įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

4. Tiekėjas pristatydamas Prekę privalo pateikti Įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

5. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) dirbti su įranga. Mokymai turi vykti Perkančiosios organizacijos patalpose adresu Olandų g. 16, Vilnius. Mokymų trukmė – ne mažiau 1 dienos 8 valandų pagal iš anksto suderintą laiką. Mokymai turi būti suteikti per 14 k. d. nuo įrangos pristatymo, sumontavimo dienos.

6. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.

7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | - įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; - įrangos tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

Tribologinė mašina

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. | Tribologinė mašina | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 2. | Konstrukcija | Prietaisas turi būti pristatomas ant ratų (kad būtų galima transportuoti) ir su priedais, skirtais stabiliam montavimui ant kojelių |  |
| 3. | Mašinos sistema | Turi būti: fiksuojama prie grindų (su „inkaro“ konstrukcija); svoris ≥250 kg (kad būtų užtikrintas didelis standumas ir maža vibracija) |  |
| 4. | Didžiausia galima taikoma apkrova platformos centrui | ≥10'000 N |  |
| 5. | Didžiausia galima apkrova necentrinėms apkrovoms rotacinės pavaros parinktyje | ≥5'000 N |  |
| 6. | Motorizuota eiga | Turi būti X, Y ir Z kryptimis |  |
| 7. | Maksimali motorizuotos pavaros darbinė eiga X | ≥ 130 mm |  |
| 8. | Maksimali motorizuotos pavaros darbinė eiga Y | ≥ 270 mm |  |
| 9. | Motorizuotos X-Y pavaros eigos greitis | nuo 0,002 iki 5 mm/s ar didesnis diapazonas |  |
| 10. | Maksimali motorizuotos pavaros darbinė eiga Z | ≥ 150 mm |  |
| 11. | Apkrovos derinimas su motorizuota Z eiga | kodavimo įrenginio skiriamoji geba 0.1 µm ar mažesnė, servo valdomas apkrovimas |  |
| 12. | Bandymo metu galimas nuolatinis nusidėvėjimo gylio stebėjimas | Turi būti |  |
| 13. | EMO jungiklis | Turi būti |  |
| 14. | Galimybė integruoti 3D optinį profilometrą | Turi būti: Nipkow Confocal mikroskopą arba baltos šviesos interferometrą |  |
| 15. | Durys | Turi būti 2 durys korpuse: priekinės ir galinės durys |  |
| 16. | Priedas viršutiniams moduliams ir jutikliams | Turi būti |  |
| 17. | Valdymo sistema ir programinė įranga | Turi būti ne mažiau kaip kompiuteris ir valdymo modulis: kompiuteris - Windows 11 pro 64 bitų arba lygiavertė, ≥24 colių LCD monitorius Duomenų surinkimo modulis su daugiakanaliu signalo valdikliu ≥16 bitų didelės spartos duomenų rinkimo plokštė |  |
| 18. | Mėginių ėmimo dažnis | ≥ 200 kHz 2 kanalų jėgos signalo stiprintuvas (normali apkrova ir trintis) |  |
| 19. | Daugiakanalis | Turi būti praplečiamas iki ≥ 16 kanalų pasirinktinai |  |
| 20. | Programinė įranga | Turi būti skirta ne mažiau kaip: automatizuotoms bandymo procedūroms, judesio valdymui, duomenų gavimui, saugojimui ir rodymui |  |
| 21. | Programuojamas žemesnių judesio stalelių, įskaitant jų greitį, kryptį, pagreitį/ lėtėjimą, atstumą, kampinę padėtį | Turi būti |  |
| 22. | Programuojamos bandymo procedūros | Turi būti ne mažiau kaip: bandymo trukmė, apkrova, greitis, dažnis, atstumas, ciklų skaičius, papildomi jutikliai |  |
| 23. | Automatizuotos bandymų procedūros, judesio valdymas, duomenų gavimas, saugojimas ir rodymas | Turi būti |  |
| 24. | Mėginių stalelio automatinis padėties pakeitimas paviršiaus patikrinimui | Turi būti |  |
| 25. | Programuojamas bandymo nutraukimas | Turi būti atitikus iš anksto nustatytus kriterijus ne mažiau kaip: trintis, COF, atstumas, nusidėvėjimas, temperatūra |  |
| 26. | Duomenų rodymas realiuoju laiku | Turi būti |  |
| 27. | Programinė įranga | Turi būti skirta duomenų analizei po bandymo ir ataskaitų generavimui |  |
| 28. | Duomenų gavimo programinė įranga | Turi būti ne mažiau kaip: Tribologijos testo parametrai ir profilometro duomenų gavimas toje pačioje programinėje įrangoje; Tribologinių testų ir 3D vaizdavimo automatizavimas toje pačioje duomenų rinkimo programinėje įrangoje; Viena programinė įranga su viena pozicija "tribologijos testai" ir viena pozicija "Profilometras"; Automatizuotas padėties keitimas 2 modulio pozicijose: tribologija ir profilometrija. |  |
| 29. | Programinė įranga, skirta valdyti X,Y padėtį ir sukimosi greitį tuo pačiu metu atliekant tribologinį testą | Turi būti |  |
| 30. | Tribologinių testų analizės programinė įranga | Turi būti atskira programinė įranga tribologijos rezultatų analizei: įtrauktos ≥ 5 licencijos; Automatinis apatinių modulių programinės įrangos atpažinimas: rotaciniai arba linijiniai moduliai |  |
| 31. | 2D jėgos jutikliai vidutinio diapazono tribologiniams bandymams | Viena matavimo galvutė: 2D jėgos jutikliai, skirti Fn ir Ft matavimams vienoje galvutėje; Talpiniai jutikliai, skirti didelės skiriamosios gebos ≥200 N vertikalios jėgos jutikliui; Diapazonas: ne siauriau nei nuo 1 iki 200 N; Skiriamoji geba: ≤6 mN |  |
| 32. | Apatinis rotacinis pavaros variklis | Maksimalus greitis ≥6'000 aps./min., Mažiausias greitis ≤0.1 aps./min Maksimalus sukimo momentas iki ≥5,1 Nm |  |
| 33. | Ilgasis linijinis testavimas | Turi būti ne mažiau kaip: linijinis XY stūmoklinis modulis naudojant XY stalelį; X Linijinė stūmoklinė pavara; Greitis ne siauresniame diapazone nei 0.001-6mm/s - su kodavimo įrenginiu, maksimali eiga: ≥130 mm; Y Linijinė stūmoklinė pavara; Greitis ne siauresniame diapazone nei 0.001-50mm/s su kodavimo įrenginiu, maksimali eiga: ≥270 mm; Skysčio celė rotaciniam moduliui su apsaugančiu dangteliu. |  |
| 34. | Universalus apatinis disko laikiklis | Naudojamų diskų skersmuo: ne siauresnis diapazonas nei nuo 12 mm iki 50 mm |  |
| 35. | Universalus rutuliukas | iki ≥9,5 mm ir kaiščio laikiklis iki ≥8 mm naudojamas su daugeliu bandymo modulių ir kamerų iki ≥500 °C Galintis talpinti kelių dydžių rutulius, naudojant papildomus įvores ar laikiklius (ne siauresnis diapazonas nei nuo 1,5 mm iki 9,5 mm) |  |
| 36. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn |  |