## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA ENDOBRONCHINIO ULTRAGARSO SISTEMA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Siūlomos įrangos konkreti parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta reikalaujamo parametro konkreti reikšmė (atitiktis) pavadinimas ir psl.
1.1. | Medicininė įranga Endobronchinio ultragarso sistema | 1 | vnt.
1.1.1. | Bronchoskopinis ultragarsas 1 kompl.
1.1.2. | Endoskopinis ultragarso centras 1 vnt.
1.1.3. | Endoskopinio ultragarso centro paskirtis: skirtas naudoti su ultragarsiniais endoskopais, ultragarsiniais zondais (mini daviklis) kvėpavimo takams, trachėjai ir bronchų medžiui stebėti
1.1.4. | Endoskopinio ultragarso centro ultragarsinio skenavimo formatas: 1. Mechaninis skenavimas, kai siunčiami ir priimami ultragarso signalai kartu mechaniškai judant ultragarso signalo keitikliui;2. Elektroninis skenavimas, kai ultragarsinės įrangos elementai, kurie siunčia ir priima ultragarso signalą.
1.1.5. | Endoskopinio ultragarso centro mechaninis skenavimas, naudojant mechaninį ultragarsinį mini daviklį: 1) Skenavimo rėžimas: B režimas;2) Nuskaitymas: spindulinis nuskaitymas, spiralinis nuskaitymas;3) Skenavimo dažniai: a) 12-12,5 MHz,b) 20 - 20,5 MHz;4) 3D atvaizdavimas: atkuriant kelis iš eilės einančius 2D vaizdus, gautus atliekant 3D skenavimą, pateikiamas 3D rodinys;
1.1.6. | Endoskopinis ultragarso centro elektroninis skenavimas, kai prijungtas ultragarso endoskopas: 1.Skenavimo rėžimai: a) B režimas, b) FLOW (tėkmės) režimas (iš funkcija atlieka Doplerio signalų apdorojimą)c) PW (Doplerio impulsinės bangos, atvaizduoja nurodyto kraujo srauto greitį) režimas,d) THE (audinių harmoninio aido, gauna vaizdus naudodama audinių harmoninį komponentą) režimas; 2. Skenavimo dažniai:a) 5 - 5,5 MHz, b) 6 - 6,5 MHz, c) 7,5 – 8 MHz, d) 10 - 10,5 MHz, e) 12 - 12,5 MHz;
1.1.7. | Endoskopinis ultragarso centro židinys: 1) Rankinis2) Automatinis3) Multifokusas (s-FOCUS arba eFocusing arba analogiškas)
1.1.8. | Endoskopinis ultragarso centro filmo įrašymas: Ultragarso centro vidinėje atmintinėje: vaizdo formatas AVI arba jam lygiavertis;
1.1.9. | Komplekte pateikiama papildoma įranga: klaviatūra su įmontuota jutikline planšete ir jutikliniu skydeliu, ar jai lygiavertė;
1.1.10. | Suderinamumas : Ultragarsinis centras suderinamas su ligoninės turima darbo vietomis EVIS EXERA III arba EVIS X1 (kurios susideda iš vaizdo procesoriaus CV-190 arba CV-1500, didelės skiriamosios gebos 4K monitoriaus, vakuuminės pompos ir vežimėlio įrangai sudėti) arba papildomai komplektuojamas kartu su vaizdo procesoriumi (jei reikia šviesos šaltiniu), didelės skiriamosios gebos 4K monitoriumi, vakuumine pompa ir vežimėliu įrangai sudėti.
1.1.11. | Ultragarsinis bronchoskopas 1 vnt.
1.1.12. | Ultragarsinis bronchoskopo apžiūros laukas ne mažesnis nei 80⁰;
1.1.13. | Ultragarsinis bronchoskopo regėjimo nuotolis (nuo distalinio galo) ne blogiau kaip 2-50 mm;
1.1.14. | Ultragarsinis bronchoskopo lenkimo kampai Aukštyn/ žemyn: ≥160⁰/ ≥70⁰;
1.1.15. | Ultragarsinis bronchoskopo įvedamo lankstaus vamzdelio diametras ne didesnis nei 6,3 mm;
1.1.16. | Ultragarsinis bronchoskopo distalinės dalies diametras Ne didesnis nei 6,6 mm;
1.1.17. | Ultragarsinis bronchoskopo vidinio kanalo diametras : ne mažesnis nei 2,2 mm;
1.1.18. | Ultragarsinis bronchoskopo darbinis ilgis: ne mažesnis nei 600 mm;
1.1.19. | Ultragarsinis bronchoskopo ultragarsinės funkcijos skenavimas: elektronine lenkta linijine matrica
1.1.20. | Ultragarsinis bronchoskopo kontaktinis metodas: 1. Balionėlio metodas, 2. Tiesioginio kontakto metodas
1.1.21. | Ultragarsinis bronchoskopas suderinamas su ligoninės turimomis darbo vietomis EVIS EXERA III arba EVIS X1 (kurios susideda iš vaizdo procesoriaus CV-190 arba CV-1500, didelės skiriamosios gebos 4K monitoriaus, vakuuminės pompos ir vežimėlio įrangai sudėti) arba papildomai komplektuojamas kartu su vaizdo procesoriumi(jei reikia šviesos šaltiniu), didelės skiriamosios gebos 4K monitoriumi, vakuumine pompa ir vežimėliu įrangai sudėti.
1.1.22. | Ultragarsinis zondas (mini daviklis) 2 vnt.
1.1.23. | Ultragarsinis zondo (mini daviklio) skenavimo rėžimas: B režimas
1.1.24. | Ultragarsinis zondo (mini daviklio) skenavimo dažnis: 20-20,5 MHz
1.1.25. | Ultragarsinis zondo (mini daviklio) įvedamo vamzdelio diametras: Ne daugiau kaip 1,4-1,7 mm ±0,1 mm
1.1.26. | Ultragarsinis zondas (mini daviklis) suderinamas su turimais bronchoskopais, kurių darbinis kanalas ne didesnis kaip 2,2 mm arba papildomai komplektuojamas kartu su vaizdo bronchoskopu kurio darbinis kanalas ne didesnis kaip 2,2 mm
1.1.27. | Ultragarsinis zondo (mini daviklis) 2 vnt.
1.1.28. | Ultragarsinis zondo (mini daviklio) skenavimo rėžimas: B režimas
1.1.29. | Ultragarsinis zondo (mini daviklio) skenavimo dažnis 20-20,5 MHz
1.1.30. | Ultragarsinis zondo (mini daviklio) įvedamo vamzdelio diametras Ne daugiau kaip 1,7-2,0 mm ±0,1 mm
1.1.31. | Ultragarsinis zondo (mini daviklio) suderinamas su turimais bronchoskopais kurių darbinis kanalas ne didesnis kaip 3,0 mm arba papildomai komplektuojamas kartu su vaizdo bronchoskopu kurio darbinis kanalas ne didesnis kaip 3,0 mm
1.1.32. | Zondų valdymo įrenginys 1vnt.
1.1.33. | Atraminė ranka zondų valdymo įrenginiui laikyti 1vnt.
1.1.34. | Tvirtinama prie vežimėlio turimos sistemos vežimėlio ar analogiško
1.1.35. | Kreipiamosios movos komplektas, suderinamas su „Poz. 23 Ultragarsinis zondas“ 10 kompl.
1.1.36. | Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 23 Ultragarsinis zondas“ turi būti kreipiamoji mova, 1 vnt.
1.1.37. | Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 23 Ultragarsinis zondas“ turi būti biopsijos žnyplės, 1 vnt.
1.1.38. | Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 23 Ultragarsinis zondas“ turi būti citologinis šepetėlis, 1 vnt
1.1.39. | Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 23 Ultragarsinis zondas“ turi būti bronchoskopo darbinis kanalas ne daugiau 2,0 mm
1.1.40. | Kreipiamosios movos komplektas suderinamas su „Poz. 28 Ultragarsinis zondas“ 10 kompl.
1.1.41. | Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 28 Ultragarsinis zondas“ turi būti kreipiamoji mova, 1 vnt.
1.1.42. | Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 28 Ultragarsinis zondas“ turi būti biopsijos žnyplės, 1 vnt.
1.1.43. | Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 28 Ultragarsinis zondas“ turi būti citologinis šepetėlis, 1 vnt
1.1.44. | Kreipiamosios movos komplektas suderinamas su „Poz. 28 Ultragarsinis zondas“ turi būti bronchoskopo darbinis kanalas ne daugiau 2,6 mm
1.1.45. | 5 vnt. kreipiklių
1.1.46. | Kreipiklių paskirtis : Su endoskopu nukreipti mova kvėpavimo takuose
1.1.47. | Kreipiklių darbinis ilgis : 1100 - 1200 mm
1.1.48. | Didžiausias kreipiklių skersmuo : ne didesnis kaip 1,5 mm
1.1.49. | 19G dydžio transbronchinės aspiracinės adatos TBNA 5 vnt.
1.1.50. | Transbronchinės aspiracinės adatos darbinis ilgis 700-750 mm
1.1.51. | Transbronchinės aspiracinės adatos TBNA Minimalus ultragarsinio bronchoskopo dabinis kanalas Ne daugiau 2,2 mm
1.1.52. | Reguliuojamas adatos ilgis 20-40 mm
1.1.53. | Transbronchinės aspiracinės adatos TBNA adatos dydis 21 G 10 vnt.
1.1.54. | Transbronchinės aspiracinės adatos TBNA adatos dydis 21 G dabinis ilgis 700-750 mm
1.1.55. | Transbronchinės aspiracinės adatos TBNA adatos dydis 21 G minimalus ultragarsinio bronchoskopo dabinis kanalas Ne daugiau 2,2 mm
1.1.56. | Reguliuojamas adatos ilgis 20-40 mm
1.1.57. | Biospinės žnyplės 10 vnt.
1.1.58. | Kaušeliai Perforuoti (skylėti)
1.1.59. | Dabinis ilgis 1100-1200 mm
1.1.60. | Didžiausias skersmuo ne didesnis kaip 1,5 mm
1.1.61. | Įrangos garantijos trukmė ≥ 24 mėnesiai
1.1.62. | Medicininio personalo apmokymas: Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2114 2025-05-29 16:14:59