TSD-416,  VPP-1274

Veloergometrijos sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija | 1. EKG registravimo sistema (kompiuteris su specialia programine įranga, monitoriumi ir spausdintuvu, EKG signalų stiprintuvas su elektrodų prijungimo kabeliu bei elektrodais ir specialus vežimėlis EKG registravimo sistemos įrangai) 2.Veloergometras 3. Arterinio kraujo spaudimo (AKS) matavimo aparatas arba modulis su šiems matavimams atlikti reikalingais priedais. |  |
| 2. | Reikalavimai EKG registravimo sistemai |  |  |
| 2.1 | Kompiuterinės įrangos komplektas | 1. Susidedantis iš kompiuterio su darbui reikalingais priedais, monitoriaus ir spausdintuvo; 2. Suderintas su siūloma EKG registravimo bei veloergometro valdymo programine įranga |  |
| 2.1.1. | Kompiuteris | 1. Operacinė sistema "Windows" (64 bit) 2. Kietasis diskas ≥ 250 GB talpos 3. Operatyvioji atmintis ≥ 8 GB |  |
| 2.1.2. | Monitorius | 1. Skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis) 2. Ekrano įstrižainė ≥21“ 3.Skiriamoji geba ≥(1680x1050) vaizdo elementų |  |
| 2.1.3. | Spausdintuvas | Spausdinantis ant A4 formato popieriaus |  |
| 2.2. | EKG signalų stiprintuvas | Įmontuotas į vežimėlį ar veloergometrą arba tvirtinamas prie vežimėlio ar veloergometro |  |
| 2.3. | Paciento kabelis ir EKG registravimas | 1. Paciento kabelis su ne mažiau kaip 12 derivacijų elektrodų rinkiniu 2. EKG registravimas nuo vakuuminių prisiurbiamų elektrodų; |  |
| 2.4. | Registruojamo signalo diskretizacijos dažnis | 1. ≥ 1000 Hz |  |
| 2.5. | Skiriamoji geba | ≤ 5 µV/bit |  |
| 2.6. | Blogo elektrodų kontakto indikacija | Būtina blogo elektrodų kontakto indikacija, nurodant problemiškus elektrodus |  |
| 2.7. | Automatinė izoelektrinės linijos dreifo kompensacija arba automatinis bazinės linijos korekcijos filtras | Būtina automatinė izoelektrinės linijos dreifo kompensacija arba automatinis bazinės linijos korekcijos filtras |  |
| 2.8. | EKG duomenų iš 3, 6, 12 derivacijų užrašymas | Būtina EKG duomenų iš 3, 6, 12 derivacijų užrašymas |  |
| 2.9. | 12 derivacijų ST segmento matavimas | Būtina 12 derivacijų ST segmento matavimas |  |
| 2.10. | J taško nustatymas automatiniu arba rankiniu būdu | Būtina J taško nustatymas automatiniu arba rankiniu būdu |  |
| 2.11. | 12 derivacijų ST segmento analizė realiame laike | Būtina 12 derivacijų ST segmento analizė realiame laike |  |
| 2.12. | Galimybė ekrane matyti bet kurios derivacijos padidintą ST segmento atkarpą (ST pokyčių vizualizavimui) | Būtina galimybė ekrane matyti bet kurios derivacijos padidintą ST segmento atkarpą (ST pokyčių vizualizavimui) |  |
| 2.13. | Tyrimo tendencijos matomos atskirame lange | Atvaizduojami ne mažiau kaip trys parametrai: širdies susitraukimų dažnis, arterinis kraujospūdis, ST lygio kitimas. |  |
| 2.14. | Galimybė išsaugoti kompiuterio atmintyje svarbius EKG fragmentus/kompleksus (12 derivacijų EKG informaciją) | Būtina galimybė išsaugoti kompiuterio atmintyje svarbius EKG fragmentus/kompleksus (12 derivacijų EKG informaciją) |  |
| 2.15. | Automatinė aritmijų analizė realiame laike (sistema automatiškai atpažįsta aritmiją ir ją išsaugo) | Būtina automatinė aritmijų analizė realiame laike (sistema automatiškai atpažįsta aritmiją ir ją išsaugo), su galimybe šią funkciją įjungti/išjungti. |  |
| 2.16. | Krūvio mėginio preliminari diagnozė - interpretacija | Būtina krūvio mėginio preliminari diagnozė -interpretacija |  |
| 2.17. | Galimybė pasirinkti testo protokolą, nurodant didžiausią numatytą širdies susitraukimų dažnį | Būtina galimybė pasirinkti testo protokolą, nurodant didžiausią numatytą širdies susitraukimų dažnį |  |
| 2.18. | Veloergometro valdymo iš kompiuterio programa | 1.Būtina veloergometro valdymo iš kompiuterio programa. 2. Yra galimybė naudoti vartotojo sudaromas krūvio keitimo programas 3. ≥ 5 fiksuotos (gamyklinės) krūvio keitimo programos |  |
| 2.19. | Galimybė jungtis prie kompiuterinio tinklo (Ethernet) | Būtina galimybė jungtis prie kompiuterinio tinklo (Ethernet) |  |
| 2.20. | Duomenų eksportavimas | 1. Sistema turi užtikrinti automatiškai atliekamus duomenų mainus su elektronine pacientų duomenų baze (IS - informacine sistema): a) gauti iš IS anketinę ir identifikacinę informaciją apie pacientą ir jam paskirtą tyrimą; b) perduoti į IS paciento tyrimų duomenis ir rezultatų protokolą. 2. Sistema turi palaikyti automatinį pacientų tyrimų duomenų ir rezultatų protokolų eksportą į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS, naudojant DICOM protokolą. Taip pat sistema turi užtikrinti pacientų sąrašo (DICOM Modality Worklist) generavimą iš informacinės sistemos. Duomenų mainai turi vykti automatiškai, be papildomo vartotojo įsikišimo. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| 3. | Reikalavimai veloergometrui |  |  |
| 3.1. | Ratukai transportavimui | Būtini ratukai transportavimui. Darbinėje padėtyje veloergometras turi stovėti stabiliai (bent viename gale ne ant ratukų). |  |
| 3.2. | Stabdžių sistema | Elektromagnetinė |  |
| 3.3. | Apkrovos reguliavimas | 1. Nepriklausomas nuo greičio 2. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 20 W iki 400 W |  |
| 3.4. | Greičio reguliavimo ribos | - Ne siauresnės kaip nuo - 30 aps./min iki 130 aps./min |  |
| 3.5. | Veloergometro ekrane (-uose) rodoma informacija | 1. Apkrova 2. Greitis 3. Trukmė 4. Paskutinio AKS bei širdies susitraukimų dažnio matavimo rezultatai |  |
| 3.6. | Pasirenkamas krūvio keitimo žingsnis | Veloergometre arba programinėje įrangoje pasirenkamas krūvio keitimo žingsnis ≤ 5 W |  |
| 3.7. | Sėdynės aukščio reguliavimas | Reguliuojamas sėdynės aukštis |  |
| 3.8. | Reguliuojamos rankenos | Būtinos reguliuojamos rankenos. Rankenų palenkimo kampas (tuo pačiu ir aukštis) reguliuojamas - rankenos neribotai (360°) sukamos apie rankenų stovui statmeną ašį, fiksuojamos norimoje padėtyje. |  |
| 3.9. | Gamintojo numatytas maksimalus įrenginio apkrovimas (maksimalus tiriamo paciento svoris) | Ne mažiau 200 kg. |  |
| 3.10. | Pėdos fiksavimo diržai ant pedalų | Būtini pėdos fiksavimo diržai ant pedalų |  |
| 3.11. | Neinvazinio AKS matavimo aparatas arba modulis | Būtinas neinvazinio AKS matavimo aparatas arba modulis. Su priedais suaugusiųjų AKS matavimams (komplekte ne mažiau kaip 3 dydžių manžetės); |  |
| 3.11.1. | AKS matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 mmHg iki 260 mmHg |  |
| 3.11.2. | Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 k/min iki 230 k/min |  |
| 4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Visai įrangai, išskyrus keičiamus eksploatacinius priedus ≥ 36 mėn. Keičiamiems eksploataciniams priedams ≥ 12 mėn. |  |
| 5. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas bei personalo apmokymas | Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |