TSD-557, VPP-2661

Elektrokardiografų su transportavimo vežimėliu techninė specifikacija (kiekis - 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 3 |  |
| 2. | Automatiškai ir sinchroniškai (vienu metu) registruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau kaip 12 |  |
| 3. | Keičiamas EKG spausdinimo (popieriaus traukimo) greitis | 5/12,5/25/50 mm/s |  |
| 4. | Keičiamas elektrokardiografo jautrumas | 2,5/5/10/20 mm/mV |  |
| 5. | Filtrai: | - Miograminiai (raumenų tremoro/artefaktų) filtrai: 20-25 Hz, 35-40 Hz; - Maitinimo tinklo filtras; - Bazinės linijos filtras. |  |
| 6. | Darbo režimai | Automatinis, rankinis |  |
| 7. | Aparato ekranas | 1. Jautrus lietimui (angl. touch screen); 2. ≥ 20 cm įstrižainės; 3. ≥ 1024×600 taškų raiškos. |  |
| 8. | Aparato ekrane rodoma informacija: | - EKG kreivių interpretacija; - Naudojami filtrai; - Maitinimo šaltinio būklė; - Laikas; - Paciento identifikavimo duomenys. |  |
| 9. | EKG kreivių užrašymas | - Ne mažiau kaip 3 EKG kreivių užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu; - Užrašoma specialiame terminiame popieriuje rankiniu ir automatiniu režimais realiame laike; 3. Terminio popieriaus plotis ne mažiau kaip 11 cm. |  |
| 10. | Reikalavimai tyrimo duomenų perdavimui bevieliu ryšiu: | - Aparate turi būti įdiegta bevielio ryšio sąsaja, atitinkanti IEEE 802.11n standartą (arba lygiavertė); - Aparatas turi bevieliu tinklu, naudojant DICOM ECG (modality) standartą, perduoti medicininių tyrimų duomenis į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Medicininio EKG tyrimo ataskaita pdf formatu turi būti persiųsta į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Aparatas turi bevieliu tinklu gauti pacientų sąrašą (DICOM Worklist) iš LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemos MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Medicininių tyrimų duomenų perdavimui bevieliu tinklu iš (į) EKG aparato (-ą) į (iš) LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą (-os) MedDream PACS gali būti naudojamas tarpinis serveris. Tarpinis serveris turi būti instaliuotas LSMU ligoninės Kauno klinikų turimoje „VMware“ virtualioje aplinkoje (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) (reikalavimas netaikomas tuo atveju, jei medicininių tyrimų duomenys perduodami nenaudojant tarpinio serverio). |  |
| 11. | Pacieno duomenų perdavimas | Galimybė skenuoti paciento kodą skeneriu arba prijungus bar kodų skaitytuvą |  |
| 12. | Aparate instaliuotos programos | Automatinė EKG kreivių interpretacija |  |
| 13. | Širdies susitraukimų dažnio indikacija | Registraciniame popieriuje užrašoma širdies susitraukimų dažnio skaitinė vertė |  |
| 14. | Nepakankamo elektrodų elektrinio kontakto indikacija | Aparatas turi nepakankamo elektrodų elektrinio kontakto indikaciją |  |
| 15. | Kardiostimuliatoriaus atpažinimas | Aparatas turi kardiostimuliatoriaus atpažinimo funkciją |  |
| 16. | Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos | Aparatas apsaugotas nuo defibriliatoriaus iškrovos |  |
| 17. | Aparato jungtys/sąsajos, tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | - EKG kabelio jungtis; - Potencialų išlyginimo jungtis; - Bevielio ryšio WLAN (WIFI) sąsaja; - Ne mažiau kaip dvi USB jungtys arba ne mažiau kaip viena USB jungtis ir ne mažiau kaip viena RS232 jungtis; - Aparato vidinėje atmintyje išsaugoma ne mažiau kaip 350 EKG įrašų. |  |
| 18. | Kanalų pralaidumo juosta (dažninis diapazonas) ne siauresnė už nurodytą | 0,05 - 150 Hz |  |
| 19. | EKG signalo diskretizavimo dažnis (kanalui) | Ne mažiau kaip 500 Hz |  |
| 20. | Įėjimo varža | Ne mažiau kaip 50 M |  |
| 21. | Aparato naudojami elektros maitinimo šaltiniai | - 230 V, 50 Hz el. tinklas; - Vidinis akumuliatoriaus, užtikrinantis ne mažiau kaip 4 val. trukmės aparato darbą (nenaudojant spausdinimo) arba ne mažiau 430 automatinių 5 s (arba lygiaverčių) įrašų. |  |
| 22. | Dezinfekcija ir valymas | Aparatas atsparus dezinfekavimo priemonėms |  |
| 23. | Aparato svoris (be prijungiamų išorinių priedų) | Ne daugiau kaip 5,8 kg |  |
| 24. | Komplektacija: | - Paciento kabelis su apsauga nuo defibriliacijos iškrovos - 1vnt.; - Krūtininiai elektrodai - 6 vnt.; - Galūniniai elektrodai - 4 vnt.; - EKG gelis – 1 flakonas; - Registracinis popierius – 10 vnt; - Specialus elektrokardiografo transportavimo vežimėlis (arba mobilus stovas) su EKG kabelio laikikliu. |  |
| 25. | Garantinis laikotarpis | - Ne mažiau 36 mėn. aparatui; - Ne mažiau 12 mėn. EKG kabeliui ir elektrodams. |  |
| 26. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 27. | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 28. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 29. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 30. | Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.