## Sheet1
Chirurginiai siūlai, tinkleliai ir juostos
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas ir techninė specifikacija | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | Kaina viso be PVM | Kaina viso su PVM | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų standartinio svorio polipropileno arba lygiavertės medžiagos chirurginis tinklelis 20 x 20 ± 1 cm. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis 2,4±0,4 x 3,0±0,6 mm. Optimalus tankis 40 g/m2 ± 2. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje. | vnt. | 160
2 | Pusiau besirezorbuojantis intraabdominalinis pozicionavimo tinklelis 4.3 ±0.5 cm (Sterilus; vienkartinis; pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ar lygiavertės medžiagos ir besirezorbuojančio hidrogelio ar lygiavertės medžiagos; su tvirtinimo juostelėmis; su atminties žiedu, pagamintu iš polidioksanono ar lygiavertės medžiagos; gali būti dedamas ant vidaus organų; apvalus; įpakuotas po 1 vnt.) | vnt. | 16
3 | Pusiau besirezorbuojantis savaime prikimbantis chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms su poliaktinės rūgšties ar lygiavertės medžiagos besirezorbuojančiais kabliukais (monofilamentinis poliesteris arba lygiavertė medžiaga su poliaktinės rūgšties ar lygiavertės medžiagos besirezorbuojančiais lipniais kabliukais, porų dydis 1,1±0,1 x 1,7±0,1 mm, tinklo storis prieš absorbciją 73±2 g/m2, po absorbcijos 38±2 g/m2, tinklelio dydis 15±1 x 30±1 cm) | vnt. | 10
4 | Vidutinės trukmės (50-90 dienų) rezorbcijos sintetiniai monofilamentiniai poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių siūlai akių ir kitoms operacijoms (siūlo storis - 10-0, adatos ilgis - 5,5±0,5, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas - 1/2, adatos tipas - spatula arba jai lygiavertė, siūlo ilgis - ne daugiau 30 cm) | vnt. | 432
5 | Vidutinės trukmės (50-90 dienų) rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių siūlai akių ir kitoms operacijoms
5.1 | siūlo storis - 7-0, adatos ilgis - 6,5±0,1, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas - 3/8, adatos tipas - spatula arba jai lygiavertė, siūlo ilgis - ne daugiau 50 cm | vnt. | 3120
5.2 | siūlo storis - 6-0, adatos ilgis - 8±0,1, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas - 1/4, adatos tipas - spatula arba jai lygiavertė, siūlo ilgis - ne daugiau 50 cm | vnt. | 3400
5 -os pirkimo dalies kaina |  | vnt. | 6520
6 | Vidutinės trukmės (50-90 dienų) rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių ar lygiaverčių medžiagų spalvoti siūlai (Vicryl arba lygiavertis) siūlo storis – 6-0, adatos ilgis 11-13 mm, adatų skaičius - 1, adatos lenktumas – 3/8, adatos tipas – pjaunanti, siūlo ilgis - 30-50 cm | vnt. | 1200
7 | Vidutinės trukmės (50-90 dienų) rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių ar lygiaverčių medžiagų splavoti siūlai (Vicryl arba lygiavertis) siūlo storis – 5-0, adatos ilgis 6,6-8 mm, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas – 1/2, adatos tipas – spatula arba jai lygiavertė, siūlo ilgis - iki 50 cm | vnt. | 1200
8 | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai sintetiniai poliamido arba lygiavertės medžiagos siūlai (Ethilon arba lygiavertis) siūlo storis – 10-0, adatos ilgis 6,5± 0,01 mm, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas – 3/8, adatos tipas – spatula arba jai lygiavertė, siūlo ilgis - 30±1 cm | vnt. | 2160
9 | Nesirezorbuontys sintetiniai monofilamentiniai polipropileno arba lygiavertės medžiagos siūlai (Prolene arba lygiavertis) siūlo storis – 10-0, adatos ilgis 13-14 mm, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas – 1/4, adatos tipas – pjaunanti, siūlo ilgis - 20±5 cm | vnt. | 300
10 | Nesirezorbuojantys sintetiniai monofilamentiniai poliamido arba nailono ar lygiaverčių medžiagų siūlai (siūlo storis – 4-0, adatos ilgis 19-22 mm, adatų skaičius - 1, adatos lenktumas – 3/8, adatos tipas – pjaunanti, siūlo ilgis - 60-75 cm) | vnt. | 6000
11 | Nesirezorbuojantys sintetiniai monofilamentiniai polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlai (siūlo storis – 0, adatos ilgis 45-50 mm, adatų skaičius - 1, adatos lenktumas – 1/2, adatos tipas – pjaunanti arba pjaunančiu galu, siūlo ilgis - 70-90 cm) | vnt. | 1200
12 | Besirezorbuojantis, sterilus, sintetinis, pagamintas iš polidioksanono ar lygiavertės medžiagos, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas (siūlo storis - 1 (atitinka siūlo stiprumą 0 pagal USP), adatos ilgis 36 ±1 , adatos lenktumas - 1/2, adatų skaičius - 2, adatos tipas - apvali, siūlo ilgis - 24±1x24±1 cm) | vnt. | 96
13 | Sterilūs, besirezorbuojantys, sintetiniai, mazgo nereikalaujantys, pagaminti iš poliglekaprono arba lygiavertės medžiagos chirurginiai siūlai (pilna rezorbcija 90 – 120 parų, siūlo storis – 2-0 (atitinka siūlo stiprumą 3-0 pagal USP), adatos ilgis 26±1 mm, adatos lenktumas – ½, adatos galiuko tipas – apvalus) | vnt. | 240
14 | Nailoninis arba lygiavertės medžiagos sterilus monofilamentinis juodos spalvos siūlas priekinio akies segmento chirurgijai (siūlo storis 10-0, adatos ilgis - 5,5±0,05mm, adatų skaičius - 2, lenktumas - 3/8, adata abipus pjaunanti („slidės“ tipo) plotis plačiausioje vietoje 0,23 ±0,01 mm, storis prie „uodegėlės“ 0,17±0,01mm , siūlos ilgis 30±1 cm) | vnt. | 200
15 | Monofilamentinis polipropileno ar lygiavertės medžiagos chirurginis siūlas, siūlo storis 2-0, lenktumas - 1/2 , 36±1 mm apvali adata, siūlo ilgis 75±1 cm. | vnt. | 36
16 | Nesirezorbuojanti pinta sintetinė poliesterio ar lygiavertės medžiagos juosta (juostos plotis 5±0,5 mm, juostos ilgis 40±1 cm, adatų skaičius -2, adatos tipas - apvali, adatos lenktumas - 1/2, adatos ilgis 48±1 mm.) | vnt | 96
17 | Vidutinės trukmės (50-90 dienų) rezorbcijos, sterilus, sintetinis polifilamentinis poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių ar lygiaverčių medžiagų siūlas (siūlo storis - 2, adatos ilgis 60-61 mm, adatos lenktumas - 1/2, adatos tipas - apvali, siūlo ilgis 90±5 cm) | vnt | 288
18 | Besirezorbuojantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis chirurginis siūlas (pilna rezorbcija per 56-70 dienų, sterilus, sintetinis, polifilamentinis, pagamintas iš poliglaktino ar lygiavertės medžiagos. Siūlo storis -6, siūlo ilgis 75±1 cm, siūlas spalvotas. Siūlo stiprumo išlaikymas - 75% po 14 dienų, 50% po 21 dienos, 25% po 28 dienų. Adatos ilgis 48±1 mm, adatos lenktumas - 1/2, adata - apvali, pjaunančiu galu. Adata turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje) | vnt | 360