| Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- |
| Paklausimas. Tiekėjo 2025-05-19 12:52 pateiktas paklausimas (pateikiamas neredaguotas tekstas): |  |
| Gerbiami pirkimo organizatoriai, 1. Atsižvelgdami į konkurso techninės specifikacijos sąlygą: „Elektrokardiografo dinaminis diapazonas: AC ≥ ±10 mV arba DC ≥ ±600 mV“, prašome įvertinti galimybę koreguoti šią sąlygą ir nustatyti realistinę, kliniškai pagrįstą ribą, atitinkančią praktinį medicinos įstaigų poreikį ir užtikrinančią platesnį konkurencinį pasirinkimą. Mūsų siūlomas elektrokardiografas (X) turi šiuos parametrus: AC įvesties diapazonas: ±5 mV DC offset kompensacija: ≥ ±400 mV Nors šie parametrai yra mažesni nei specifikacijoje nurodyti, jie pilnai pakankami praktiniam EKG įrašymui ambulatorinėje ir stacionarinėje aplinkoje. Tai patvirtina platus prietaiso naudojimas klinikose, poliklinikose ir ligoninėse Lietuvoje bei užsienyje, kur jokių funkcinių ar diagnostinių problemų nefiksuota. Be to, „X“ aparate įdiegti efektyvūs filtrai, padedantys užtikrinti aukštos kokybės EKG signalą net esant išoriniams trikdžiams: Tinklo filtro (AC): 50/60 Hz, ≥ –20 dB Raumenų filtro: 25–35 Hz, ≥ –3 dB Baseline drift kompensacija (Bionet): 0.05 / 0.1 / 0.2 Hz (–3 dB arba geriau) Žemų dažnių filtras (Low Pass Filter): pasirenkamas (40 / 100 / 150 Hz) Šie filtravimo sprendimai leidžia efektyviai kompensuoti tiek aukštos amplitudės signalus, tiek lėto poslinkio artefaktus, todėl net ir su ±5 mV / ±400 mV diapazonu aparatas veikia patikimai ir diagnostikai pakankamai. Atsižvelgiant į tai, kad tikslūs medicininiai reikalavimai turi būti ne tik teoriškai pagrįsti, bet ir proporcingi praktiniam naudojimui, siūlome koreguoti specifikaciją taip: Elektrokardiografo AC dinaminis diapazonas: ne mažesnis kaip ±5 mV DC kompensacija: ne mažesnė kaip ±400 mV Toks pakeitimas ne tik užtikrins platesnį konkurencinį dalyvių spektrą, bet ir leis įsigyti kliniškai patikrintą, patikimą įrangą, kurią jau naudoja daugelis gydymo įstaigų. 2. Prašome peržiūrėti reikalavimą dėl EKG įrašų saugojimo kiekio (800 įrašų) ir sumažinti jį iki 500 įrašų. Siūlomas prietaisas turi galimybę duomenis perduoti tiesiogiai į įstaigos tinklą (LAN/Wi-Fi), eksportuoti per USB bei integruotis su ligoninės informacinėmis sistemomis, todėl vietinės atminties talpa nėra ribojantis veiksnys praktiniam naudojimui. Sumažinus šį reikalavimą iki 500, būtų sudarytos sąlygos dalyvauti daugiau tiekėjų, taip užtikrinant didesnę prietaisų įvairovę ir konkurencingesnes sąlygas pirkėjui. 3. Taip pat siūlome sąlygą: "Elektrokardiografe paciento duomenis galima įvesti brūkšninių kodų skaitytuvu" pridėti kaip "jei įstaigai reikalinga", nes tai nėra būtinas įrenginys, kai prietaisas palaiko PACS protokolą, tokiu atveju įstaiga gali dirbti su Worklistu ir taip sutaupyti atsižvelgiant į elektrokardiografo komplektaciją. | Atsakant į tiekėjo paklausimą nustatyta, kad techninė specifikacija „(EKG1) 12-os kanalų elektrokardiografas“ (toliau – Techninė specifikacija), dėl kurios reikalavimų ir pateiktas paklausimas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) prie pirkimo „Medicininės įrangos užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ dokumentų paskelbta 2024-01-19, t.y. daugiau nei prieš vienerius metus tiekėjų prašymų paaiškinti ar tikslinti Techninės specifikacijos reikalavimus negauta. Tiekėjas susidomėjimą pirkimu išreiškė 2025-01-02. Pažymėtina, kad tiekėjai turi būti aktyvūs, pamatę netikslumus, jų vertinimu perteklinius reikalavimus ar nesutikdami su pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, teikti klausimus, prašymus dėl pirkimo dokumentų tikslinimo išviešinus techninę specifikaciją CVP IS. CPO LT rengdama technines specifikacijas pirmiausia atsižvelgia į perkančiųjų organizacijų poreikius ir techninės specifikacijos reikalavimų visumos konkurencingumą, kad techninės specifikacijos reikalavimai nepagrįstai neribotų tiekėjų konkurencijos. Vertinant Techninės specifikacijos reikalavimų konkurencingumą CPO LT patvirtina, kad techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinką ne mažiau kaip 3 gamintojų siūlomos prekės. Atkreipiame dėmesį, kad viešieji pirkimai organizuojami ne tiekėjų, o visų pirma perkančiųjų organizacijų poreikiams tenkinti, todėl vien tai, kad vienas ar kitas potencialus tiekėjas neatitinka Pirkimo reikalavimų ar jo netenkina sąlygos kuriomis perkančioji organizacija sutinka pirkti tiekėjo produktą, savaime negali reikšti, kad tokie reikalavimai dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio. Priėmus tiekėjo pateikiamus siūlymus dėl Techninės specifikacijos reikalavimų būtų parengta techninė specifikacija, kurioje suformuluoti reikalavimai leidžiantys pasiūlyti prekę su kitais techniniais parametrais, kuri neįvertinta nei konkurencingumo aspektu nei perkančiųjų organizacijų poreikių aspektu. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir į tai, kad CPO LT elektroninis katalogas nuolat pildomas naujomis techninėmis specifikacijomis pagal perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų siūlymus prieš tai įvertinus ar siūlomos techninės specifikacijos nėra pritaikytos konkrečios perkančiosios organizacijos poreikiams bei konkrečiai įrangai, techninės specifikacijos reikalavimai neriboja tiekėjų konkurencijos, pirkimo objekto pagal siūlomą techninę specifikaciją įsigijimo kiekius ir kt., todėl siūlome pateikti siūlymus CPO LT elektroninio katalogo asortimento plėtrai naudojantis asortimento plėtros funkcionalumu prisijungus prie CPO IS paskyros. |