## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA. ULTRAGARSO APARATAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1.1. | Ultragarso aparatas su 24 mėn. garantija | 1 |  | vnt.
1.1.1. | Mobili;
1.1.2. | Pilnai skaitmeninė sistema;
1.1.3. | Skaitmeninių kanalų skaičius ≥10 000 000;
1.1.4. | Maksimalus skenavimo gylis ≥ 50 cm;
1.1.5. | Dinaminis diapazonas ≥ 380 dB.
1.1.6. | Akušeriniai tyrimai;
1.1.7. | Ginekologiniai tyrimai.
1.1.8. | Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui;
1.1.9. | Ekrano įstrižainė ≥ 35 cm;
1.1.10. | Skaitinė - raidinė klaviatūra;
1.1.11. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija;
1.1.12. | Stiprinimo kompensacija ( angl. TGC) ≥ 8 lygių.
1.1.13. | Aparato monitorius aukštos raiškos LED tipo (arba lygiavertis);
1.1.14. | Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 55cm;
1.1.15. | Monitoriaus skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų;
1.1.16. | Automatinis parametrų optimizavimas dvimačiame režime ir pulsinės bangos doplerio režimuose
1.1.17. | Sistemas darbo režimas (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) - 2D režimas;
1.1.18. | Sistemas darbo režimas (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) -vienmatis režimas M;
1.1.19. | Sistemas darbo režimas (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) -spalvinio doplerio rėžimas;
1.1.20. | Sistemas darbo rėžimas (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) -spektrinio doplerio režimas;
1.1.21. | Sistemas darbo rėžimas (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) - tūrinio vaizdavimo režimas
1.1.22. | 2 D režimas. Filtravimo algoritmai triukšmams ir artefaktams pašalinti;
1.1.23. | 2 D režimas. Galimybė gauti kombinuotą vaizdą, sumuojant kelis vaizdus, skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais;
1.1.24. | Spalvinio doplerio rėžimas. Tėkmės greičio doplerio režimas;
1.1.25. | Spalvinio doplerio rėžimas. Tėkmės intensyvumo (galios) doplerio režimas;
1.1.26. | Spalvinio doplerio rėžimas. Mikrokraujagyslių vizualizacija;
1.1.27. | Spektrinio doplerio rezimas. PW doplerio režimas;
1.1.28. | Spektrinio doplerio rezimas. HPRF doplerio režimas;
1.1.29. | Spektrinio doplerio rezimas. CW doplerio režimas.
1.1.30. | Spektrinio doplerio rezimas. Audinių doplerio rezimas.
1.1.31. | Tūrinis vaizdavimo režimas. Statinis tūrinio vaizdavimo režimas.
1.1.32. | Tūrinis vaizdavimo režimas. Statinis tūrinio vaizdavimo režimas su spalviniu doplerio režimu.
1.1.33. | Tūrinis vaizdavimo režimas. Dinaminis tūrinio vaizdavimo režimas (4D)
1.1.34. | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius ≥ 4
1.1.35. | Tūrinis konveksinis daviklis - 1 vnt.:
1.1.36. | Tūrinio konveksinio daviklio darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 6,8 MHz;
1.1.37. | Tūrinio konveksinio daviklio apžiūros lauko kampas ≥ 70°;
1.1.38. | Tūrinio konveksinio daviklio darbinių elementų skaičius ≥ 190.
1.1.39. | Tūrinis ertminis daviklis (1 vnt.)
1.1.40. | Tūrinos ertminio daviklio darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 MHz iki 9,0 MHz;
1.1.41. | Tūrinos ertminio daviklio apžiūros lauko kampas ≥ 150°;
1.1.42. | Sektorinis daviklis neurosonogramai - 1 vnt.
1.1.43. | Sektorinis daviklis neurosonogramai - darbinis dažnių diapozonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 7,0 MHz;
1.1.44. | Sektorinis daviklis neurosonogramai - elementų sk. ≥90;
1.1.45. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga - automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime;
1.1.46. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga - specializuoti akušerinių skaičiavimų ir matavimų protokolai;
1.1.47. | Aparato vidinė atmintis ≥ 512 GB.
1.1.48. | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas
1.1.49. | Ethernet jungtis;
1.1.50. | HDMI arba DisplayPort jungtis;
1.1.51. | USB jungtis.
1.1.52. | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga (arba lygiavertė): a) informacijos perdavimo DICOM Store/Send; b) vaizdų spausdinimo – DICOM Print; c) atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; d) užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve.
1.1.53. | Aparato maitinimas 230V, 50Hz elektros tinklas
1.1.54. | Reikalaujama, kad įrangos gamintojas turėtų nuotolinį prisijungimą prie įrangos diagnostikos sistemų per saugų ryšio kanalą, siekiant atlikti techninės būklės vertinimą, identifikuoti sutrikimus programinės įrangos palaikymą.
1.1.55. | Nuotolinė prieiga turi būti vykdoma tik su perkančiosios organizacijos leidimu ir naudojant šifruotą ryšio kanalą (VPN ar ekvivalentą). Bet koks duomenų perdavimas ir nuotolinė prieiga turi atitikti galiojančius Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos reikalavimus, nustatytus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 (BDAR), įskaitant reikalavimus dėl duomenų saugumo, teisėto tvarkymo pagrindo ir asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis.
1.1.56. | Gamintojas, teikiantis medicininę įrangą su nuotolinės diagnostikos galimybe, privalo turėti dokumentuotą BDAR (ES 2016/679) atitikties įrodymą (duomenų tvarkymo politika, atitikties deklaracija ir/ar trečiosios šalies audito pažyma)
1.1.57. | Ultragarso prietaise instaliuota programinė įranga pirmojo nėštumo trimestro tyrimams, veikianti dirbtinio intelekto pagrindu, kuri automatiškai realaus laiko vaizde atpažįsta vaisiaus anatomines struktūras ir atlieka matavimus automatiškai be vartotojo įsiterpimo. Anatominės ašys, kurias sistema turi atpažinti automatiškai: • Transtalaminė plokštuma • Transcerebelinė plokštuma • Veido profilio • Akiduobės • Keturių kamerų širdies bei krūtinės ląstos • Pilvo • Žastas • Ranka • Šlaunis • Blauzda • Stuburas (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.58. | Ultragarso prietaise instaliuota programinė įranga antrojo nėštumo trimestro tyrimams, veikianti dirbtinio intelekto pagrindu, kuri automatiškai realaus laiko vaizde atpažįsta vaisiaus anatomines struktūras ir atlieka matavimus automatiškai be vartotojo įsiterpimo. Anatominės ašys, kurias sistema turi atpažinti automatiškai: • Transtalaminė plokštuma • Transcerebelinė plokštuma • Veido profilio • Akiduobės • Keturių kamerų širdies bei krūtinės ląstos • Pilvo • Žastas • Ranka • Šlaunis • Blauzda • Stuburas(Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.59. | Galimybė prijungti belaidį ultragarsinį daviklį(Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.60. | Specializuoti ginekologinių skaičiavimų ir matavimų protokolai: IOTA LR2, IETA, IDEA(Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.61. | Ultragarso prietaise instaliuota programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga atliekanti automatinius vaisiaus biometrijos matavimus: 1. galvos diametro (BPD); 2. galvos apimties (HC); 3. pilvo apimties (AC); 4. žastikaulio ilgio (HL); 5. šlaunikaulio ilgio (FL); 6. sprando vaiskumos (NT). (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 145000 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2144 2025-06-03 10:46:14