Pirkimo sąlygų 1 priedas

DALELIŲ DYDŽIO IR ZETA POTENCIALO ANALIZATORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas ______________________________

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" – negalima) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemos pagrindiniai elementai | - Dalelių dydžio ir Zeta potencialo analizatorius - Prietaiso valdymas ir programinė įranga - Pristatymas ir instaliavimas |  |
| 1. | Dalelių dydžio ir Zeta potencialo analizatorius |  |  |
| 1.1 | Matavimo būdas | Dinaminės šviesos sklaidos (angl. Dynamic Light Scattering, DLS) ir elektroforetinės šviesos sklaidos (angl. Electrophoretic Light Scattering, ELS) technologijos integruotos viename įrenginyje. Matavimai atliekami vienkartinio arba daugkartinio naudojimo kiuvetėse. |  |
| 1.2 | Matavimo kampas | Privalo turėti galimybę pasirinkti atlikti matavimus su skirtingais matavimo kampais: priekinio atspindžio (15°±5°) ir atgalinio atspindžio (175°±5°). Sistema turi automatiškai pasirinkti tinkamiausią matavimo padėtį ir šviesos silpninimą. |  |
| 1.3 | Matuojami parametrai | Dalelių dydis, Zeta potencialas. |  |
| 1.4 | Detektorius | APDfotodiodas (angl. Avalanche Photodiode) arba lygiavertis detektorius. |  |
| 1.5 | Optinė sistema ir optiniai filtrai | Įrenginys privalo turėti fluorescencijos ir poliarizacijos filtrus bei ateniuatorių. |  |
| 1.6 | Lazeris | Helio-neono (He-Ne) lazeris arba lygiavertis. Galia ne mažesnė nei 10±10% mW. |  |
| 1.7 | Dalelių dydžio matavimo intervalas | Ne siauresnis nei 0,5 nm - 10 μm |  |
| 1.8 | Dalelių dydžio intervalas matuojant Zeta potencialą | Ne siauresnis nei 5 nm - 80 μm |  |
| 1.9 | Minimalus mėginio tūris dalelių dydžio matavimams | Ne daugiau 15 μl |  |
| 1.10 | Minimalus mėginio tūris Zeta potencialo matavimams | Ne daugiau 50 μl |  |
| 1.11 | Mėginio koncentracijos intervalas dalelių dydžio ir Zeta potencialo matavimams | Ne siauresnis nei 1 - 40% w/v |  |
| 1.12 | Mėginio temperatūros kontrolės intervalas | Ne siauresnis nei 0 - 110 °C |  |
| 1.13 | Galimybė prijungti suderinamą automatinį pH titratorių | Privaloma |  |
| 1.14 | Galimybė prijungti suderinamą automatinį mėginių asistentą | Privaloma |  |
| 2. | Prietaiso valdymas ir programinė įranga |  |  |
| 2.1 | Prietaiso valdymas | Prietaisas valdomas stacionariu arba nešiojamu kompiuteriu. Operacinė sistema ne senesnė nei Windows 10 64bit arba lygiavertė; ne mažiau 8 RAM. |  |
| 2.2 | Programinė įranga | Programinė įranga privalo turėti galimybę įvertinti matavimo rezultatus ir pateikti aiškias rekomendacijas bei patarimus tolimesnių matavimų optimizavimui. |  |
| 3. | Pristatymas ir instaliavimas |  |  |
| 3.1 | Tiekiama komplektacija | - Dalelių dydžio ir Zeta potencialo analizatorius - Kompiuteris su Windows operacine sistema - Programinė įranga analizatoriaus valdymui - Etaloninės medžiagos dalelių dydžio ir Zeta potencialo validacijai - Kiuvetės Zeta potencialo matavimui – ne mažiau nei 50vnt. |  |
| 3.2 | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 36 mėnesiai |  |
| 3.3 | Paslaugos | Pristatymas per 30 kalendorinių dienų į numatomą darbo vietą. Privalomas išpakavimas, sumontavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas ir darbuotojų apmokymas. |  |
| 3.4 | Kita | Pakavimo, transportavimo ir instaliavimo mokesčiai įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą |  |