## Lapas1
Pastaba. Melsvai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas | [9 empty] | Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. CE ženklinimas ir atitiktis ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams taikomas tik toms prekėms, kurios pagal teisės aktus yra laikomos medicinos priemonėmis. Su pasiūlymu pateikiamas tai įrodantis sertifikatas (jei taikoma).
1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija lietuvių kalba arba užsieinio kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą (katalogai ir pan. su pažymėta reikiamų parametų reikšme pagal siūlomos pirkimo dalies numerį).
1.3. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
1.4. Prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ar kitokių pažeidimų, būti gamyklinėje pakuotėje ir pagamintos ne anksčiau kaip prieš dvejus metus nuo prekių pristatymo dienos. Jei prekėms taikomas galiojimo terminas, jų galiojimo pabaigos data prekių pristatymo dieną turi būti ne trumpesnė kaip 12 mėnesių.
1.5. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo dienos.
1.6. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
Pirkimo objekto dalis | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM | Maksimalaus kiekio kaina be PVM | PVM tarifas (%) | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir kilmės šalis | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.Nr). Dokumentuose būtina pažymėti pazicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės pakuotė
1 | STERILIZACIJOS KONTROLĖS PRIEMONĖS |  | 1 | 2 | 3 | 4(2*3) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | 1 klasės cheminiai proceso poveikio indikatoriai garų sterilizacijai | 1. Cheminio išorinio indikatoriaus pavidalas-3-jų eilučių lipni etiketė. 2. Skirtas klijuoti ant sterilizuojamų paketų paviršių. 3. Etiketės lipdukai susukti į ritinius tinkančius spausdintuvui. 4. Dvigubas lipdukas, pritaikytas klijuoti ant sterilizuojamo paketo ir antrą kartą į registracijos žurnalą, nenaudojant klijų. 5. Turi gerai lipti prie plastiko, popieriaus, neatsiklijuoti sterilizacijos metu ir po jo; 6. Indikatoriaus dydis 30 mm x 25 mm (+/- 5 mm), turi tilpti tokia informacija: proceso data, sterilios pakuotės galiojimo laikas, autoklavo ir ciklo numeris, operatoriaus numeris. Turi būti nurodytas indikatoriaus spalvų pasikeitimas žodžiais. 7. Turi atitikti LST EN ISO 11140-1 I klasės arba lygiaverčius reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus). | vnt. | 2000000 |  | 0
1.2 | 2 klasės cheminiai krovinio partijos kontrolės indikatoriai garų sterilizacijai | 1. Lipnus cheminis indikatorius – juostelė, skirtas kiekvieno sterilizacijos ciklo kontrolei atlikti, tinkamas naudoti visų tipų garų sterilizatoriuose; 2. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos parametrus, pritaikytas specifiniams įstaigos kroviniams – mišrioms kompleksinių, mikroinvazinių, ypač sudėtingų tuščiavidurių ilgesnių kaip 8 m ilgio medicinos prietaisų įkrovoms kontroliuoti; 3. Turi atitikti LST EN ISO 11140-1 2 klasės arba lygiaverčius reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus); 4. Indikatorius turi būti apsaugotas nuo išblukimo ir išlaikyti spalvą ne trumpiau kaip 5 metus. Pateikti spalvos pasikeitimo etaloną su teigiamų ir neigiamų rezultatų paaiškinimais lietuvių kalba; 5. Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami – turi būti gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, LOT Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris); 6. Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigoje naudojamus registrus nenaudojant klijų. | vnt. | 88000 |  | 0
1.3 | Bowie and Dick testo indikatorius | 1. Cheminis indikatorius skirtas oro pašalinimo ir garų prasiskverbimo kontrolės pagal Bowie and Dick testą; 2. Turi atitikti LST EN ISO 11140-1 2 klasės arba lygiaverčius reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus). 3. Užtikrinama oro nuotėkio ir garų prasiskverbimo funkcijos kontrolė; 4. Rezultatai įvertinami, iš karto pasibaigus procesui; 5. Indikatorius turi būti apsaugotas nuo išblukimo ir išlaikyti spalvą ne trumpiau kaip 5 metus. Pateikti spalvos pasikeitimo etaloną su teigiamų ir neigiamų rezultatų paaiškinimais lietuvių kalba; 6. Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami – turi būti gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, LOT Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris;) 7. Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigoje naudojamus registrus nenaudojant klijų; 8. Kartu su indikatoriumi sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti neatlygintinai perkančiajai organizacijai pateikti naudotis Bowie and Dick arba alternatyvus imitacinis įtaisas pagal panaudą. Indikatorius ir Bowie and Dick imitacinis įtaisas turi būti vieno gamintojo ir sudaryti sistemą atitinkančią, LST EN ISO 11140 – 4 arba lygiaverčio standarto reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus). | vnt. | 1250 |  | 0
1.4 | Užlydymo kontrolės indikatorius | 1. Skirtas įvertinti pakavimo juostų siūlėjimo funkcijai, užtikrinant siūlės užlydymo kokybę; 2. Veikimo kvalifikacija (VK) pagal DIN EN ISI11607-2 (arba lygiavertė). | vnt. | 1500 |  | 0
|  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  | 0
PVM suma, EUR:
|  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM: |  |  | 0
Pirkimo objekto dalis | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM | Maksimalaus kiekio kaina be PVM | PVM tarifas (%) | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir kilmės šalis | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.Nr). Dokumentuose būtina pažymėti pazicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės pakuotė
2 | ŠEPETĖLIAI GRĄŽTAMS VALYTI |  | 1 | 2 | 3 | 4(2*3) | 5 |  | 6 | 7 | 8
2.1. | 1. Skirti plauti rankiniu būdu; 2. Metaliniais šereliais; 3. Matmenys 6cm x 2cm (+/-1cm). |  | vnt. | 50 |  | 0
|  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  | 0
PVM suma, EUR:
|  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM: |  |  | 0
Pirkimo objekto dalis | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM | Maksimalaus kiekio kaina be PVM | PVM tarifas (%) | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir kilmės šalis | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.Nr). Dokumentuose būtina pažymėti pazicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės pakuotė
3 | KREPINIS POPIERIUS |  | 1 | 2 | 3 | 4(2*3) | 5 |  | 6 | 7 | 8
3.1. | 1. Skirtas sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose; 2. Popieriaus svoris ne mažiau 60g / kv. m; 3. Sukarpytas lakštais; 4. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė – plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė; 5. Dydis 90cm x 90cm ± 10cm.; 6. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Padidinto atsparumo; 7. Tinka naudoti ypač sunkiems paketams |  | vnt. | 13500 |  | 0
|  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  | 0
PVM suma, EUR:
|  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM: |  |  | 0
Pirkimo objekto dalis | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM | Maksimalaus kiekio kaina be PVM | PVM tarifas (%) | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir kilmės šalis | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.Nr). Dokumentuose būtina pažymėti pazicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės pakuotė
4 | VALYMO KONTROLĖS INDIKATORIAI |  | 1 | 2 | 3 | 4(2*3) | 5 |  | 6 | 7 | 8
4.1. | 1. Tinka nustatyti šviežio ir denatūruoto baltymo likučiams ant medicininių instrumentų po rankinės ir (ar) automatinės medicininių priemonių valymo, dezinfekcijos; 2. Testą sudaro reagento buteliukas ir mėginio paėmimo tamponas (baltas); 3. Testo jautrumas: reagentai turi būti jautrūs, kad galima būtų nustatyti ≥ 1µg baltymo likučių ant tiriamųjų paviršių; 4. Pateikti naudojimo instrukciją, spalvos pasikeitimo vertinimo etaloną ir jautrumo ribos validavimo protokolą; 5. Turi atitikti ISO 15883-5:2021 reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus). |  | vnt. | 15 |  | 0
|  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  | 0
PVM suma, EUR:
|  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM: |  |  | 0
Pirkimo objekto dalis | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM | Maksimalaus kiekio kaina be PVM | PVM tarifas (%) | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir kilmės šalis | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.Nr). Dokumentuose būtina pažymėti pazicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės pakuotė
5 | ŠEPETĖLIAI MEDICINOS INSTRUMENTAMS PLAUTI |  | 1 | 2 | 3 | 4(2*3) | 5 |  | 6 | 7 | 8
5.1. | 1. Skirti plauti rankiniu būdu; 2. Tvirtu korpusu; 3. Metaliniais šereliais; 4. Su rankena. |  | vnt. | 50 |  | 0
|  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  | 0
PVM suma, EUR:
|  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM: |  |  | 0
Pirkimo objekto dalis | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM | Maksimalaus kiekio kaina be PVM | PVM tarifas (%) | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir kilmės šalis | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.Nr). Dokumentuose būtina pažymėti pazicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės pakuotė
6 | KROVINIO REGISTRACIJOS ŽURNALAS |  | 1 | 2 | 3 | 4(2*3) | 5 |  | 6 | 7 | 8
6.1. | 1. Skirtas naudoti kartu su indikatoriais, nurodytais 1.1 ir 1.3 pozicijose; 2. Taikomas krovinio kontrolės metodui; 3. Puslapių skaičius viename žurnale ne mažiau kaip 20 psl.; 4. Žurnalo kontekste turi būti pateiktas jo pildymo pavyzdys. |  | vnt. | 80 |  | 0