TSD-453, VPP-1304

ANG ligų gydytojo diagnostinės darbo vietos techninė specifikacija (1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ANG darbo vieta (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Bendrieji reikalavimai | - Darbo vieta mobili, su antistatiniais (gumuotais) ratukais; - Integruotas rašymo/pasiruošimo stalas/stalviršis (ištraukiamas arba stacionarus); - ≥ 2 instrumentų padėklai; - ≥ 4 stalčiai instrumentams; - Integruotas ištraukiamas arba koja atidaromas arba paspaudimu atidaromas atliekų konteineris arba atliekų stalčius; - Pasirenkama iš ≥ 6 spalvų (nurodyti galimas spalvas); - Visos pagrindinio modulio dalys integruotos į vieną bendrą sistemą ir sudaryto bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą; - Į darbo vietą integruota ≥ 6 moduliai/sistemos, tarp kurių yra: - Šildomas endoskopų modulis; - Siurbimo sistema; - Praplovimo sistema su skysčio surinkimo indu; - Ausų praplovimo sistema; - Oro kompresorius; - Veidrodėlių pašildymas. |  |
| 1.2. | Moduliai/sistemos: |  |  |
| 1.2.1. | Šildomas endoskopų modulis – 1 vnt. | - Integruotas; - ≥ 2 vietų instrumentams. |  |
| 1.2.2. | Siurbimo sistema – 1 vnt. | - Vakuuminė (arba lygiavertė) sistema; - Siurblys nenaudoja alyvos ar tepalo; - Oro srauto pratekėjimas (našumas) ≥ 50 l/min; - Vakuumas nuo -100 kPa (-1,00 bar) iki -80 kPa (-0,80 bar); - Automatinis siurbimo indo ištuštinimas per nuotekų sistemą; - Vakuumo siurblys neperduoda vibracijų į darbo vietą ir jos modulius; - Automatinis įsijungimas paėmus atsiurbimo žarną; - Siurblys įmontuotas į darbo vietą; - Autoklavuojama arba antibakterinė atsiurbimo žarna su greita jungtimi; - Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi – 1 vnt. |  |
| 1.2.3. | Praplovimo sistema su skysčio surinkimo indu – 1 vnt. | - Atsiurbimo žarnos praplovimo sistema; - Sistema su konteineriu, instaliuotu šalia darbo vietos, su dezinfekciniu skysčiu. |  |
| 1.2.4. | Ausų praplovimo sistema – 1 vnt. | - Palaikoma vandens temperatūra ≥ 36 ºC; - Plovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos, nepertraukiamas vandens padavimas; - Kartu pateikiama su plovimo rankena, keičiamu antgaliu ir aptaškymo apsauga. |  |
| 1.2.5. | Oro kompresorius – 1 vnt. | - Didžiausias sukeliamas slėgis ≥ 2 bar; - Oro srauto pratekėjimas ≥ 12 l/min; - Oro slėgis reguliuojamas. |  |
| 2. | Paciento kėdė (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Reikalavimai paciento kėdei | - Elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; - Kėdės aukštis reguliuojamas (vertikalus judesys) ne mažiau kaip 150 mm diapazone; - Nugaros atlošas atlenkiamas ≥ 65º; - Kėdė pasukama aplink vertikaliąją ašį ≥ 140º; - Su reguliuojamos padėties atrama galvai; - Su pėdų atrama; - Su atlenkiamomis rankų atramomis; - Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 450 mm (neįskaitant porankių) arba ≥ 650 mm (įskaitant porankius); - Kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama paminkštinti; - Spalva pasirenkama iš ≥ 3 spalvų (nurodykite galimas spalvas); - Didžiausia leistina apkrova (naudotojo svoris): ≥ 160 kg. |  |
| 3. | Gydytojo kėdė (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 3.1. | Reikalavimai gydytojo kėdei | - Mobili, su ratukais; - Su atlošu; - Aukštis reguliuojamas; - Sėdimos dalies skersmuo: ≥ 34 cm; - Be porankių (arba su nuimamais porankiais); - Spalva pasirenkama iš ≥ 3 spalvų (nurodykite galimas spalvas); - Didžiausia leistina apkrova (naudotojo svoris): ≥ 120 kg. |  |
| 4. | Darbo vietos apšvietimas (kiekis 1 komplektas) |  |  |
| 4.1. | Reikalavimai darbo vietos apšvietimui | - Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis; - Dviejų kanalų; - Šviesos ryškumas reguliuojamas; - Šviesos temperatūra ≥ 5500 K (šalta). |  |
| 4.2. | Komplektacija | Šviesolaidis (≥ 1,5 m ilgio) – 2 vnt. |  |
| 5. | Belaidis galvinis šviestuvas (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 5.1. | Reikalavimai galviniam šviestuvui | - Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis; - Šviesos ryškumas ≥ 50 000 Lux; - Ergonomiškas galvos lankelis; - Šviestuvo laikiklis reguliuojamo aukščio; - Akumuliatorius įkraunamas; - Akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo arba ant galvos lankelio; - Nepertraukiamo darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi: ≥ 3 val.; - Akumuliatoriaus įkrovimo laikas iki pilno pakrovimo ne ilgiau kaip 2 val.; - Galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi ne daugiau kaip 500 g. |  |
| 5.2. | Komplektacija | - Įkraunamas akumuliatorius – 1 vnt.; - Akumuliatoriaus įkroviklis – 1 vnt. |  |
| 6. | Endoskopinė kamera (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 6.1. | Reikalavimai kamerai | - Skiriamoji geba ≥ 1920×1080; - MOS arba CMOS arba CCD arba lygiavertės technologijos vaizdo jutiklis; - Svoris ne didesnis negu 220 g; - Su laidu pajungimui prie procesoriaus; - Laido ilgis ≥ 3 m; - Jungtis: USB arba lygiavertė; - Intuityvus pajungimas: „Plug and Play“; - Atsparumas drėgmei IPX8 (arba lygiavertis). |  |
| 7. | Vaizdo procesorius (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 7.1. | Reikalavimai vaizdo procesoriui ir programinei įrangai | - Ne prastesnis negu „Full HD“ aukštos raiškos standartas; - Su integruotu arba atskiru LED tipo (arba lygiaverčiu) šviesos šaltiniu; - Automatinis arba rankinis (ant kameros) apšvietimo intensyvumo reguliavimas; - Valdymas lietimui jautriu ekranu arba kameros galvos mygtukais arba klaviatūros ir pelės pagalba; - Galimybė suvesti paciento duomenis; - Yra vizualizacijos ir archyvavimo programinė įranga; - Programinė įranga, skirta vaizdo signalams rodyti kompiuteryje; - Nuotraukų saugojimas ir apdorojimas arba JPG, arba JPEG, arba lygiaverčiu formatu; - Vaizdo įrašų saugojimas ir apdorojimas MP4 arba lygiaverčiu formatu. |  |
| 7.2. | Signalų išvestys | ≥ 1 × arba HD-SDI, arba HD, arba DVI, arba HDMI (arba lygiavertė) |  |
| 8. | Monitorius (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 8.1. | Reikalavimai monitoriui | - Skirtas naudoti medicinoje; - Ne prastesnis negu „Full HD“ aukštos raiškos standartas; - Skiriamoji geba ≥ 1920×1080 taškų; - Įstrižainė ≥ 21 colių; - Šviesumas ≥ 250 cd/m2; - Monitoriaus žiūrėjimo kampas ≥ 170°; - LED tipo arba lygiavertis; - Monitoriuje integruotos akustinės kolonėlės arba su monitoriumi komplektuojamos išorinės kolonėlės; - Svoris ≤ 14 kg. |  |
| 8.2. | Jungtys | - ≥ 1 × arba USB, arba DP (DisplayPort) arba HDMI (arba lygiavertė); - ≥ 1 × DP (DisplayPort) arba HDMI (arba lygiavertė); - ≥ 1 × DVI arba HDMI (arba lygiavertė); - ≥ 1 × Audio-In (arba lygiavertė). |  |
| 8.3. | Komplektacija | Į komplektaciją įeina monitoriaus laikiklis – 1 vnt. |  |
| 9. | Mikroskopas (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 9.1. |  | - Tvirtinamas prie ANG darbo vietos (suderinamas su 1 pozicija) arba prie mobilaus stovo; - Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis; - Didinimas ≥ 3 lygių; - Apochromatinis (arba lygiavertis) didinimo keitiklis; - Objektyvo židinio nuotolis (f): ≥ 250 mm; - Binokulinis tiesus vamzdis, kur židinio nuotolis (f) ≥ 125 mm; - 2 vnt. okuliarų, kurie ≥ 10× didinimo; - LED šviesa; - LED veikimo laikas: ≥ 50 000 val.; - Šviesos temperatūra: ≥ 5500 K ± 10%; - T formos arba dviguba rankena (arba lygiavertė); - Uždangalas nuo dulkių. |  |
| 9.2. | Komplektacija | Į komplektaciją įeina mikroskopo laikiklis arba mobilus stovas ant ≥ 4 ratukų su stabdžiais – 1 vnt. |  |
| 10. | Instrumentai ir priedai: |  |  |
| 10.1. | Endoskopo laikiklis – 1 vnt. | - Iš anksto pašildyto endoskopo laikiklis; - Suderinamas su komplektuojamu instrumentu. |  |
| 10.2. | Endoskopo laikiklis – 1 vnt. | - Iš anksto pašildyto endoskopo laikiklis; - Suderinamas su komplektuojamu instrumentu. |  |
| 10.3. | Endoskopo laikiklis – 1 vnt. | - Lankstaus endoskopo laikiklis; - Suderinamas su komplektuojamu instrumentu. |  |
| 10.4. | Standus endoskopas – 1 vnt. | - Storis: 4 mm ± 0,2 mm; - Darbinis ilgis: 175 mm ± 20 mm; - Matymo kampas: 0°; - Autoklavuojamas. |  |
| 10.5. | Laringoskopas – 1 vnt. | - Aukštos raiškos (HD) arba lygiavertis; - Storis: 4 mm ± 0,2 mm; - Darbinis ilgis: 175 mm ± 20 mm; - Matymo kampas: 70° ± 10°. |  |
| 10.6. | Lankstus laringoskopas – 3 vnt. | - Lankstus; - Galiuko užlenkimas į viršų/į apačią: (160°/160°) ± 10°; - Storis: 3,2 mm ± 0.2 mm; - Darbinis ilgis: 300 mm ± 20 mm. |  |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Garantinis laikotarpis | - ≥ 24 mėnesiai įrangai; - ≥ 12 mėnesių instrumentams. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 17. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas ANG ligų gydytojo diagnostinės darbo vietos komplektas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.