Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas “Techninė specifikacija”

ĮRANGOS IR BALDŲ CHEMIJOS LABORATORIJAI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Laboratoriniai baldai turi sudaryti vieningą ir vientisą laboratorinių baldų sistemą, kurios komponentai tarpusavyje turi derėti tiek dizainu, spalvine gama, tiek konstrukcija ir technologiniais sprendimais.

- Laboratorinių baldų sistema turi būti pagrįsta koncepciniu inžinerinių komunikacijų tiekimo atskyrimu nuo darbo stalų ir korpusų dizaino. Inžinierinių komunikacijų tiekimas turi būti vykdomas per inžinerinių komunikacijų modulius.

- Į inžinerinių komunikacijų modulius turi būti integruotos darbo vietoje reikalingos komunikacijos (vandens, nuotekų, elektros tiekimas ir t.t.).

- Laboratoriniai baldai turi atitikti detalioje techninėje specifikacijoje nurodytų standartų arba jiems lygiaverčių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas.

- Baldų surinkimo paslauga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

- Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 24 mėn.

- Į visus siūlomų prekių komplektus turi įeiti sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant tinkamą prekių funkcionavimą.

REIKALAVIMAI

| Poz. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STEAM laboratorija |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Inžinierinių komunikacijų alkūnė, montuojama prie lubų | 9 | Paskirtis – inžinierinių komunikacijų (elektros, duomenų ar multimedijos) privedimui prie darbo stalų nuo lubų. |  |  |
|  |  |  | Komplektuojama su tvirtinimo bei laidų uždengimo ir pravedimo profiliu, fiksuojamu prie lubų, kurio aukštis individualiai pritaikomas prie patalpos aukščio. |  |  |
|  |  |  | Bendri matmenys (su tvirtinimo profiliu): plotis – 150 mm (±20 mm) gylis - 370 mm (±20 mm), aukštis – 950 mm (±50 mm) |  |  |
|  |  |  | Alkūnės plotis: 100 (±20 mm) mm, gylis: 70 (±20) mm. |  |  |
|  |  |  | Alkūnėje integruoti ne mažiau kaip 6 elektros lizdai, 230 V |  |  |
|  |  |  | Minimali leistina apkrovos galia – ne mažiau kaip 150 kg. |  |  |
| 1.2 | Mokytojo stalas | 1 | Matmenys (PxGxA): 1500x750x900 mm (±50 mm) |  |  |
|  |  |  | Stalviršis – aukšto slėgio laminato plokštė, atspari drėgmei, kurios storis – ne mažiau nei 19 mm. |  |  |
|  |  |  | Atraminė konstrukcija – 4-kojų metalinis rėmas su 4 ratukais, iš kurių 2 ratukai užrakinami. |  |  |
|  |  |  | Rėmą sudaro plieno profiliai, ne mažiau nei 60x25x2 mm, dengti milteline danga. |  |  |
|  |  |  | Rėmo spalva – šviesiai pilka, RAL 7040 arba lygiavertė. |  |  |
|  |  |  | Ant rėmo po stalviršiu sumontuota 1 lentyna. |  |  |
|  |  |  | 1 spintelė, montuojama ant rėmo lentynos, ne mažiau nei (PxGxA) 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 3 stalčiais (ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio) ir užrakto mechanizmu. |  |  |
|  |  |  | Spintelės stalčiai pilnai ištraukiami, ne mažiau nei 500 mm gylio. |  |  |
|  |  |  | Spintelės stalčiai su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos U-formos rankenėle. |  |  |
|  |  |  | Spintelės korpusas pagamintas iš presuotos medžio drožlių plokštės, dengtos melamino derva, kurios storis - ne mažiau nei 19 mm storio. |  |  |
|  |  |  | Priekiniai korpuso kraštai - su ne mažiau nei 2 mm storio polipropileno (PP) briauna. |  |  |
|  |  |  | Spintelės korpuso spalva – balta, RAL 9010 arba lygiavertė. |  |  |
|  |  |  | Prie stalo komplektuojama į šonus stumdoma apsauga nuo aptaškymo, tvirtinama ant profilio, sumontuoto po stalo stalviršiu. |  |  |
|  |  |  | Apsaugos nuo aptaškymo konstrukciją sudaro karkasas su ištraukiamu saugos stiklu. |  |  |
|  |  |  | Apsaugos nuo aptaškymo saugos stiklo dydis ne mažiau nei 800x750x5 mm, apsaugos nuo aptaškymo karkaso matmenys ne mažiau nei (PxGxA) 900x100x740 mm. |  |  |
| 1.3 | Mobilus darbo stalas mokytojui | 1 | Matmenys (PxGxA): 900x750x900 mm (±50 mm) |  |  |
|  |  |  | Stalas sertifikuotas pagal standarto LST EN 13150 reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Stalviršis – aukšto slėgio laminato plokštė, atspari drėgmei, kurios storis – ne mažiau nei 19 mm. |  |  |
|  |  |  | Atraminė konstrukcija – 4-kojų metalinis rėmas su 4 ratukais, iš kurių 2 ratukai fiksuojami. |  |  |
|  |  |  | Rėmą sudaro stačiakampio formos metaliniai vamzdžiai arba plieno profiliai, ne mažiau nei 60x25x2 mm, padengti epoksidinės dervos mišinio danga. |  |  |
|  |  |  | Rėmo apkrovos galia – ne mažiau nei 150 kg/m2. |  |  |
|  |  |  | Rėmo spalva – šviesiai pilka, RAL 7040 arba lygiavertė. |  |  |
|  |  |  | 1 lentyna, sumontuota ant rėmo. |  |  |
| 1.4 | Demonstracinė traukos spinta | 1 | Matmenys (P x G x A): 1050 x 800 x 1970 mm (±50 mm) |  |  |
|  |  |  | Darbinis aukštis – 900 mm (±20 mm). |  |  |
|  |  |  | Sertifikuota pagal LST EN 14175 standarto 1-3 dalių arba lygiaverčių standartų reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Stalviršis - kombinuotas keramikos stalviršis, kurį sudaro drožlių plokštė su ne mažiau nei 8 mm storio keramikos danga. |  |  |
|  |  |  | Stalviršis su iš visų pusių pakeltomis polipropileno arba lygiavertės medžiagos briaunomis. |  |  |
|  |  |  | Traukos spintos viršutinė dalis, esanti virš darbastalio turi būti įstiklinta grūdintu saugos stiklu ir užtikrinti pilną vidaus matomumą iš visų pusių. |  |  |
|  |  |  | Traukos spintos pakeliamas langas įstiklintas grūdintu saugos stiklu ir sudarytas iš 2 vertikaliai judančių lango dalių bei 2 horizontaliai varstomų langų. |  |  |
|  |  |  | 1 šalto vandens kranas ir polipropileno kriauklytė su sifonu, sumontuoti traukos spintos darbastalyje. |  |  |
|  |  |  | Ne mažiau nei 2 elektros rozetės, 230V – 16 A |  |  |
|  |  |  | Ištraukiamo oro kanalo pajungimo angos diametras – ne mažiau kaip 125 mm. |  |  |
|  |  |  | Traukos spintoje įrengtas neakinantis LED apšvietimas. |  |  |
|  |  |  | Traukos spintoje įrengta pagalbinio oro srauto technologija su pagalbinio oro srauto tiekimo ventiliatoriumi ir profiliu su angomis oro srautui |  |  |
|  |  |  | Traukos spinta turi būti sukomplektuota su elektronine oro srauto valdymo ir kontrolės sistema. |  |  |
|  |  |  | Traukos spinta turi būti sertifikuota pagal standarto LST EN 14175 ar lygiaverčio reikalavimus saugiam darbui su ne didesniu nei 330 m3/val. ištraukiamo oro srautu. |  |  |
| 1.5 | Dvivietis mokinių stalas | 12 | Matmenys (PxGxA): 1200x600x800 mm (±30 mm) |  |  |
|  |  |  | Stalas sertifikuotas pagal LST EN 1729 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Stalviršis – aukšto slėgio laminato plokštė, pagaminta fenolio dervų arba lygiavertės medžiagos pagrindu, ne mažiau nei 19 mm storio, paviršiaus spalva – balta. |  |  |
|  |  |  | Atraminė konstrukcija – keturių kojų rėmas, pagamintas iš plieno, dengto milteline danga |  |  |
|  |  |  | Kojų profilis – vamzdžio tipo, diametras – ne mažiau nei 40 mm. |  |  |
|  |  |  | Stalo rėmas su TPE arba lygiavertės medžiagos pėdutėmis. |  |  |
| 1.6 | Mokinio kėdė | 24 | Kėdės turi būti sertifikuotos pagal LST EN 1729 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Kėdės konstrukcija turi užtikrinti optimalią laikysenos ir judėjimo laisvę bei galimybę keisti sėdėjimo padėtis. |  |  |
|  |  |  | Korpusas (sėdynė ir atloštas) pagaminti iš išlenktos plastikinės dalies, viduje turinčios oro tarpą. |  |  |
|  |  |  | Kėdės konstrukcija turi leisti paprastai sudėti kelias kėdes vieną ant kitos. |  |  |
|  |  |  | Apatinėje atlošo dalyje turi būti anga, užtikrinanti lengvą kėdės pakėlimą ir pernešimą į kitą vietą. |  |  |
|  |  |  | Ant kėdės rėmo sumontuotos pėdutės. |  |  |
|  |  |  | Kėdės metalinis pagrindas – C-formos (konsolės) tipo, aliuminio spalvos. |  |  |
|  |  |  | Galimybė pasirinkti kėdės spalvą. Tiekėjas turi pateikti ne mažiau trijų spalvų paletę (pilki, melsvi, žalsvi atspalviai). |  |  |
| 1.7 | Mokytojo kėdė | 1 | Kėdė turi būti sertifikuota pagal LST EN 1729 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Korpusas (sėdynė ir atloštas) pagaminti iš išlenktos plastikinės dalies, viduje turinčios oro tarpą. |  |  |
|  |  |  | Apatinėje atlošo dalyje turi būti anga, užtikrinanti lengvą kėdės pakėlimą ir pernešimą į kitą vietą. |  |  |
|  |  |  | Kėdė su metaliniu 5 atšakų pagrindu, aliuminio spalvos, bei lanku kojoms. |  |  |
|  |  |  | Dujinis aukščio reguliavimo mechanizmas, leidžiantis reguliuoti sėdynės aukštį ne mažesniame nei 515-715 mm aukščio intervale. |  |  |
|  |  |  | Ant kėdės pagrindo sumontuoti ratukai. |  |  |
|  |  |  | Galimybė pasirinkti kėdės spalvą. Tiekėjas turi pateikti ne mažiau trijų spalvų paletę (pilki, melsvi, žalsvi atspalviai). |  |  |
| 1.8 | Mobilus vandens tiekimo modulis | 4 | Autonominis mobilus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo modulis su 1 vandens tiekimo ir 1 nuotekų konteineriais, kurių kiekvienas talpina apie 10 litrų vandens. |  |  |
|  |  |  | Bendri modulio matmenys (PxGxA): ne mažiau nei 300x600x800 mm |  |  |
|  |  |  | Su polipropileno kriaukle, 1 šalto vandens kranu ir kojiniu siurbliu. |  |  |
|  |  |  | Korpusas pagamintas iš melamino drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
|  |  |  | Su kampiniais apsauginiais profiliais, pagamintais iš aliuminio ir apsaugančiais nuo smūgių. |  |  |
|  |  |  | 1 durelės su užraktu. |  |  |
|  |  |  | Su 4 ratukais. |  |  |
| 1.9 | Laboratorinė spinta | 4 | Matmenys (PxGxA): 1200x550x2100 mm (±20 mm) |  |  |
|  |  |  | Spinta sertifikuota pagal standartų LST EN 16121:2017 ir LST EN 16122 arba lygiaverčių reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Spintos korpusas bei durys pagaminti iš melamino dervos laminatu dengtos presuotos drožlių plokštės, kurios storis – ne mažiau nei 19 mm. |  |  |
|  |  |  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai su ne mažiau nei 2 mm storio PP briauna. |  |  |
|  |  |  | Spintos nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės. |  |  |
|  |  |  | Spintoje - 4 reguliuojamo aukščio lentynos. |  |  |
|  |  |  | Leistina lentynos apkrova ne mažiau nei 30 kg. |  |  |
|  |  |  | Spinta su 2 dalinai įstiklintomis varstomomis durimis ir nerūdijančio plieno U-formos rankenėle bei užrakto mechanizmu. |  |  |
|  |  |  | Lankstai, leidžiantys atidaryti duris ne mažiau nei 270° kampu. |  |  |
|  |  |  | Spintos grindjuostė, pagaminta iš vandeniui atsparios klijuotos medienos, dengtos folija. Grindjuostės aukštis ne daugiau nei 110 mm. |  |  |
|  |  |  | Spintos korpusas baltos spalvos, RAL 9010 arba lygiavertės, grindjuostės – tamsiai pilkos spalvos RAL 7015 arba lygiavertės. |  |  |
| 1.10 | Laboratorinė plautuvė su mobilių vandens tiekimo modulių užpildymo stotele ir vandens šildytuvu | 1 | Matmenys (PxGxA): 1200x750x900 mm (±50 mm) |  |  |
|  |  |  | Laboratorinės plautuvės atraminė laboratorinė spintelė turi būti sertifikuota pagal LST EN 16121:2017 ir LST EN 16122 arba lygiaverčių reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Kombinuotas keramikos stalviršis, kurį sudaro drožlių plokštė su ne mažiau nei 8 mm storio keramikos danga. |  |  |
|  |  |  | Stalviršis su pakeltomis polipropileno arba lygiavertės medžiagos briaunomis, ne mažiau nei 7 mm aukščio. |  |  |
|  |  |  | 1 keraminė kriauklė, integruota į stalviršį, ne mažiau nei 380 x 380 x 250 mm, sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, vandens tiekimo ir kanalizacijos linijomis. |  |  |
|  |  |  | 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš: - akių dušo su gumine akies apsauga, - lanksčios slėgio žarnos. |  |  |
|  |  |  | Stalo atraminė konstrukcija – stacionari spintelė ant grindjuostės. |  |  |
|  |  |  | 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 1200 mm pločio ir ne mažiau nei 550 mm gylio, su 2 durelėmis. |  |  |
|  |  |  | Spintelės korpusas bei durys pagaminti iš melamino dervos laminatu dengtos presuotos drožlių plokštės, kurios storis – ne mažiau nei 19 mm |  |  |
|  |  |  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai su ne mažiau nei 2 mm storio PP briauna. |  |  |
|  |  |  | Spintelės nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 4 mm storio MDF plokštės ar lygiavertės kokybės medžiagos. |  |  |
|  |  |  | Spintelės grindjuostė, pagaminta iš vandeniui atsparios klijuotos medienos, dengtos folija. |  |  |
|  |  |  | Grindjuostės aukštis ne daugiau nei 110 mm. |  |  |
|  |  |  | Spintelės korpusas baltos spalvos, RAL 9010 arba lygiavertės, grindjuostės – tamsiai pilkos spalvos RAL 7015 arba lygiavertės. |  |  |
|  |  |  | Į plautuvės spintelę turi būti integruota mobilių vandens tiekimo modulių užpildymo ir išleidimo stotelė. |  |  |
|  |  |  | Stotelės matmenys (PxGxA): ne mažiau nei 160x200x450 mm |  |  |
|  |  |  | 1 po kriaukle montuojamas elektrinis vandens šildytuvas, nuolatinio srauto ir atsparus slėgiui, galingumas – ne mažiau nei 6 kW |  |  |
|  |  |  | 1 džiovinimo lenta, tvirtinama virš plautuvės, ne mažiau nei 590 x 690 mm, sukomplektuota su 33 mažais, 5 vidutinio dydžio ir 11 didelio dydžio džiovinimo strypais, ir drenažo padėklu ir drenažo vamzdeliu |  |  |
| Paruošiamojo patalpa |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Laboratorinė plautuvė su vandens šildytuvu | 1 | Matmenys (PxGxA): 900x750x900 mm (±50 mm) |  |  |
|  |  |  | Laboratorinės plautuvės atraminė laboratorinė spintelė turi būti sertifikuota pagal LST EN 16121:2017 ir LST EN 16122 arba lygiaverčių reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Kombinuotas keramikos stalviršis, kurį sudaro drožlių plokštė su ne mažiau nei 8 mm storio keramikos danga. |  |  |
|  |  |  | Stalviršis su pakeltomis polipropileno arba lygiavertės medžiagos briaunomis, ne mažiau nei 7 mm aukščio. |  |  |
|  |  |  | 1 keraminė kriauklė, integruota į stalviršį, ne mažiau nei 380 x 380 x 250 mm, sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, vandens tiekimo ir kanalizacijos linijomis. |  |  |
|  |  |  | 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš: - akių dušo su gumine akies apsauga, - lanksčios slėgio žarnos. |  |  |
|  |  |  | Stalo atraminė konstrukcija – stacionari spintelė ant grindjuostės. |  |  |
|  |  |  | 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir ne mažiau nei 550 mm gylio, su 2 durelėmis. |  |  |
|  |  |  | Spintelės korpusas bei durys pagaminti iš melamino dervos laminatu dengtos presuotos drožlių plokštės, kurios storis – ne mažiau nei 19 mm |  |  |
|  |  |  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai su ne mažiau nei 2 mm storio PP briauna. |  |  |
|  |  |  | Spintelės nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 4 mm storio MDF plokštės ar lygiavertės kokybės medžiagos. |  |  |
|  |  |  | Spintelės grindjuostė, pagaminta iš vandeniui atsparios klijuotos medienos, dengtos folija. |  |  |
|  |  |  | Grindjuostės aukštis ne daugiau nei 110 mm. |  |  |
|  |  |  | Spintelės korpusas baltos spalvos, RAL 9010 arba lygiavertės, grindjuostės – tamsiai pilkos spalvos RAL 7015 arba lygiavertės. |  |  |
|  |  |  | 1 po kriaukle montuojamas elektrinis vandens šildytuvas, pastovaus srauto ir atsparus slėgiui, , galingumas – ne mažiau nei 6 kW. |  |  |
|  |  |  | 1 džiovinimo lenta, tvirtinama virš plautuvės, ne mažiau nei 590 x 690 mm, sukomplektuota su 33 mažais, 5 vidutinio dydžio ir 11 didelio dydžio džiovinimo strypais, ir drenažo padėklu ir drenažo vamzdeliu. |  |  |
| 2.2 | Laboratorinis stalas su inžinierinių komunikacijų tiekimo moduliu ir lanksčia oro ištraukimo sistema | 1 | Matmenys (PxGxA): 1800x750x900/1800 mm (±20 mm) |  |  |
|  |  |  | Laboratorinis stalas turi būti sertifikuotas pagal standarto LST EN 13150 arba lygiaverčio reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Kombinuotas keramikos stalviršis, kurį sudaro drožlių plokštė su ne mažiau nei 8 mm storio keramikos danga. |  |  |
|  |  |  | Stalviršis su pakeltomis polipropileno arba lygiavertės medžiagos briaunomis, ne mažiau nei 7 mm aukščio. |  |  |
|  |  |  | Atraminė konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. |  |  |
|  |  |  | Stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 1800 mm pločio komunikacijų tiekimo moduliu, skirtu inžinerinių komunikacijų tiekimui staluose ar įrangai, o taip pat lentynų bei įvairių laboratorinių priedų tvirtinimui. |  |  |
|  |  |  | Komunikacijų kanalas - modulinės konstrukcijos, suteikiančios galimybę sumontuoti papildomus vandens, elektros ar kitus įvadus ar keisti šių įvadų išdėstymo vietą modulyje. |  |  |
|  |  |  | Modulinę panelių konstrukciją komunikacijų kanale sudaro metaliniai paneliai, skirti tiekimo įvadų tvirtinimui. |  |  |
|  |  |  | Modulinių panelių dydis – 300x200 mm (±10 mm) |  |  |
|  |  |  | Moduliniai paneliai ir komunikacijų kanalas pagamintas iš plieno, dengto milteline danga arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
|  |  |  | Komunikacijų kanalas – su ne mažiau nei 9° išplatėjimu į viršų (pasvirimo kampu) |  |  |
|  |  |  | Komunikacijų kanale integruotas bėgelis, suteikiantis galimybę tvirtinti laboratorinius priedus be papildomų įrankių |  |  |
|  |  |  | Instaliacijų modulyje integruota 1 eilė ne mažiau nei 300 mm gylio lentynų, pagamintų iš ne mažiau nei 19 mm storio OSB plokštės arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
|  |  |  | Komunikacijų tiekimo kanale integruotos ne mažiau nei 4 elektros rozetės, IP44 tipo, 230V – 16A. |  |  |
|  |  |  | 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 1200 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 durelėmis, užraktu ir 1 reguliuojamo aukščio lentyna. |  |  |
|  |  |  | 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais (ne mažiau nei 1 x 150 mm, 3 x 200 mm aukščio) ir užraktu. |  |  |
|  |  |  | Spintelių korpusas bei durys pagaminti iš melamino dervos laminatu dengtos presuotos drožlių plokštės, kurios storis – ne mažiau nei 19 mm. |  |  |
|  |  |  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai su ne mažiau nei 2 mm storio PP briauna. |  |  |
|  |  |  | Spintelių nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 4 mm storio MDF plokštės ar lygiavertės kokybės medžiagos. |  |  |
|  |  |  | Spintelių grindjuostė, pagaminta iš vandeniui atsparios klijuotos medienos, dengtos folija. Grindjuostės aukštis ne daugiau nei 110 mm. |  |  |
|  |  |  | Grindjuostės aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm. |  |  |
|  |  |  | Spintelių korpusas baltos spalvos, RAL 9010 arba lygiavertės, grindjuostė – tamsiai pilkos spalvos, RAL 7015 arba lygiavertės. |  |  |
|  |  |  | Stalas komplektuojamas su lanksčia oro ištraukimo rankove, tvirtinama prie komunikacijų modulio. |  |  |
|  |  |  | Oro ištraukimo rankovė, susidedanti iš šarnyrinės ištraukimo rankovės, gaubto ir tvirtinimo laikiklio. |  |  |
|  |  |  | Šarnyrinė ištraukimo rankovė, lankstoma ir reguliuojama 3 kryptimis. Su integruota valdymo sklende. |  |  |
|  |  |  | Rankovės ilgis – ne mažiau nei1300 mm. |  |  |
|  |  |  | Plastikinės dalys – pagamintos iš polipropileno, spalva – balta; metalinės dalys – iš anodinto aliuminio; srieginės dalys - iš nerūdijančio plieno. |  |  |
|  |  |  | Vamzdynų sistemos diametras – ne mažiau nei 75 mm. |  |  |
|  |  |  | Ištraukimo gaubtas, pagamintas iš polipropileno ar analogiškos kokybės medžiagos, jungiamas prie ištraukimo rankovės, diametras: ne mažiau nei 350 mm. |  |  |
|  |  |  | Su tvirtinimo prie komunikacijų modulio laikikliu. |  |  |
| 2.3 | Laboratorinis stalas | 1 | Matmenys (PxGxA): 1800x750x750 mm (±20 mm) |  |  |
|  |  |  | Stalas sertifikuotas pagal standarto LST EN 13150 arba lygiaverčio reikalavimus, stalo spintelė – pagal standartų LST EN 16121:2017 ir LST EN 16122 arba lygiaverčių reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Stalviršis – melamino derva dengtos plokštės stalviršis, kurio storis – ne mažiau nei 30 mm. |  |  |
|  |  |  | Atraminė konstrukcija – C-formos metalinis rėmais, kurį sudaro plieno profiliai, ne mažiau nei 70x25x3 mm, padengti milteline danga. |  |  |
|  |  |  | Rėmo apkrovos galia – ne mažiau nei 200 kg. |  |  |
|  |  |  | Stalviršio ir rėmo spalva– šviesiai pilka, RAL 7040 arba lygiavertė. |  |  |
|  |  |  | 1 mobili spintelė, ne mažiau nei (PxGxA) 450x550x640 mm, su ne mažiau nei 3 stalčiais (ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio). |  |  |
|  |  |  | Spintos korpusas ir durys pagaminti iš melamino dervos laminatu dengtos presuotos drožlių plokštės, kurios storis – ne mažiau nei 19 mm. |  |  |
|  |  |  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai su ne mažiau nei 2 mm storio PP briauna. |  |  |
|  |  |  | Spintos nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės ar lygiavertės. |  |  |
|  |  |  | Spintelės stalčiai turi būti pilnai ištraukiami, ne mažiau nei 500 mm gylio, su mechanizmu, leidžiančiu tuo pat metu atidaryti tik po vieną stalčių. |  |  |
|  |  |  | Spintelėje turi būti integruotas švelnaus stalčių uždarymo mechanizmas |  |  |
|  |  |  | Stalčių plieninis rėmas, pagamintas iš plieno, su paslėptu ritininiu mechanizmu (bėgeliais). |  |  |
|  |  |  | Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau nei 30 kg. |  |  |
|  |  |  | Spintelės stalčiai su metaline lazdelės arba kilpos formos rankenėle. |  |  |
|  |  |  | Spintelė su 4 ratukais, priekiniai spintelės ratukai užrakinami. |  |  |
|  |  |  | Kiekvieno ratuko leistina apkrova – ne mažiau nei 70 kg. |  |  |
|  |  |  | Ratukų aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm. |  |  |
|  |  |  | Korpusas baltos spalvos RAL 9010 arba lygiavertės. |  |  |
| 2.4 | Laboratorinė spinta rūgštims ir šarmams laikyti | 1 | Matmenys (P x G x A): 600 x 550 x 2100 mm (±20 mm) |  |  |
|  |  |  | Sertifikuota pagal standartų LST EN 16121:2017 ir LST EN 16122 arba lygiaverčių reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Spintos korpusas ir durys pagaminti iš melamino dervos laminatu dengtos presuotos drožlių plokštės, kurios storis – ne mažiau nei 19 mm. |  |  |
|  |  |  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai su ne mažiau nei 2 mm storio PP briauna. |  |  |
|  |  |  | Spintos nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės. |  |  |
|  |  |  | Spinta turi susidėti iš 2 atskirų sekcijų, skirtų rūgštims ir šarmams laikyti, uždaromų atskiromis durimis. |  |  |
|  |  |  | Durys su nerūdijančio plieno U-formos rankenėle, rakinamos. |  |  |
|  |  |  | Spintos viduje sumontuoti ne mažiau nei 4 ištraukiami padėklai, pagaminti iš polipropileno. |  |  |
|  |  |  | Leistina ištraukiamo padėklo - lentynos apkrova - 20 kg. |  |  |
|  |  |  | Spintoje įrengtas oro ištraukimo kanalas, jungiamas prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos. |  |  |
|  |  |  | Spintos grindjuostė, pagaminta iš vandeniui atsparios klijuotos medienos, dengtos folija. Grindjuostės aukštis ne daugiau nei 110 mm. |  |  |
|  |  |  | Spintos korpusas baltos spalvos, RAL 9010 arba lygiavertės, grindjuostės – tamsiai pilkos spalvos RAL 7015 arba lygiavertės. |  |  |
| 2.5 | Ugniai atspari saugos spinta sprogioms ir degioms medžiagoms (tirpkiliams) laikyti | 1 | Išoriniai matmenys (PxGxA): 600x600x2040 mm (±20 mm) |  |  |
|  |  |  | Sertifikuota pagal LST EN 14470-1 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Išorės korpusas pagamintas iš plieno lakštų, nedegus. |  |  |
|  |  |  | Vidus pagamintas iš dekoratyvinės plokštės. |  |  |
|  |  |  | 1 durys su užraktu. |  |  |
|  |  |  | Atsparumas gaisrui – ne mažiau nei 90 min. |  |  |
|  |  |  | Ne mažiau nei 4 saugojimo lygiai spintos viduje. |  |  |
|  |  |  | Su ventiliacijos kanalu, jungiamu prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos. |  |  |
| 2.6 | Laboratorinė spinta | 6 | Matmenys (PxGxA): 900x550x2100 mm (±20 mm) |  |  |
|  |  |  | Spinta sertifikuota pagal standartų LST EN 16121:2017 ir LST EN 16122 arba lygiaverčių reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Spintos korpusas ir durys pagaminti iš melamino dervos laminatu dengtos presuotos drožlių plokštės, kurios storis – ne mažiau nei 19 mm. |  |  |
|  |  |  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai su ne mažiau nei 2 mm storio PP briauna. |  |  |
|  |  |  | Spintos nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės. |  |  |
|  |  |  | Spintoje - 4 reguliuojamo aukščio lentynos. |  |  |
|  |  |  | Leistina lentynos apkrova ne mažiau nei 30 kg. |  |  |
|  |  |  | Spinta su 2 varstomomis durimis ir nerūdijančio plieno U-formos rankenėle bei užrakto mechanizmu. |  |  |
|  |  |  | Lankstai, leidžiantys atidaryti duris ne mažiau nei 270° kampu. |  |  |
|  |  |  | Spintos grindjuostė, pagaminta iš vandeniui atsparios klijuotos medienos, dengtos folija. Grindjuostės aukštis ne daugiau nei 110 mm. |  |  |
|  |  |  | Spintos korpusas baltos spalvos, RAL 9010 arba lygiavertės, grindjuostės – tamsiai pilkos spalvos RAL 7015 arba lygiavertės. |  |  |
| 2.7 | Pakabinama spintelė | 2 | Matmenys (PxGxA): 900x350x750 mm (±20 mm) |  |  |
|  |  |  | Spintelė sertifikuota pagal standartų LST EN 16121:2017 ir LST EN 16122 arba lygiaverčių reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Spintelės korpusas ir durys pagaminti iš melamino dervos laminatu dengtos presuotos drožlių plokštės, kurios storis – ne mažiau nei 19 mm. |  |  |
|  |  |  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai su ne mažiau nei 2 mm storio PP briauna. |  |  |
|  |  |  | Nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės. |  |  |
|  |  |  | 1 reguliuojamo aukščio lentyna. |  |  |
|  |  |  | Leistina lentynos apkrova ne mažiau nei 30 kg. |  |  |
|  |  |  | Spintelė su 2 varstomomis durimis ir nerūdijančio plieno U-formos rankenėle bei užrakto mechanizmu. |  |  |
|  |  |  | Spintelės korpusas baltos spalvos, RAL 9010 arba lygiavertės. |  |  |
| 2.8. | Mokytojo kėdė | 1 | Kėdė turi būti sertifikuota pagal LST EN 1729 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. |  |  |
|  |  |  | Korpusas (sėdynė ir atloštas) pagaminti iš išlenktos plastikinės dalies, viduje turinčios oro tarpą. |  |  |
|  |  |  | Apatinėje atlošo dalyje turi būti anga, užtikrinanti lengvą kėdės pakėlimą ir pernešimą į kitą vietą. |  |  |
|  |  |  | Kėdė su metaliniu 5 atšakų pagrindu, aliuminio spalvos. |  |  |
|  |  |  | Dujinis aukščio reguliavimo mechanizmas, leidžiantis reguliuoti sėdynės aukštį ne mažesniame nei 400-530 mm aukščio intervale. |  |  |
|  |  |  | Ant kėdės pagrindo sumontuoti ratukai. |  |  |
|  |  |  | Galimybė pasirinkti kėdės spalvą. Tiekėjas turi pateikti ne mažiau trijų spalvų paletę (pilki, melsvi, žalsvi atspalviai). |  |  |