| AKUMULIATORINIAI JĖGOS INSTRUMENAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos reikšmės |
| 1. | Akumuliatorinių jėgos instrumentų rinkinio paskirtis | Skitas smulkiųjų ir vidutinių kaulų chirurginėms operacijoms – kaulų pjovimui, gręžimui, Kiršnerio vielos įvedimui atliekant mažos ir vidutinės apimties traumatologines chirurgines kaulų procedūras bei dedikuota pjovimo rankena vidutinių bei stambių opracijų atlikimui. |  |
| 2. | Akumuliatorinių jėgos instrumentų rinkinio komplektacija | 2.1. Multifunkcinė gręžimo-pjovimo rankena – 3 vnt. |  |
|  |  | 2.1.1 Dedikuota pjovimo rankena – 1 vnt. |  |
|  |  | 2.2. Osciliuojančio pjovimo antgalis – 3 vnt. |  |
|  |  | 2.3. Gręžimo antgalis (Jacobs tipo) – 3 vnt. |  |
|  |  | 2.4. Kiršnerio vielos antgalis – 3 vnt. |  |
|  |  | 2.5. Įkraunama baterija – 8 vnt. |  |
|  |  | 2.6. Baterijų įkrovimo stotelė – 2 vnt. |  |
|  |  | 2.7. Sterilizuojamas baterijos dėklas – 4 vnt. |  |
|  |  | 2.8. Sterilizuojamas baterijos įdėjimo skydelis – 4 vnt. |  |
|  |  | 2.9. Gręžimo/Reamer tipo antgalis – 4 vnt (1vnt +3 vnt) |  |
|  |  | 2.10 Gręžimo greito fiksavimo antgalis (AO style) – 3 vnt |  |
|  |  | 2.11. Sterilizavimo konteineris – 4 vnt. |  |
|  |  | 2.12. Osciliuojančio pjūklo geležtės (tinkamos osciliuojančio pjovimo antgaliui – 30 vnt. |  |
| 3. | Multifunkcinės gręžimo-pjovimo rankenos funkcionalumas (3 vnt) | Multifunkcinė. Pistoleto formos rankena. Turi būti galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezas, įvesti Kiršnerio vielą, naudoti osciliuojančio pjovimo antgalį. |  |
| 3.1. | Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 1000 aps. / min gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą |  |
| 3.2. | Svoris (be baterijos) | Ne daugiau kaip 750 g |  |
| 3.3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 100 W |  |
| 3.4. | Akumuliatorinio jėgos instrumento priežiūra | Sterilizuojama, autoklavuojama, atspari dezinfekavimui |  |
| 3.5. | Apsauga nuo instrumento įsijungimo | Turi būti apsauga nuo atsitiktinio instrumento įsijungimo |  |
| 3.6 | Sriegimo/ vibravimo rėžimas | 1. Aktyvuojamas spaudžiant atskirus mygtukus. |  |
|  |  | 2. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. |  |
| 4. | Dedikuota pjovimo rankena (1 vnt.) | Nemodulinė, pistoleto formos |  |
| 4.1 | Svoris (be baterijos) | Ne daugiau 1100g |  |
| 4.2 | Galingumas | Ne mažiau 240 w |  |
| 4.3 | Pjovimo greitis | Ne mažiau 13 000 aps. / min. |  |
| 4.4 | Tinkamų geležčių pasirinkimas | Ne mažiau 8 skirtingų geležčių dydžių |  |
| 4.5 | Pjovimo rankenos priežiūra | Sterilizuojama, autoklavuojama, atspari dezinfekavimui |  |
| 5. | Gręžimo antgalis (3 vnt.) |  |  |
| 5.1 | Tipas | Jacobs tipo |  |
| 5.2 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 5.3 | Grąžtų tinkamumas | Tinka grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7,5 mm ± 0,1 mm (ne siauresniame intervale) |  |
| 5.4 | Gręžimo sukimo momentas | Ne mažiau 3,2 Nm. |  |
| 5.5 | Gręžimo greitis | Ne mažiau 1000 aps. / min. |  |
| 6. | Osciliuojančio pjovimo antgalis (3 vnt.) |  |  |
| 6.1 | Pjovimo greitis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 17000 ciklų / min. |  |
| 6.2 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 6.3 | Pjovimo krypties keitimo funkcionalumas | Galimybė keisti pjovimo galvutės arba geležčių padėtį. |  |
| 7. | Frezavimo/Reamer tipo antgalis (3 vnt.) |  |  |
| 7.1 | Tipas | Tinkantis Zimmer tipo frezoms |  |
| 7.2 | Frezavimo greitis | Ne mažiau 250 aps. / min. |  |
| 7.3 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 8. | Frezavimo/Reamer tipo antgalis (1 vnt.) |  |  |
| 8.1 | Tipas | Tinkantis Large AO tipo frezoms |  |
| 8.2 | Frezavimo greitis | Ne mažiau 250 aps. / min. |  |
| 8.3 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 9. | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti (3 vnt.) |  |  |
| 9.1 | Tinkamumas naudojamos vielos storiui | Tinkamas vielai, kurios diametras nuo 0,6 mm iki 3,2 mm ± 0,1 mm (ne siauresniame intervale) |  |
| 9.2 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 10. | Gręžimo greito fiksavimo antgalis (3 vnt.) |  |  |
| 10.1 | Tipas | Greito fiksavimo, AO style tipo grąžtams |  |
| 10.2 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 11. | Rankenose naudojamos įkraunamos baterijos (8 vnt.) | Tinkama naudoti su multifunkcine gręžimo-pjovimo ir dedikuota pjovimo rankena |  |
| 11.1 | Tipas | Nesterilizuojama įkraunama Li-Ion arba lygiavertė baterija. |  |
| 11.2 | Baterijos talpa | Ne mažiau 1,95 Ah |  |
| 12. | Sterilizuojamas baterijos dėklas (4 vnt.) | Tinkamas naudoti su multifunkcine gręžimo-pjovimo ir dedikuota pjovimo rankena |  |
| 13. | Baterijų pakrovimo stotelė (2 vnt.) |  |  |
| 13.1 | Įkraunamų vienu metu baterijų kiekis | Ne mažiau 4 vnt |  |
| 13.2 | Baterijų įkrovimo lygio indikacija | Būtina |  |
| 14. | Sterilizavimo krepšelis (4 vnt.) |  |  |
| 14.1 | Krepšelio konstrukcija | Dėžutės tipo, su uždaromu, fiksuojamu dangčiu, viduje turintis atskirus skyrius arba tvirtinimo elementus instrumentams ir jo dalims sudėti |  |
| 14. 2 | Krepšelio talpumas | Krepšelio dydis kaip įmanoma mažesnis; talpinantis: 1 vnt jėgos instrumento rankeną, 1 vnt baterijos dėklą, 1 vnt baterijos įdėjimo skydelį, ne mažiau 5vnt antgalių |  |
| 14.3 | Medžiaga, iš kurios pagamintas krepšelis | Aliuminis, nerūdijantis plienas arba lygiavertis metalas, atsparus sterilizacijai ir dezinfekcijai. |  |
| 15. | Osciliuojančio pjovimo geležtės (30 vnt.): |  |  |
| 15.1 | kiekis 10 vnt.. | 1. geležtės ilgis – 90 ± 10 mm |  |
|  |  | 2. geležtės plotis – 25 ± 6 mm |  |
|  |  | 3. geležtės storis – 1,27 mm±0,1 mm |  |
| 15.2 | kiekis 10 vnt. | 1. geležtės ilgis – 65 ± 5 mm |  |
|  |  | 2. geležtės plotis 20 ± 5 mm |  |
|  |  | 3. geležtės storis – 0,8 mm± 0,1mm |  |
| 15.3 | kiekis 10 vnt. | 1. geležtės ilgis – 28 ± 3 mm |  |
|  |  | 2. geležtės plotis – 8 ± 3 mm |  |
|  |  | 3. geležtės storis – 0,7 mm ± 0,1mm |  |
| 16. | Suteikiama garantija (negalioja osciliuojančio pjūklo geležtėms) | ne mažiau 24 mėn. |  |
| 17. | Aptarnavimas garantiniu laikotarpiu | Esant instrumento ar instrumento priedo gedimui garantiniu laikotarpiu, jei gedimo nepavyksta pašalinti vietoje, tiekėjas per 72 valandas nuo pranešimo apie gedimą suteikia veikiantį analogišką pakaitinį instrumentą arba instrumento priedą. |  |
| 18. | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje ne trumpiau kaip 36 mėn.; turi atestuotą, gamintojo apmokytą serviso inžinierių, ne trumpiau kaip 36 mėn. (pateikti mokymų sertifikatą) |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO METODIKA

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

- Kaina (K) – 70;

- Techniniai pranašumai (T) – 30.

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = 70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = 30 |
| Nr. | Parametrai | yra/nėra |  |  |
| T1 | Multifunkcinės gręžimo-pjovimo rankenos svoris (be baterijos) ≤ 650 g | Statinis: (Taip / Ne) | L1 = 0,2 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T2 | Multifunkcinės gręžimo-pjovimo rankenos į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą ≥1200 aps. / min | Statinis: (Taip / Ne) | L2 = 0,1 | Taip –1 balas, Ne – 0 balų |
| T3 | Multifunkcinės gręžimo-pjovimo rankenos osciliuojančio pjovimo antgalio pjovimo greitis ≥22000 ciklų / min | Statinis: (Taip / Ne) | L3 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T4 | Multifunkcinėje gręžimo-pjovimo rankenoje naudojant frezavimo (reaming) antgalį sukimo momentas ≥17 N/m | Statinis: (Taip / Ne) | L4 = 0,2 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T5 | Multifunkcinės gręžimo-pjovimo rankenos galia ≥200W | Statinis: (Taip / Ne) | L5 = 0,2 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T6 | Dedikuotos pjovimo rankenos galia ≥260W | Statinis: (Taip / Ne) | L6 = 0,2 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) balus;

E = K + T;

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv×X

- Siūlomo objekto techniniai pranašumai apskaičiuojami statiniu metodu:

  - Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5, T6 techniniai parametrai apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.20, T2 = L2 = 0.10, T3 = L3 = 0.10, T4 = L4 = 0.20, T5 = L5 = 0.20, , T6 = L6 = 0.20. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna 0 balų: T1 = L1 = T2 = L2 = T3 = L3 = T4 = L4 = T5 = L5 = T6 = L6= 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=16TixY

4. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (E) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami iki šimtųjų dalių.

5. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) parametro reikšmės, ar nepateikia dokumentų, įrodančių atitiktį parametrui, laikoma, kad parametrui yra suteikiama nulis balų.

6. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

7. Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).