Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

- Kartu su užpildyta technine specifikacija, tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nurodytos siūlomos reikšmės turi sutapti su nurodytomis pridedamuose dokumentuose, pagrindžiančiuose atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

- Pristatant prekes būtina pateikti:

3.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

  - įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

- Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

- Pirkimo objekto dalis. Ultragarsinė diagnostinė sistema su konvekciniu davikliu

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |  |  |  |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |  |  |  |
| 2.2. | Vaikų vidaus organų | Būtina |  |  |  |
| 2.3. | Akušerijos | Būtina |  |  |  |
| 2.4. | Ginekologijos | Būtina |  |  |  |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 3.2. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama | Ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę |  |  |  |
| 3.3. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 23 cm |  |  |  |
| 3.4. | Aukštos rašikos, skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED arba OLED pašvietimu pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |  |  |  |
| 3.5. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 58.42 cm (23") |  |  |  |
| 3.6. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |  |  |  |
| 3.7. | Centrinis stabdis | Būtina |  |  |  |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |  |  |  |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30.73 cm (12.1") |  |  |  |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |  |  |  |
| 4.3. | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina |  |  |  |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |  |  |  |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 21 MHz |  |  |  |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |  |  |
| 5.4. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija | Galimybė šią funkciją integruoti ateityje |  |  |  |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |  |  |  |
| 6.1. | B režimas. | Būtina |  |  |  |
| 6.2. | M režimas | Būtina |  |  |  |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina |  |  |  |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina |  |  |  |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Būtina |  |  |  |
| 6.6. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu | Būtina |  |  |  |
| 6.7. | 1. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas 2. PRF ≥ 1,0 – 23,0 KHz. | 1. Būtina 2. Būtina |  |  |  |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina |  |  |  |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija | Būtina |  |  |  |
| 6.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) | Būtina |  |  |  |
| 6.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) | Būtina |  |  |  |
| 6.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas | Būtina |  |  |  |
| 6.13. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas | Būtina |  |  |  |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija | Būtina |  |  |  |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas | Būtina |  |  |  |
| 8. | Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) | Būtina |  |  |  |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |  |  |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis |  |  |  |  |
| 9.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz |  |  |  |
| 9.1.2 | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 55º |  |  |  |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 192 |  |  |  |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina |  |  |  |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |  |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |  |  |  |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |  |  |  |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina |  |  |  |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB |  |  |  |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė |  |  |  |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas |  |  |  |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |  |  |  |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |  |  |  |
| 16. | Prekė privalo būti paženklinta CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |  |  |
| 17. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. |  |  |  |

Kokybės kriterijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Padidintos skiriamosios gebos režimas pasirinktoje intereso zonoje (angl. ROI). Ne mažiau kaip 3 lygių. | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Automatinė vaizdo optimizacija, automatiškai parenkant garso sklidimo greičio algoritmą vaizdo apdorojimui | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Lietimui jautrus ekranas. Įstrižainė ne mažiau 15,6 colio | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |

- Pirkimo objekto dalis. Ultragarsinė diagnostinė sistema su trimis davikliais

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |  |  |  |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |  |  |  |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |  |  |  |
| 2.3. | Sąnarių | Būtina |  |  |  |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina |  |  |  |
| 2.5. | Krūtų | Būtina |  |  |  |
| 2.6. | Vaikų vidaus organų | Būtina |  |  |  |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 3.2. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama | Ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę |  |  |  |
| 3.3. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 23 cm |  |  |  |
| 3.4. | Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED arba OLED pašvietimu pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |  |  |  |
| 3.5. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 58.42 cm (23") |  |  |  |
| 3.6. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |  |  |  |
| 3.7. | Centrinis stabdis | Būtina |  |  |  |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |  |  |  |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30.73 cm (12.1") |  |  |  |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |  |  |  |
| 4.3. | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina |  |  |  |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |  |  |  |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 21 MHz |  |  |  |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |  |  |
| 5.4. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija | Galimybė šią funkciją integruoti ateityje |  |  |  |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |  |  |  |
| 6.1. | B režimas. | Būtina |  |  |  |
| 6.2. | M režimas | Būtina |  |  |  |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina |  |  |  |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina |  |  |  |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Būtina |  |  |  |
| 6.6. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu | Būtina |  |  |  |
| 6.7. | 1. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. 2. PRF ≥ 1,0 – 23,0 KHz. | 1. Būtina 2. Būtina |  |  |  |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina |  |  |  |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina |  |  |  |
| 6.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) | Būtina |  |  |  |
| 6.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) | Būtina |  |  |  |
| 6.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas | Būtina |  |  |  |
| 6.13. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas | Būtina |  |  |  |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija | Būtina |  |  |  |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas | Būtina |  |  |  |
| 8. | Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) | Būtina |  |  |  |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |  |  |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis suaugusių tyrimams |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz |  |  |  |
| 9.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 55º |  |  |  |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 192 |  |  |  |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina |  |  |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 4.6 MHz iki ne mažiau 14.0 MHz |  |  |  |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 52mm + 6mm |  |  |  |
| 9.2.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 250 |  |  |  |
| 9.3. | Linijinis daviklis |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 3.5 MHz iki ne mažiau 8.5 MHz |  |  |  |
| 9.3.2. | Daviklio paviršiaus plotis | Ne mažiau kaip 38 mm |  |  |  |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |  |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |  |  |  |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |  |  |  |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina |  |  |  |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB |  |  |  |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė |  |  |  |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas |  |  |  |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |  |  |  |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |  |  |  |
| 16. | Prekė privalo būti paženklinta CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |  |  |
| 17. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. |  |  |  |

Kokybės kriterijai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Padidintos skiriamosios gebos režimas pasirinktoj intereso zonoje (angl ROI). Ne mažiau kaip 3 lygių. | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |