{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":528,"n_cols":5,"rows_kept":528,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Vienkartinės medicininės priemonės"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Vienetai","Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos"]
[]
["1.","Centrinės venos 1 kanalo kateterių rinkiniai"]
["1.1.","Centrinės venos 1 kanalo kateterio rinkinys",500,"vnt"]
["1.1.1.","Kateteris 14G, 20cm (± 0,5cm) ilgio"]
["1.1.2.","RO kontrastinis, graduotas, minkštas, atraumatinis galiukas"]
["1.1.3.","Metalinis pravedėjas atsparus persilenkimui pagamintas iš nitinolio ar lygiavertės medžiagos 0,81mm(+/-0,1mm) x 60cm (± 10cm), J tipo su minkštu galu"]
["1.1.4.","Punkcinė adata 18Ga"]
["1.1.5.","Dilatatorius, kateterio spaustukas, fiksatorius"]
["1.2.","Centrinės venos 1 kanalo kateterio rinkinys",250,"vnt"]
["1.2.1.","Kateteris 16G, 20cm (± 0,5cm) ilgio"]
["1.2.2.","RO kontrastinis, graduotas, minkštas, atraumatinis galiukas"]
["1.2.3.","Metalinis pravedėjas atsparus persilenkimui pagamintas iš nitinolio ar lygiavertės medžiagos 0,81mm(+/-0,1mm) x 60cm (± 10cm), J tipo su minkštu galu"]
["1.2.4.","Punkcinė adata 18Ga"]
["1.2.5.","Dilatatorius, kateterio spaustukas, fiksatorius"]
[]
["2.","Adatos nervinių rezginių anestezijai"]
["2.1.","Adatos nervinių rezginių anestezijai",3000,"vnt"]
["2.1.1.","Adatos nervinių rezginių anestezijai skirtos darbui su stimuliacijos aparatu"]
["2.1.2.","Matmenys 0,7mm x 50mm ± 2 mm"]
["2.2.","Adatos nervinių rezginių anestezijai ",500,"vnt"]
["2.2.1.","Adatos nervinių rezginių anestezijai skirtos darbui su stimuliacijos aparatu"]
["2.2.2.","Matmenys 0,8mm x 100mm  ± 2 mm"]
[]
["3.","Rinkinys perkutaninis nefrostominis drenavimo "]
["3.1.","Rinkinys perkutaninis nefrostominis drenavimo ",200,"vnt"]
["3.1.1.","Fr8"]
["3.1.2.","Kateteris pigtail ar lygiaverčio tipo"]
["3.1.3.","Rinkinį sudaro: rentgenokontrastinis kateteris su metaliniu stiletu, 30 cm (± 1cm) ilgio"]
["3.1.4.","Chiba tipo arba lygiaverčio tipo adata, echogenišku galiuku 18G/20cm (±0,5cm)"]
["3.1.5.","Punkcinė adata 18G/20cm echogeniškas galas (±0,5cm)"]
["3.1.6.","Viela - gidas 0,035 - 0,038“"]
["3.1.7.","Plėtėjų rinkinys"]
["3.1.8.","Šlapimo maišo jungtis, šlapimo maišas, užlaikymo diskas"]
["3.1.9.","Kateterizavimo trukmė daugiau nei 4 mėnesiai"]
[]
["4.","Zondai duodenaliniai"]
["4.1.","Zondai duodenaliniai",3000,"vnt"]
["4.1.1.","Zondas duodenalinis CH16"]
["4.1.2.","Rentgenokontrastis.  Vienkartinis. Sterilus"]
["4.1.3.","Zondo ilgis 120 cm (± 10 cm). Su ilgio atžymomis"]
["4.1.4.","Be latekso, iš PVC "]
["4.1.5.","Su 4 skylutėmis šonuose. Zondas turi būti su kamšteliu"]
["4.2.","Zondas duodenalinis CH18",1000,"vnt"]
["4.2.1.","Rentgenokontrastis.  Vienkartinis. Sterilus"]
["4.2.2.","Zondo ilgis 120 cm (± 10 cm). Su ilgio atžymomis"]
["4.2.3.","Be latekso, iš PVC"]
["4.2.4.","Su 4 skylutėmis šonuose. Zondas turi būti su kamšteliu"]
[]
["5.","Zondas Blekmoro "]
["5.1.","Zondas Blekmoro ",20,"vnt"]
["5.1.1.","CH18"]
["5.1.2.","PVC ar lygiavertės medžiagos vamzdelis, 3 kanalai"]
["5.1.3.","Proksimalinis galas piltuvėlio formos. Distalinis galas su ertmėm praplovimui"]
["5.1.4.","2 latekso balionai"]
["5.1.5.","Radiokontrastiniai žymenys balionų pradžiose ir galuose"]
[]
["6.","Kateteris Trokar tipo su trokaru"]
["6.1.","Kateteris Trokar tipo su trokaru ",100,"vnt"]
["6.1.1.","CH16 "]
["6.1.2.","Su metaliniu trokaru"]
["6.2.","Kateteris Trokar tipo su trokaru ",100,"vnt"]
["6.2.1.","CH24"]
["6.2.2.","Su metaliniu trokaru"]
[]
["7.","Aktyvaus drenazo surinkėjas"]
["7.1.","Aktyvaus drenazo surinkėjas",800,"vnt"]
["7.1.1.","Gofruotas"]
["7.1.2.","500ml (± 50 ml) tūrio"]
["7.1.3.","Vamzdelio ilgis 1,2m (+/- 5cm)"]
["7.1.4.","Sterili, dviguba pakuotė"]
["7.2.","Aktyvaus drenazo surinkėjas",100,"vnt"]
["7.2.1.","Gofruotas"]
["7.2.2.","250ml (± 50 ml) tūrio"]
["7.2.3.","Vamzdelio ilgis 1,2m (+/- 5cm)"]
["7.2.4.","Sterili, dviguba pakuotė"]
["7.3.","Drenas",800,"vnt"]
["7.3.1.","CH16 "]
["7.3.2.","Perforuotas"]
["7.3.3.","50 cm (+/- 2cm)"]
[]
["8.","Adatos prostatos biopsijos"]
["8.1.","Adatos prostatos biopsijos ",400,"vnt"]
["8.1.1.","16G x 250mm (± 2mm)"]
["8.1.2.","Adatos biopsijoms, techniškai suderintos su daugkartinio naudojimo šaudykle."]
["8.1.3.","Vienkartinės sterilios"]
["8.1.4.","Su gylio žymenimis, sužymėtais ne mažiau kas 1 cm"]
["8.1.5.","Pravedėjo kamštelis su adatos pozicijos indikatoriumi"]
["8.1.6.","Biopsinė kamera, tinkanti paimti 15 - 22mm mėginius"]
["8.2.","Biopsijos šaudyklė tinkama pasiūlytoms prostatos biopsijos adatoms",1,"vnt"]
["8.2.1.","Biopsijos šaudyklę perkančiajai organizacijai pateikti panaudai"]
[]
["9.","Rinkiniai tracheostominiai"]
["9.1.","Rinkiniai tracheostominiai ",30,"vnt"]
["9.1.1.","Rinkinys tracheostominis D7"]
["9.2.","Rinkinys tracheostominis",50,"vnt"]
["9.2.1.","Rinkinys tracheostominis D7,5"]
["9.3.","Rinkinys tracheostominis ",100,"vnt"]
["9.3.1.","Rinkinys tracheostominis D8"]
["9.4.","Rinkinys tracheostominis ",100,"vnt"]
["9.4.1.","Rinkinys tracheostominis D8,5"]
["9.5.","Rinkinys tracheostominis ",30,"vnt"]
["9.5.1.","Rinkinys tracheostominis D9"]
[]
["10.","Adatos spinalinės"]
["10.1.","Adatos spinalinės ",300,"vnt"]
["10.1.1.","G26 0,40-0,45 x 88-90 mm"]
["10.1.2.","Adatos pieštuko formos, buku galu"]
["10.1.3.","Nuopjovos kraštai užapvalinti, anga šone su intradiuseriu (nukreipėju)"]
[]
["11.","Adatos spinalinės"]
["11.1.","Adatos spinalinės ",700,"vnt"]
["11.1.1.","G27 0,40-0,45 x 88-90 mm"]
["11.1.2.","Adatos pieštuko formos, buku galu"]
["11.1.3.","Nuopjovos kraštai užapvalinti, anga šone su intradiuseriu (nukreipėju)"]
[]
["12.","Spinalinė adata pieštukinio tipo "]
["12.1.","Spinalinė adata pieštukinio tipo ",1000,"vnt"]
["12.1.1.","Vienkartinė sterili. Atraumatinis pieštukinio tipo adatos galiukas"]
["12.1.2.","Nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius"]
["12.1.3.","Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui"]
["12.1.4.","Skaidrus laikiklis su padidinimo efektu greitai likvoro indikacijai"]
["12.1.5.","Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G bet ir milimetrais (mm)"]
["12.1.6.","Dydžiai: 25G x 90mm; 25G x 120mm; 27G x 90mm; 27G x 120mm; 29G x 90mm. Pasirinktinai užsakymo metu"]
[]
["13.","Rinkinys epidiūrinei anestezijai"]
["13.1.","Rinkinys epidiūrinei anestezijai",3000,"vnt"]
["13.1.1.","Sterilus"]
["13.1.2.","Rinkinio sudėtis: Touhy tipo arba lygiaverčio tipo adata 18G 80mm (±2mm)"]
["13.1.3.","Kateteris iš poliamido, su sujungikliu „click“ tipo"]
["13.1.4.","Graduotas, su užapvalintu, atrauminiu galu, su šoninėmis skylutėmis"]
["13.1.5.","Rentgenokontrastinis"]
["13.1.6.","Su nukreipėju"]
["13.1.7.","Kateterio sujungiklis"]
["13.1.8.","Be latekso komponentų"]
["13.1.9.","10ml (±2ml) LOR švirkštas"]
["13.1.10.","Antibakterinis filtras; filtro porų dydis 0,2µm, filtro fiksatorius"]
[]
["14.","Rinkinys intraveninio vaistų skyrimo"]
["14.1.","Rinkinys intraveninio vaistų skyrimo",2000,"vnt"]
["14.1.1.","Skirtas infuzijai naudojant B.Braun Melsungen Infuzomat Space 8703050 siurblius 250cm (±5cm) ilgio"]
[]
["15.","Pieštukinio tipo adata"]
["15.1.","Pieštukinio tipo adata ",100,"vnt"]
["15.1.1."," G25 arba G26 88-90mm"]
["15.1.2.","Visiškai atraumatinė; nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius"]
["15.1.3.","Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui"]
["15.1.4.","Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, saugantys pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo, su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai"]
["15.1.5.","Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais"]
[]
["16.","Pieštukinio tipo adata "]
["16.1.","Pieštukinio tipo adata ",600,"vnt"]
["16.1.1.","G27 88-90mm"]
["16.1.2.","Visiškai atraumatinė; nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius"]
["16.1.3.","Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui"]
["16.1.4.","Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, saugantys pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo, su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai"]
["16.1.5.","Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais"]
[]
["17.","Centrinės venos kateteriai trikanaliai"]
["17.1.","Centrinės venos kateteriai trikanaliai",600,"vnt"]
["17.1.1.","Su integruotais beadatiniais konektoriais – 16G/ 18G/ 18G trikanalis"]
["17.1.2.","Rinkinio sudėtis: poliuretaninis arba lygiavertis kateteris su integruotais beadatiniais konektoriais. Konektoriai su silikonine arba lygiaverte membrana, kuri automatiškai užsiveria nuo oro embolijos bei infekcijų patekimo"]
["17.1.3.","Kateterio atšakos skirtingų spalvų, viena atšaka skirta kontrasto infuzijoms."]
["17.1.4.","20cm (±2 cm)"]
["17.1.5.","Viela - pravedėjas, atspari perlekimui, pagaminta iš nitimolio ar lygiavertės medžiagos, su atžymomis"]
["17.1.6.","Rinkinyje turi būti: Dilatatorius, Raulerso tipo arba lygiaverčio tipo švirkštas arba V-tipo adata, skalpelis, tvirtinimo sparnelis, punkcinė adata"]
[]
["18.","Kateteris ureterinis "]
["18.1.","Kateteris ureterinis ",50,"vnr"]
["18.1.1.","Fr5"]
["18.1.2.","Pagamintas iš poliamido  ar lygiavertės medžiagos, rengenokontrastinis"]
["18.1.3.","Su metaliniu stiletu, sugraduotas"]
["18.1.4.","Su dviem darbiniais galais (vienas galas atviras, konuso formos, kitas galas atviras Tiemann tipo)"]
["18.1.5.","70 cm (± 2cm) ilgio"]
["18.1.6.","Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui"]
[]
["19.","Kateteris ureterinis "]
["19.1.","Kateteris ureterinis ",100,"vnt"]
["19.1.1.","Fr6"]
["19.1.2.","Sterilus"]
["19.1.3.","Pagamintas iš poliamido  ar lygiavertės medžiagos, rengenokontrastinis"]
["19.1.4.","Su metaliniu ar lygiaverčiu stiletu, sugraduotas"]
["19.1.5.","Su dviem darbiniais galais (vienas galas atviras, konuso formos, kitas galas atviras Tiemann ar lygiaverčio tipo)"]
["19.1.6.","70 cm (± 2cm) ilgio"]
["19.1.7.","Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui"]
[]
["20.","Biopsinio kanalo vožtuvas"]
["20.1.","Biopsinio kanalo vožtuvas",60,"vnt"]
["20.1.1.","Sterilus, vienkartinis , skirtas videobronchoskopui OLYMPUS"]
[]
["21.","Injektorius"]
["21.1.","Injektorius",500,"vnt"]
["21.1.1.","Vienkartinis, sterilus"]
["21.1.2.","Ilgis 2300-2400mm"]
["21.1.3.","Adatos skersmuo 0,6mm (23G), adatos ilgis ne daugiau 5mm"]
["21.1.4.","Tinkantis kanalui 2,8mm diametro"]
[]
["22.","Lašinės sistemos"]
["22.1.","Lašinės sistemos  ",500,"vnt"]
["22.1.1.","Lašinės sistemos  tūrinei infuzinei pompai DF-12M "]
[]
["23.","Ambu maišo rinkinys"]
["23.1.","Ambu maišo rinkinys",500,"vnt"]
["23.1.1.","Suaugusiems"]
["23.1.2.","Kliniškai švarus. Pilnai paruoštas naudojimui"]
["23.1.3.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["23.1.4.","Su 360 laipsnių kampu besisukančia paciento jungtimi"]
["23.1.5.","Deguonies vamzdelis- ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, atsijungia nuo rezervinio maišo, jungtis kūginė"]
["23.1.6.","Komplekto sudėtis: 5 dydžio kaukė, 3m (± 10cm) deguonies vamzdelis, 1700 ml (± 10ml) talpos maišas, papildomas rezervuaras deguoniui"]
[]
["24.","Ambu maišo rinkinys"]
["24.1.","Ambu maišo rinkinys",50,"vnt"]
["24.1.1.","Naujagimiams"]
["24.1.2.","Kliniškai švarus. Pilnai paruoštas naudojimui"]
["24.1.3.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["24.1.4.","Su 360 laipsnių kampu besisukančia paciento jungtimi"]
["24.1.5.","Deguonies vamzdelis- ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, atsijungia nuo rezervinio maišo, jungtis kūginė"]
["24.1.6.","Komplekto sudėtis: 3 dydžio kaukė, 3m (± 10cm) deguonies vamzdelis, 300 ml  (± 5 ml) talpos maišas, numetimo vožtuvas atsidarantis esant 40cm H2O stulpelio; papildomas rezervuaras deguoniui."]
[]
["25.","Aukštos koncentracijos deguonies kaukė "]
["25.1.","Aukštos koncentracijos deguonies kaukė ",3000,"vnt"]
["25.1.1.","Suaugusiems"]
["25.1.2.","Vienkartinės, sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["25.1.3.","Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai"]
["25.1.4.","Kaukės kraštai priglundantys prie veido, neaštrūs. Korpusas iš skaidrios medžiagos"]
["25.1.5.","Deguonies vamzdelis  ne mažiau 2m su konektoriais galuose "]
["25.1.6.","Su integruotu nosies fiksatoriumi (spaustuku)"]
["25.1.7.","Su 1 ltr. (± 100 ml) talpos permatomu rezervuaru"]
[]
["26.","Reguliatorius skysčio  srauto"]
["26.1.","Reguliatorius skysčio  srauto",100,"vnt"]
["26.1.1.","Gradacijos skalė 0-250ml/h"]
["26.1.2.","Įkomponuotas į 150cm (± 10cm) ilgio infuzinę sistemą, turinčią spaustuką infuzijai stabdyti bei Luer Lock tipo konektorių"]
[]
["27.","Rinkinys atsiurbimo iš trachėjos"]
["27.1.","Rinkinys atsiurbimo iš trachėjos",1000,"vnt"]
["27.1.1.","Skirtas atsiurbimui iš trachėjos ir sekreto iš bronchų surinkimui"]
["27.1.2.","Sudėtis: rezervuaras surinkti, užkimštas kamščiu, du vamzdeliai, vienas iš jų su piršto kontrole ir skirtingo tipo jungtys – viena vyriška, kitas vamzdelis moteriška jungtis"]
["27.1.3.","Vieta paciento vardui užrašyti"]
["27.1.4.","Sterilus, individualiam įpakavime"]
[]
["28.","Kamštukai Foley tipo kateteriui užkimšti"]
["28.1.","Kamštukai Foley tipo kateteriui užkimšti",500,"vnt"]
["28.1.1.","Vienkartiniai, sterilūs"]
["28.1.2.","Foley kateterio galui užkimšti vietoje šlapimo maišelio"]
[]
["29.","Kvėpavimo sistemos"]
["29.1.","Kvėpavimo sistemos",4000,"vnt"]
["29.1.1.","Suaugusiems, vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos į maišus ne daugiau kaip po 1 vienetą"]
["29.1.2.","Be latekso"]
["29.1.3.","Visos jungtys kūginės, fiksuojama norimoje padėtyje"]
["29.1.4.","1,5m – 1,6m ilgio, 22mm diametro"]
["29.1.5.","Sistema sudaryta iš 2 vamzdelių, sujungtų Y formos jungtimi, alkūninės jungties paciento pusėje su Luer Lock tipo anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui"]
["29.1.6.","Jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento- 22M/15F"]
[]
["30.","Kvėpavimo sistemos"]
["30.1.","Kvėpavimo sistemos",500,"vnt"]
["30.1.1.","Vaikams, vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos į maišus ne daugiau kaip po 1 vienetą"]
["30.1.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["30.1.3.","Visos jungtys kūginės, fiksuojama norimoje padėtyje"]
["30.1.4.","Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų"]
["30.1.5.","1,5m – 1,6m ilgio, 15mm diametro"]
["30.1.6.","Sistema sudaryta iš 2 vamzdelių, sujungtų Y formos jungtimi, alkūninės jungties paciento pusėje su Luer Lock tipo anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui, Y jungties diametras ne daugiau 15mm"]
["30.1.7.","Jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento- 22M/15F"]
[]
["31.","Anesteziologinės veido kaukės "]
["31.1.","Anesteziologinės veido kaukės ",200,"vnt"]
["31.1.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1vnt. Dydis 1"]
["31.1.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["31.1.3.","Be Hook tipo žiedo"]
["31.1.4.","Minkštas pripūstas priegalvis "]
["31.1.5.","Kaukė skaidri "]
["31.1.6.","Kaukės jungtys kūginės - 15M"]
["31.1.7.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["31.2.","Anesteziologinės veido kaukės ",600,"vnt"]
["31.2.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1vnt. Dydis 3"]
["31.2.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["31.2.3.","Be Hook tipo žiedo"]
["31.2.4.","Minkštas pripūstas priegalvis"]
["31.2.5.","Kaukė skaidri "]
["31.2.6.","Kaukės jungtys kūginės - 22F"]
["31.2.7.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["31.3.","Anesteziologinės veido kaukės ",12000,"vnt"]
["31.3.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1vnt. Dydis 4"]
["31.3.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["31.3.3.","Be Hook tipo žiedo"]
["31.3.4.","Minkštas pripūstas priegalvis "]
["31.3.5.","Kaukė skaidri "]
["31.3.6.","Kaukės jungtys kūginės - 22F"]
["31.3.7.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["31.4.","Anesteziologinės veido kaukės ",9000,"vnt"]
["31.4.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1vnt. Dydis 5"]
["31.4.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["31.4.3.","Be Hook tipo žiedo"]
["31.4.4.","Minkštas pripūstas priegalvis "]
["31.4.5.","Kaukė skaidri "]
["31.4.6.","Kaukės jungtys kūginės - 22F"]
["31.4.7.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
[]
["32.","Vidutinės koncentracijos deguonies kaukė"]
["32.1.","Vidutinės koncentracijos deguonies kaukė ",500,"vnt"]
["32.1.1.","Suaugusiems, vienkartinės, sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso "]
["32.1.2.","Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai"]
["32.1.3.","Kaukės kraštai priglundantys prie veido, neaštrūs. Korpusas iš skaidrios medžiagos"]
["32.1.4.","Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, 2,1 m (± 10 cm)"]
["32.1.5.","Su integruotu nosies fiksatoriumi (spaustuku)"]
["32.1.6.","Su 1ltr (± 100 ml) talpos permatomu rezervuaru"]
[]
["33.","Deguonies maišai"]
["33.1.","Deguonies maišai ",60,"vnt"]
["33.1.1.","Vienkartiniai, lateksiniai, 3ltr (±100ml)"]
["33.1.2.","Jungtys 22M kūginės aparato pusėje"]
[]
["34.","Filtras kvėpavimo suaugusiems"]
["34.1.","Filtras kvėpavimo suaugusiems",1000,"vnt"]
["34.1.1.","Kliniškai švarūs, vienkartiniai, supakuoti į maišelius ne daugiau kaip po 1vnt., gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["34.1.2.","Elektrostatinis filtro veikimo principas"]
["34.1.3.","Su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijai skirtos angos dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock tipo angos"]
["34.1.4.","Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje ar gamintojo laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99%"]
["34.1.5.","Filtro parametrai: tūris ne daugiau 60ml, pasipriešinimas- nedaugiau kaip 1,0cm H2O kai dujų srautas 30l/min, drėgmės gražinimas -ne mažiau kaip 30,6mg H2O/l, minimalus/maksimalus  kvėpimo tūris 150ml - 1500ml"]
[]
["35.","Sistema kvėpavimo suaugusiems"]
["35.1.","Sistema kvėpavimo suaugusiems",4000,"vnt"]
["35.1.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos į maišus po 1 vienetą"]
["35.1.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso "]
["35.1.3.","Visos jungtys kūginės, fiksuojama norimoje padėtyje"]
["35.1.4.","1.5m - 1.6m ilgio, 22mm diametro"]
["35.1.5.","Sistema sudaryta iš 2 vamzdelių, sujungtų Y formos jungtimi, alkūninės jungties paciento pusėje su Luer Lock tipo anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui"]
["35.1.6.","Jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento- 22M/15F"]
[]
["36.","Kaukė deguonies naujagimiams"]
["36.1.","Kaukė deguonies naujagimiams",100,"vnt"]
["36.1.1.","Vienkartinės, sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso "]
["36.1.2.","Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai"]
["36.1.3.","Kaukės kraštai priglundantys prie veido, neaštrūs. Korpusas iš skaidrios medžiagos"]
["36.1.4.","Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, 2,1 m (± 10 cm) "]
["36.1.5.","Su integruotu nosies fiksatoriumi (spaustuku)"]
[]
["37.","Hidrofilinės stygos šlapimo takų stentavimui"]
["37.1.","Hidrofilinės stygos šlapimo takų stentavimui",100,"vnt"]
["37.1.1.","Vienkartinė"]
[]
["38.","Infuzinių sistemų prailginimo linija"]
["38.1.","Infuzinių sistemų prailginimo linija",200,"vnt"]
["38.1.1.","Skaidri, sterili"]
["38.1.2.","Ilgis 120cm (± 5cm)"]
["38.1.3.","Be DEHP "]
["38.1.4.","Pagaminta iš PVC"]
["38.1.5.","Galuose sandarūs kamšteliai"]
[]
["39.","Prailginimo linija"]
["39.1.","Prailginimo linija",12000,"vnt"]
["39.1.1.","Prailginimo linija 150cm (± 5cm)"]
[]
["40.","Prailginimo linija"]
["40.1.","Prailginimo linija",200,"vnt"]
["40.1.1.","Juoda"]
["40.1.2.","Ilgis 150cm (± 5cm)"]
[]
["41.","Sidabro aplikatoriaus lazdelė"]
["41.1.","Sidabro aplikatoriaus lazdelė",900,"vnt"]
["41.1.1.","Vienkartinės"]
["41.1.2.","Lanksčios"]
["41.1.3.","Plastikinės lazdelės"]
["41.1.4.","Užpildytas 75% sidabro ir 25% kalio nitratu"]
["41.1.5.","Naudojama negausiam, paviršinių audinių kraujavimui stabdyti"]
[]
["42.","Tracheostominė nosytė"]
["42.1.","Tracheostominė nosytė",3000,"vnt"]
["42.1.1.","Kliniškai švari"]
["42.1.2.","Vienkartinė"]
["42.1.3.","Neturi alerginių savybių (be latekso)"]
["42.1.4.","Su šilumos ir drėgmės palaikymu"]
["42.1.5.","Turi angą su dangteliu atsiurbimams iš tracheostomos"]
["42.1.6.","Jungtis prie tracheostominio vamzdelio 15F"]
["42.1.7.","Šarnyrinė jungtis deguonies vamzdeliui pajungti (sukasi 180º kampu)"]
["42.1.8.","Komplekte ne mažiau 1,80 m ilgio deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu)"]
["42.1.9.","Supakuota ne daugiau po 1vnt"]
["42.1.10.","Tūris – ne mažiau kaip 19 ml"]
["42.1.11.","Pasipriešinimas – ne daugiau kaip 0,2cm H2O (esant 30l/min oro srautui) ir ne daugiau kaip 0,7cm H2O (esant 60l/min)"]
["42.1.12.","Drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 26,0 mg H2O/l (VT 500ml)"]
[]
["43.","Proksimalinis srauto matuoklis"]
["43.1.","Proksimalinis srauto matuoklis",600,"vnt"]
["43.1.1.","Naudojamas su Bellavista 1000 DPV aparatu arba pateikti lygiavertį aparatą panaudai"]
["43.1.2.","Skirtas naudoti pacientams sveriantiems daugiau nei 6kg"]
["43.1.3.","Vienkartinio naudojimo su dviem plastikiniais PVC vamzdeliais ( be latekso, DEHP ir ftalatų)"]
["43.1.4.","Įpūtimo tūris: ne siauresnės ribos kaip 40 – 2500ml"]
["43.1.5.","Negyvoji zona 10,3mL (±0,2mL)"]
["43.1.6.","Srauto greitis ne mažiau 200L/min"]
["43.1.7.","Pajungimas į prietaisą: 22M/15F"]
["43.1.8.","Pajungimas prie paciento: 15M"]
["43.1.9.","Vamzdelių ilgis: ne mažiau 190cm"]
["43.1.10.","Komplekte: kalibravimo priedėlis 22F/15M su paciento kontūro uždarymo (užkimšimo) jungtimi"]
[]
["44.","Dispenseris vaistams"]
["44.1.","Dispenseris vaistams",2000,"vnt"]
["44.1.1.","Vaistų dalinimo dėžutė/dėklas, 4-5 skyrių. Su uždarymo mechanizmu, apsauga dėl vaistų iškritimo"]
["44.1.2.","Dėžutė/dėklas statoma į vaistų dalinimo dėklą"]
[]
["45.","Apklotai su lipnia anga"]
["45.1.","Apklotai su lipnia anga",3000,"vnt"]
["45.1.1.","Vienkartinio naudojimo "]
["45.1.2.","Sterilus"]
["45.1.3.","Apklotas ne mažiau 150cm x 180cm"]
["45.1.4.","Lipni anga 6cm x 15cm (±1cm)"]
[]
["46.","Operacinės šviestuvų rankenos"]
["46.1.","Operacinės šviestuvų rankenos",2000,"vnt"]
["46.1.1.","Vienkartinės"]
["46.1.2.","Universalios"]
["46.1.3.","Ilgis 120mm (±7mm)"]
["46.1.4.","Sterilios"]
["46.1.5.","Šviesos šaltinio reguliavimo operacijos metu"]
[]
["47.","Balioninis ekstraktorius tulžies latakų akmenims kartu su kreipiamąja viela"]
["47.1.","Balioninis ekstraktorius tulžies latakų akmenims kartu su kreipiamąja viela",50,"vnt"]
["47.1.1.","Sterili, vienkartinė pakuotė. RX tipo sistema. "]
["47.1.2.","Kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200cm. Tinkantis 2,8mm darbiniam kanalui. 3-jų spindžių, naudojamas su 0,035¨ kreipiamąja viela"]
["47.1.3.","Per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti. Distalinio galiuko diametras ne mažesnis nei 6mm, o proksimalinio ne mažesnis nei 7mm"]
["47.1.4.","Balionėlis privalo būti su dviem rentgeno kontrastinėmis žymėmis, išpučiamas 9,0mm/12mm/15mm/18mm diametro"]
["47.1.5.","Rinkinyje turi būti vienas vienkartinis švirkštas, turintis ryškiai matoma informaciją balionėliui pripūsti. Injekavimas virš arba už balionėlio, pasirenkant pagal pirkėjo poreikius"]
[]
["48.","Ekstrinio kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių rinkiniai "]
["48.1.","Ekstrinio kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių rinkiniai ",10,"vnt"]
["48.1.1.","Vienkartinis. Sterili pakuotė. Be latekso. Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm. Permatomas cilindras su ne mažiau kaip 7 (septyniom), jau uždėtom, varikozinių veninių mazgų užspaudimo gumytėm "]
["48.1.2.","Ant cilindro natūralios spalvos gumytė, įspėjanti operatorių, kai lieka tik viena gumytė. Konstrukcija, įgalinti visus ligavimo žiedus uždėti neištraukiant endoskopo"]
["48.1.3.","Uždėjus ligatūrą, girdimas aiškus garsinis „trakštelėjimas“ (Click)"]
["48.1.4.","Komplekte: ergonominė rankena, besitvirtinanti prie endoskopo; uždėjimo kateteris; cilindras su gumytėmis; praplovimo kateteris, kuris tvirtinamas prie rankenos"]
[]
["49.","Papilatomas kartu su kreipiamąja viela  "]
["49.1.","Papilatomas kartu su kreipiamąja viela  ",50,"vnt"]
["49.1.1.","Sterili, vienkartinė pakuotė. RX sistemos tipo. Pakuotėje privalo būti sfinkterotomas ir kreipiamoji viela kartu. Tinkantis 2,8mm darbiniam kanalui"]
["49.1.2.","Kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200 cm, pjaunamosios vielos ilgis 20mm arba 30mm ilgio, monofilamento pjaunamoji viela 3-jų spindžių, pasisukančiu galiuku (galiukas smailėjantis, galiuko ilgis 5mm, galiuko skersmuo 1,3-1,6mm, galas atviras)"]
["49.1.3.","Instrumento rankena sukasi aplink savo ašį. Sfinkterotomo galimi dydžiai 3,9/4,4/4,9Fr. Per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti"]
["49.1.4.","Galimi vielos dydžiai priklausomai nuo sfinkterotomo dydžio 0,025¨ arba 0,035¨ ir 260 cm arba 450 cm ilgio, rentgeno kontrastinė per visa ilgį"]
[]
["50.","Polipektominė kilpa (polipų gaudyklė)"]
["50.1.","Polipektominė kilpa (polipų gaudyklė)",500,"vnt"]
["50.1.1.","Vienkartinė. Sterili pakuotė. Darbinis kanalas 2,8mm. Galimos kilpos formos: ovalo, krescent (crescent) arba heksagonalinio (hexagonal) tipo (pasirenkama užsakymo metu)"]
["50.1.2.","Kilpos šerdis tvirtai supinta iš 7 vielučių. Turi plastikinę rankeną su integruotu rotaciniu mechanizmu. Galimi išskleistos kilpos dydžiai 10mm, 13mm, 15mm, 27mm, 30mm arba 33mm"]
["50.1.3.","Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 240cm. Turi turėti kabelio pajungimo lizdą, karštai polipektomijai atlikti"]
["50.1.4.","Kilpa, tinkanti naudoti tiek šaltu, tiek karštu būdu."]
[]
["51.","Vienkartiniai monopoliariniai elektrodai"]
["51.1.","Vienkartiniai monopoliariniai elektrodai",300,"vnt"]
["51.1.1.","Su ne mažiau 3 m laidu ir laikikliu"]
["51.1.2.","Su dviem mygtukais pjovimui ir koaguliacijai"]
["51.1.3.","Suderinta su įstaigoje turimais elektrogeneratoriais ESU-X-350, ES VISION SYSTEM 2450, BOWA ARC-350, 250, KLS MARTIN."]
["51.1.4.","Supakuota vienkartinėje sterilioje pakuotėje"]
[]
["52.","Filtrai vienkartiniai"]
["52.1.","Filtrai vienkartiniai",100,"vnt"]
["52.1.1.","Filtrai turi tikti Olympus siurbliui KV-5 "]
[]
["53.","Filtrai vienkartiniai"]
["53.1.","Filtrai vienkartiniai",300,"vnt"]
["53.1.1.","Filtrai turi tikti Olympus siurbliui KV-6"]
[]
["54.","Klipai kraujavimo stabdymui ir klipavimo komplektai"]
["54.1.","Klipai kraujavimo stabdymui",500,"vnt"]
["54.1.1.","Vienkartiniai, sterilūs"]
["54.1.2.","Pritaikyti daugkartinio naudojimo klipavimo sistemai „OLYMPUS“ "]
["54.1.3.","Atsidarymo kampas 135°"]
["54.1.4.","Ilgis 7,5mm ± 0,1mm"]
["54.2.","Klipavimo komplektai",50,"vnt"]
["54.2.1.","Priemonė hemostazei – sukamieji 360 laipsnių, vienkartiniai su pakartotino atidarymo galimybe, pakartotinų atidarymų apribojimas ne mažiau kaip 5 kartai"]
["54.2.2.","Maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo ne daugiau kaip 2,75mm"]
["54.2.3.","Darbinis ilgis 2200-2300mm"]
["54.2.4.","Atidarymo plotis 11mm"]
[]
["55.","Vienkartinės polipektominės kilpos besikeisiančio diametro"]
["55.1.","Vienkartinės polipektominės kilpos besikeisiančio diametro",1200,"vnt"]
["55.1.1.","Kilpos, besikeičiančio diametro darbiniam kanalui 2.8mm ± 0,1"]
["55.1.2.","Elektrochirurginis prietaisas, skirtas suimti ir pjauti virškinamojo trakto audinius endoskopijos procedūros metu"]
["55.1.3.","Reguliuojant kilpos poziciją šarvo atžvilgiu turi būti galimybė keisti kilpos formą (ovali-šešiakampė-“deimanto“) ir dydį (plotis nuo 6mm iki 30mm, ilgis nuo 15 iki 55mm )."]
["55.1.4.","Kilpa turi būti pagaminta iš standžios, plokščios vielos"]
["55.1.5.","Šarvo diametras 2,3mm ± 0,1, ilgis 230cm ± 5 cm"]
[]
["56.","Vienkartinės biopsijos žnyplės gastroskopijai"]
["56.1.","Vienkartinės biopsijos žnyplės gastroskopijai",2500,"vnt"]
["56.1.1.","Vienkartinės. Sterilios"]
["56.1.2.","Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti"]
["56.1.3.","Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti"]
["56.1.4.","Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu)"]
["56.1.5.","Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm"]
["56.1.6.","Paimamo mėginio tūris 6,1mm (±0,1mm³)"]
["56.1.7.","Darbinis ilgis 1550-1650mm"]
[]
["57.","Vienkartinės biopsijos žnyplės kolonoskopijai"]
["57.1.","Vienkartinės biopsijos žnyplės kolonoskopijai",1000,"vnt"]
["57.1.1.","Vienkartinės. Sterilios"]
["57.1.2.","Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti"]
["57.1.3.","Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti"]
["57.1.4.","Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu)"]
["57.1.5.","Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm"]
["57.1.6.","Paimamo mėginio tūris 9,5mm (±0,1mm³)"]
["57.1.7.","Darbinis ilgis 2300-2400mm"]
[]
["58.","Polipų gaudyklė"]
["58.1.","Polipų gaudyklė",200,"vnt"]
["58.1.1.","Vienkartinio naudojimo, jungiama prie atsiurbimo sistemos"]
["58.1.2.","Pašalintų polipų surinkimui, ≥ 1 kameros"]
[]
["59.","Kilpa polipektominė"]
["59.1.","Kilpa polipektominė",100,"vnt"]
["59.1.1.","Vienkartinė, sterili, ilgis -2300 2400mm, kilpos skersmuo-25mm ± 0,1mm , vielos storis – 0,47mm  ± 0,01mm, darbiniam kanalui 2,8mm"]
[]
["60.","Vienguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti su uždara kraujo paėmimo sistema"]
["60.1.","Vienguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti su uždara kraujo paėmimo sistema",200,"vnt"]
["60.1.1.","Sterili, vienkartinė infuzinė sistema"]
["60.1.2.","Sistemą sudaro spaudimo matavimo lustas, rezervuaras ir 2 jungtys steriliam kraujo paėmimui su beadatiniu konektoriumi"]
["60.1.3.","Rezervuaro stūmoklis turi būti ovalus ir prasiplaunantis išcentriškai. Rezervuaro talpa 12 ml (±1 ml)"]
["60.1.4.","Beadatinio konektoriaus korpuse integruoti kraniukai turi būti su grioveliu, nukreipiančiu srovę į vožtuvo vidinę pusę automatiniam praplovimui, su minimalia kraujo likučių tikimybe"]
["60.1.5.","Sistemos bei įpakavimo sudėtyje neturi būti latekso"]
["60.1.6.","Sistema turi būti  tiekiama su laikikliais bei adapteriais, tinkamais naudoti su turimais monitoriais"]
[]
["61.","Vienkartinės patalynės rinkinys"]
["61.1.","Vienkartinės patalynės rinkinys",36000,"vnt"]
["61.1.1.","Pagaminta iš neaustinės medžiagos"]
["61.1.2.","Paklodė 220x130cm (±20 cm)"]
["61.1.3.","Antklodės užvalkalas 210x150cm (±10 cm) "]
["61.1.4.","Pagalvės užvalkalas 70x75cm (±10 cm)"]
["61.1.5.","Kiekvienas komplektas supakuotas atskirai. Nesterilus"]