TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Kateterio rinkinys parenchiminio IKS, temperatūros ir O2 kiekio matavimui bei įvedimui ir tvirtinimui skirtais priedais:

- rinkinys turi būti skirtas parenchiminiam IKS, PO2 ir temperatūros monitoravimui;

- rinkinį turi sudaryti:

- PTO kateteris;

- dviejų spindžių kateterio tvirtinimo sistema su fiksavimo varžtais;

- kateteris turi būti implantuojamas chirurgiškai varžto pagalba, fiksuojamas prie odos specialiais sparneliais;

- kateteris turi būti poliuretaninis, dengtas titanu arba lygiaverte medžiaga;

- turi būti galimybė atlikti MRT iki 3T aplinkoje (pateikti tai patvirtinančius dokumentus),

- kateterio dydis 5FR, ilgis 55-60 cm;

- kateteris turi būti graduotas ne rečiau kaip kas 1 centimetrą, ir ne rečiau kaip kas 5 cm pateikiama skaitmeninė išraiška įvedimo gyliui kontroliuoti;

- implantuojant kateteris nereikalauja papildomo kalibravimo;

- IKS matavimo diapazonas ne siauriau kaip (- 40 mmHg) – ( + 400 mmHg);

- veikimo principas:

- spaudimo į mikroschemą matavimas;

- mikroschema įmontuota kateterio proksimalinėje dalyje;

- PtiO2 matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 0-200 mmHg;

- rinkinio komponentai supakuoti steriliai (simbolis ant pakuotės).

- komponentai skirti vienkartiniam naudojimui (pažymėta simboliu);

- ant pakuočių pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- tinkamas darbui su Reumedic Datalogger MPR2Log02 monitoriais.

Orientacinis poreikis 20 vnt.

- Marliniai sterilūs keturkampiai tvarsčiai su rentgeno kontrastiniu siūlu, ne<8 sluoksnių:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- išmatavimai: 10 x 60 ± 0,5 cm;

- pakuotėje po 5 vnt. tvarsčių;

- 100% medvilnės;

- be baliklių, latekso;

- pūkavimasis sausas, ne daugiau kaip 10000 dalelių;

- su kontrastiniu siūlu, pagamintu iš polipropileno ir bario sulfato (arba lygiavertės medžiagos);

- neimpregnuoti;

- tankis turi būti ne mažesnis kaip 25 g/m2;

- kraštai užlenkti arba apsiūti, neturi palaidų siūlų;

- pakuotė apsauganti sterilumą ne mažiau 2 sluoksnių;

- ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

Orientacinis poreikis: 20 000 vnt.

- Medicininis parafinas vonelėms:

- bekvapis;

- bespalvis;

- hipoalerginis;

- be parabenų

- tinkamas naudoti visose parafino vonelėse;

- sudėtyje yra tik FDA patvirtintos medžiagos.

Orientacinis poreikis: 40 kg

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.