TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjo siūlomos prekės (įranga) turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba lygiaverčių dokumentų kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

9. Specialistų mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

9.1. Mokymai ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥1 akademinė val.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Anestezijos aparatas pritaikytas dirbti su vaikais ir suaugusiais pacientais. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| 2 | Ergonomika |  |  |  |
| 2.1. | Mobilus | Ratukai blokuojami centrinio stabdžio pagalba |  |  |
| 2.2. | Darbastalio apšvietimas | Būtina |  |  |
| 2.3. | Ne mažiau kaip vienas stalčius | Būtina |  |  |
| 3 | Aparato maitinimo šaltinis | - 230V ±10% 50 Hz elektros tinklas - Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min. |  |  |
| 4 | Anestezijos aparto naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno |  |  |
| 5 | Į aparato tiekiamų dujų srauto matavimas (dujų srauto matuokliai) | Dujų srauto matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras) |  |  |
| 6 | Aparato naudojamu dujų slėgio diapazonas | ≤ 3 iki ≥ 6 bar |  |  |
| 7 | Cirkuliuojančių dujų mišinio kiekis kvėpavimo sistemoje (be absorberio ir be maišo rankinei ventiliacijai tūrio) taikant maksimalų aparato generuojamą vienkartinį kvėpavimo tūrį | ≤ 2,3 litro |  |  |
| 8 | Paciento kvėpuojamojo dujų mišinio tiekimo sistema: tūrio reflektorius/keitiklis arba elektra varomas stūmoklinis ventiliatorius | Būtina |  |  |
| 9 | Kvėpavimo sistemos pašildymas su jo išjungimo galimybe iš prietaiso valdymo ekrano arba kitas | Būtina |  |  |
| 10 | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime visoms į aparatą paduodamoms dujoms (Oras, O2) | ≤ 0,2 - ≥ 10 l/min |  |  |
| 11 | Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | ≥ 55 l/min |  |  |
| 12 | Integruotas darbo vietos apšvietimas | Būtina |  |  |
| 13 | Daugkartinio naudojimo absorberio indo tūris | ≥ 700 ml |  |  |
| 14 | Ventiliacijos režimai |  |  |  |
| 14.1. | Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma tūriu | Būtina |  |  |
| 14.2 | Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma slėgiu | Būtina |  |  |
| 14.3 | Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu | Būtina |  |  |
| 14.4. | Sinchronizuota ventiliacija valdoma slėgiu arba reguliuojama slėgiu kontroliuojama tūriu (PRVC) | Būtina |  |  |
| 14.5. | Pagalbinis slėgis gali būti taikomas sinchronizuotos ventiliacijos metu | Būtina |  |  |
| 15 | Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas | Maksimalus ribojamas slėgis ≥ 70 cmH20 |  |  |
| 16 | Ventiliacijos parametrai |  |  |  |
| 16.1 | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime | ≤ 20-≥ 1500 ml |  |  |
| 16.2 | Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos | ≤ 5 - ≥ 30 % |  |  |
| 16.3 | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos | ≤ 4 - ≥ 80 k/min |  |  |
| 16.4 | PEEP režimas | Reguliuojamas diapazone 2 cmH20 iki 30 cmH20 |  |  |
| 16.5 | Įkvėpimo - iškvėpimo (l:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1:5 - 4:1 |  |  |
| 16.6 | Maksimalus įpūtimo srautas | ≥ 180 l/min |  |  |
| 16.7 | Įkvėpimo slėgis | ≤ 7 - ≥ 80 cmH2O |  |  |
| 16.8 | Įkvėpimo laikas | ≤ 0.2 – ≥ 10 s |  |  |
| 17 | Garintuvas anestetinėms dujoms (Sevoflurano) suderinamas su siūlomu narkozės aparatu | 1 vnt. |  |  |
| 18 | Ventiliatoriaus valdymo ekranas | Spalvotas, ≥ 38 cm įstrižainės |  |  |
| 19 | Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas | 1.Pasukamas greito funkcijų / parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas 2.Lietimui jautrus ekranas (touch screen") |  |  |
| 20 | Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane | Ne mažiau 2 kreivių ekrane vienu metu |  |  |
| 21 | Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1.Garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu naudojamų anestetinių dujų tipo atpažinimu 2.O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime 3.Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus 4.Tūrio ir slėgio parametrų monitoravimas 5.Plaučių tamprumo, elastingumo ir pasipriešinimo parametrų indikacija. |  |  |
| 22 | Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys | Leidžiantis realizuoti anestetinių dujų pašalinimo funkciją nesant aktyvios dujų pašalinimo sistemos |  |  |
| 23 | Paramagnetinė (arba lygiavertė) deguonies koncentracijos matavimo technologija | Būtina |  |  |
| 24 | Papildomas O2 išvadas su elektroniniu arba mechaniniu srauto matuokliu | Deguonies tiekimui į kaukę arba nosies kaniules |  |  |
| 25 | Automatinis aliarmų ribų nustatymas | Būtina |  |  |
| 26 | Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus |  |  |
| 27 | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi | Būtina, žarnos ilgis ≥ 3 metrų, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema |  |  |
| 28 | Atidirbusių dujų išmetimo žarna | Būtina, žarnos ilgis ≥ 3 metrų su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema |  |  |
| 29 | Gyvybinių funkcijų monitorius suderinamas su siūlomu narkozės aparatu | Monitorius sujungtas su narkozės aparatu kreivių, kilpinių kreivių ir skaitinių parametrų reikšmių perdavimui iš narkozės aparato į gyvybinių funkcijų monitoriaus ekraną |  |  |
| 30 | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato | Būtina |  |  |
| 31 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1.230V± 10% 50 Hz elektros tinklas 2.Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 150 min. |  |  |
| 32 | Reikalavimai monitoriaus ekranui | 1.Spalvotas, lietimui jautrus 2.Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių 3.Galimas kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 8 |  |  |
| 33 | Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos | 1.Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa 2.ST arba QT segmento analizė |  |  |
| 34 | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | 1.USB jungtys ≥ 2 2.Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (RJ45 arba lygiavertė jungtis) |  |  |
| 35 | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | 1.Atminties trukmė ≥ 48 val. 2.Būtina galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis 3.≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje |  |  |
| 36 | Monitoruojami parametrai | 1.EKG (multiderivacinis kanalas) 2.Kvėpavimas 3.Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4.Temperatūra 5.Neinvazinis kraujospūdis 6.SpO2 |  |  |
| 37 | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui | 1.EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V 2.ŠSD matavimo ribos 15-300 k/min (ne siauresnės už nurodytas) 3.ST segmento matavimas |  |  |
| 38 | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui | 1.Temperatūros matavimo ribos: 0 - 45°C (ne siauresnės už nurodytas) 2.Matavimo paklaida ≤ ± 0,1 °C (diapazone nuo 25-45 °C) |  |  |
| 39 | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui | 1.Kraujospūdžio matavimo ribos ne mažiau 15 – 250 mmHg 2.Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis arba lygiavertis 3.Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT |  |  |
| 40 | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui | 1.SpO2 matavimo ribos 30-100% (ne siauresnis už nurodytą) 2.Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%) 3.Perfuzijos indeksas |  |  |
| 41 | Komplektuojami monitoriaus priedai | 1.EKG elektrodų kabelis 3-ių elektrodų -1 vnt. 2.SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems, guminis - 1 vnt., 3.Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl., 4.Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus -1 kompl., 5.Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis - 1 vnt. |  |  |
| 42 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |
| 43 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |