Priedas Nr. 1.

Ultragarsinio diagnostikos aparato (echoskopo) techninė specifikacija (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Atitikimas reikalaujamiems parametrams PASTABOS PRIE KIEKVIENO ĮRAŠO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos struktūra | 1. Pilnai skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 12 colių; 3. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn; 4. Ne mažesnis kaip 23 colio įstrižainės vaizdo monitorius; 5. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. |  |
| 2. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Smulkių kūno dalių ir paviršinių struktūrų tyrimai; 2.MSK tyrimai; 3. Kraujagyslių tyrimai; 4. Pilvo organų. 5. Kardiologiniai tyrimai. |  |
| 3. | Skenavimo režimai: |  |  |
| 3.1. | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm; 2. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti: vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 3. Stiprinimo kompensacija (angl. TGC) ne mažiau kaip 8 pakopų; 4. B rėžimo konfigūruojami parametrai - automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui, vieno mygtuko paspaudimu. |  |
| 3.2. | Audinių harmonikų vaizdavimas; | Turi audinių harmonikų vaizdavimo režimą. |  |
| 3.3. | Spalvinis dopleris | 1. Lango kampo keitimas; 2. PRF ne siauresnis kaip 0,5-24,0 KHz. |  |
| 3.4. | Spalvinis galios dopleris | Turi spalvinio galios doplerio režimą. |  |
| 3.5. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai: 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; 2. Automatinis parametrų optimizavimas. |  |
| 3.6. | Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas | Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas veikiantis su linijiniu davikliu. |  |
| 3.7. | Tripleksinis režimas | Tripleksinis režimas, veikiantis su visais spalvinio ir spektrinio doplerio režimais. |  |
| 3.8 | Nuolatinės bangos (CW) doplerinis vaizdavimo režimas; | - PRF ne siauresnis kaip 1.75 - 50. KHz - Automatinis parametrų optimizavimas. |  |
| 4. | Jungtys davikliams | Ne mažiau kaip 4 aktyvios jungtys. |  |
| 5. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. Įrašymas į USB atmintines; 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos: Storage (arba lygiavertė), Modality Worklist (arba lygiavertė), Query/Retrieve (arba lygiavertė). |  |
| 6. | Komplektacija: |  |  |
| 6.1 | Konveksinis daviklis | 1. Apžiūros kampas ne mažesnis kaip 65o; 2. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 2,0-5,0 MHz; 3. Darbinių elementų skaičius ne mažesnis kaip 190. 4. Vieno kristalo arba matricinė technologija; |  |
| 6.2 | Linijinis daviklis | 1. Paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 38 mm; 2. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 5,0-12,0 MHz; 3. Darbinių elementų skaičius ne mažesnis kaip 190. 4. Vieno kristalo arba matricinė technologija; |  |
| 6.3 | Kardiologinis daviklis | 1. Apžiūros kampas ne mažesnis kaip 90o; 2. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 1,0-5,0 MHz; 3. Darbinių elementų skaičius ne mažesnis kaip 80. 4.Vieno kristalo arba matricinė technologija; |  |
| 7. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | ~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas. |  |
| 8. | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas. |  |