## sutartims
Eil Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis
1 |  | Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas nestandartinėms ir sunkioms aortos anatomijoms. Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas ir AAA stentgafto distalinis prailgintojas.
1.1 | 33184100-4 | Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas nestandartinėms ir sunkioms aortos anatomijoms. Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. | Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas nestandartinėms ir sunkioms aortos anatomijoms. Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Abdominaliniės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui 60° - 75° kaklelio fiksacijos vietos ilgis turi būti 15 mm ir daugiau ir esant aneurizmos kaklelio kampui iki 60° kaklelio fiksacijos vietos ilgis turi būti 10 mm ir daugiau. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): •Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; •Privalo būti dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir kabliukus dengtoje dalyje žemiau inkstų arterijų, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 100 iki 120 mm; •Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 30 mm iki 36 mm; • Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 11 mm iki 15 mm; • Įvedimo sistemos diametras 18-19 Fr. Suderinamas su 0.035” diametro viela-pravedėju. • Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. • Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus • Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama dvi kontralateralios klubinės arterijos dalys su įvedimo sistema, dvi kietos vielos ir balionas stentgrafto moduliacijai • Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 120 iki 160 mm; • Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 11mm iki 15 mm; • Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 13-14F; • Turi būti kūno kontralateralinės kojos tvirtinimo vietoje specialūs kabliukai, papildomai fiksuojantys klubinę koja. | vnt. | 1
1.2 | 33184100-4 | AAA stentgafto distalinis prailgintojas | AAA stentgafto distalinis prailgintojas Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas: • Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 120 iki 160 mm; • Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 11mm iki 15 mm; tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro): • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 14F | vnt. | 1
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.