## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 2 | metai

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA
1. Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą perkančioji organizacija išrenka pagal kainą ir kokybę.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas - tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
|  | 1) Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų kaina (K) | 50
|  | 2) Techniniai pranašumai (T) | 38
|  | 3) Išplėstinė garantija (G) | 12
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
| Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų kaina (K) |  |  |  |  | X = | 50
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 38
| Išplėstinė garantija (G) |  |  |  |  | Q = | 12
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
| T1 | Prietaisas turi būti pritaikytas kompensuoti iki 100% nustatyto įkvėpimo tūrio (VT) iki maksimalaus prietaiso generuojamo srauto įkvėpime, bet ≥ l80 l/min. suaugusių pacientų ventiliacijos metu | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T2 | Ventiliacijos režimas automatiškai reguliuojantis pagalbinį slėgį, atsižvelgiant į kvėpavimo dažnio, kvėpavimo tūrio ir CO2 koncentraciją iškvėpimo pabaigoje parametrus ar kitas lygiavertis automatinės paciento atpratinimo nuo ventiliacijos būdas, kai aparatas automatiškai atsižvelgdamas į ligonio spontaninio kvėpavimo parametrus asistuoja paciento spontaniniam kvėpavimui | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T3 | Vartotojo sąsaja prietaiso ekrane - lietuvių kalba | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T4 | Srauto matavimo technologija: ultragarsiniu metodu, nenaudojant vienkartinių srauto matavimo linijų | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T5 | Vidiniai akumuliatoriai „plug and play“ tipo, ventiliatorių galima maitinti iš 12V įtampos šaltinio | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T6 | Variabilus slėgio palaikymas | Statinis: (yra/nėra) | L6 = | 0.15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T7 | Slėgio palaikymas automatiškai proporcingai adaptuojamas paciento įkvėpimo pastangai (PPS arba PAV arba NAVA arba lygiavertis) | Statinis: (yra/nėra) | L7 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T8 | Automatinis mažo srauto slėgio tūrio kilpos manevras ar kitas automatinis plaučių atvėrimo manevras | Statinis: (yra/nėra) | L8 = | 0.05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| G | Tiekėjas siūlomiems dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatams suteikia 4 metų (48 mėnesių) išplėstinę garantiją* | Statinis: (yra/nėra) | W = | 1 | Įrašyti parametro vertę: Taip / Ne
* Garantinio laikotarpio sąlygos:
1. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
2. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
3. Nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas,
4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo,
7. Garantinio gedimo atveju tiekėjas nemokamai suteikia pakaitinį dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą ir visas reikalingas dalis, kad įrangą būtų galima naudoti pagal paskirtį. Taikoma jei įrenginio negalima sutvarkyti per 48 val. Pakaitinis prietaisas suteikiamas visam sugedusio prietaiso remonto terminui. Pateikiamas pakaitinis prietaisas turi būti ne prastesnių parametrų nei sugedęs prietaisas.
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) ir išplėstinės garantijos (G) balus:
E = K + T + G
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X) *:
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 ir T8 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.1, T2 = L2 = 0.25, T3 = L3 = 0.1, T4 = L4 = 0.15, T5 = L5 = 0.1, T6 = L6 = 0.15, T7 = L7 = 0.1, T8 = L8 = 0.05. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0, T7 = L7 = 0, T8 = L8 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
4. Siūlomo objekto išplėstinė 4 metų garantinė priežiūra (G) aprašoma statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl garantinės priežiūros įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: W = 1, tuomet G = W x Q
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: W = 0, tuomet G = 0
kur W – parametro lyginamasis svoris, Q - garantinės priežiūros lyginamasis svoris.
* | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nustatytomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis pirkime naudojamos santykinės pasiūlymų vertinimo formulės. Šiame konkrečiame pirkime naudojamos santykinės formulės yra tinkamiausias pasirinkimas, nes nustatyta, kad rinkoje yra didelė konkurencija. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai atliko simuliacijas ir nustatė, kad pirkime galinčių dalyvauti skirtingų tiekėjų pasiūlymų kainos gali smarkiai svyruoti. Būtent santykinės formulės naudojimas leis skaidriai ir objektyviai vertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, bei skatins tiekėjus teikti konkurencingus pasiūlymus. Santykinės formulės naudojimas skatins tiekėjus siūlyti prekes realiomis rinkos kainomis. Šiame pirkime pasiūlymų vertinimui nenaudojama absoliutinė formulė, nes ji nesudarys konkurencingų sąlygų tiekėjams, siūlantiems itin plataus kainų diapazono prekes, realiai konkuruoti. Santykinė formulė, skirtingai nei absoliutinė, skaidriau ir objektyviau leidžia tiekėjams prisitaikyti prie realių rinkos sąlygų ir sąžiningai konkuruoti. Šio pirkimo tikslas yra gauti geriausią kainą už perkančiajai organizacijai priimtiną kokybę. Būtent santykinės formulės naudojimas leis nustatyti laimėtoją, kuris siūlo optimaliausią, realią rinkos situaciją atspindintį, kainos ir kokybės santykį, net jei jo kaina nėra itin žema absoliučia prasme. Santykinės formulės naudojimas realiomis konkurencinėmis sąlygomis didina tiekėjų motyvaciją konkuruoti, nes tiekėjai žino, kad jų vertinimas priklausys nuo konkurentų, dėl to, jie labiau stengiasi mažinti pasiūlymo kainą. Vykdant pirkimą perkančiosios organizacijos pagrindinis tikslas ir yra vadovaujantis VPĮ 17 str. 2 p. 1 d. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai. Kadangi skirtingų tiekėjų pasiūlymai gali ženkliai skirtis, dėl to, santykinė formulė leis proporcingai paskirstyti balus neiškraipydama logikos, kuomet itin pigi prekė gauna neproporcingai didelį balą. Pirkimo sąlygas parengęs atsakingas perkančiosios organizacijos darbuotojas patvirtina, kad santykinė formulė užtikrins aktyviausią konkurenciją, nes perkančiosios organizacijos numanoma prekės rinkos vertė nėra išviešinama ir apibrėžiama iš anksto. 1 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
𝑇=(∑_(𝑖=1)^8▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Pasiūlymas
PASIŪLYMO FORMA
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Stacionarus dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas |  |  | 19 |  | 0 | 0
2. Siūlomi Techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) parametro reikšmę
T1 | Prietaisas turi būti pritaikytas kompensuoti iki 100% nustatyto įkvėpimo tūrio (VT) iki maksimalaus prietaiso generuojamo srauto įkvėpime, bet ≥ l80 l/min. suaugusių pacientų ventiliacijos metu
T2 | Ventiliacijos režimas automatiškai reguliuojantis pagalbinį slėgį, atsižvelgiant į kvėpavimo dažnio, kvėpavimo tūrio ir CO2 koncentraciją iškvėpimo pabaigoje parametrus ar kitas lygiavertis automatinės paciento atpratinimo nuo ventiliacijos būdas, kai aparatas automatiškai atsižvelgdamas į ligonio spontaninio kvėpavimo parametrus asistuoja paciento spontaniniam kvėpavimui
T3 | Vartotojo sąsaja prietaiso ekrane - lietuvių kalba
T4 | Srauto matavimo technologija: ultragarsiniu metodu, nenaudojant vienkartinių srauto matavimo linijų
T5 | Vidiniai akumuliatoriai „plug and play“ tipo, ventiliatorių galima maitinti iš 12V įtampos šaltinio
T6 | Variabilus slėgio palaikymas
T7 | Slėgio palaikymas automatiškai proporcingai adaptuojamas paciento įkvėpimo pastangai (PPS arba PAV arba NAVA arba lygiavertis)
T8 | Automatinis mažo srauto slėgio tūrio kilpos manevras ar kitas automatinis plaučių atvėrimo manevras
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Tiekėjas siūlomiems dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatams suteikia 4 metų (48 mėnesių) išplėstinę garantiją* |  |  | metai
* Garantinio laikotarpio sąlygos:
1. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
2. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
3. Nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas,
4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo,
Garantinio gedimo atveju tiekėjas nemokamai suteikia pakaitinį dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą ir visas reikalingas dalis, kad įrangą būtų galima naudoti pagal paskirtį. Taikoma jei įrenginio negalima sutvarkyti per 48 val. Pakaitinis prietaisas suteikiamas visam sugedusio prietaiso remonto terminui. Pateikiamas pakaitinis prietaisas turi būti ne prastesnių parametrų nei sugedęs prietaisas.

## Subtiekėjai ir priedai
SUBTIEKĖJAI
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina (arba Prekių kiekis), išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS. Tiekėjui nurodžius teikiamo pasiūlymo konfidencialią informaciją/dokumentus, kartu su pasiūlymu būtina pateikti konfidencialumą pagrindžiančius (laikantis tai sričiai taikomos praktikos) argumentuotus įrodymus/dokumentus.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 40 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),
2. Mokymai ≥ 40 slaugytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),
3. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos).
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų reikalavimų sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Bendrieji reikalavimai:
1.1 | Aparatas turi būti pritaikytas | Vaikų ir suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai
1.2 | Oro ir deguonies tiekimas | 1. Centralizuotas - iš ligoninėje esančios centralizuoto dujų tiekimo sistemos,
2. Aparato darbui tinkamo oro dujų ir O2 dujų slėgio diapazonas 2,8 - 6,0 bar (ne siauresnis už nurodytą).
1.3 | Elektros maitinimas | 1. 230 V +/- 10%, 50 Hz elektros tinklas,
2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ≥ 30 min. trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo.
1.4 | Aparato bendras svoris (aparato korpuso ir ekrano) | ≤ 35 kg
1.5 | Srauto matavimai | Aparate įmontuotu daugkartinio naudojimo srauto matavimo jutikliu/davikliu
1.6 | Vaistų purkštuvas | Integruotas aparate arba komplektuojamas su siūlomu DPV aparatu
2. | Reikalavimai monitoriui
2.1 | Ekrano parametrai | 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD tipo arba lygiavertis) arba LED ar jam lygiavertis, sensorinio valdymo,
2. Įstrižainė ne mažiau 15 colių,
3. Raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų.
2.2 | Monitorius | Gali būti montuojamas atskirai nuo prietaiso korpuso ne mažesniu kaip 2,5 m atstumu
3. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos darbo režimai | 1. Slėgį kontroliuojanti ventiliacija (PC),
2. Tūrį kontroliuojanti ventiliacija (VC),
3. Tūrį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija (SIMV-VC arba SIMV-V arba VC-SIMV),
4. Tūrį užtikrinanti, slėgiu reguliuojama ventiliacija (PRVC arba PCVT arba lygiavertė),
5. Tūrį kontroliuojanti minutinį tūrį užtikrinanti arba automatinis persijungimas tarp priverstinės ir spontaninės ventiliacijos (VC-MMV arba AutoMode arba SBT arba AMV arba AdVent),
6. Dviejų slėgio lygių ventiliacija (PC-BiPAP arba BiVent APRV arba BiLevel arba DuoLevel arba BIPPV),
7. Slėgį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija (PC-SIMV arba P-SIMV),
8. Slėgio palaikomoji (PS) ir CPAP ventiliacija,
9. Neinvazinė ventiliacija.
4. | Reikalavimai ventiliacijos parametrams (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
4.1 | Vienkartinis kvėpuojamasis tūris | 20 - 2000 ml
4.2 | PEEP | 1 - 50 cmH2O
4.3 | Kvėpavimo dažnis | 4 - 100 k/min
4.4 | Maksimalus srautas | Ne mažiau 120 l/min.
4.5 | Slėgio arba tėkmės trigeris | Nuo -1 iki -20 cmH2O, jei siūlomas slėgio trigeris arba nuo 0,2 iki 9 l/min, jei siūlomas tėkmės trigeris
4.6 | Maksimalus įkvėpimo slėgis | 1 - 95 cmH2O
4.7 | Deguonies koncentracija | 21 - 100 %
4.8 | Įkvėpimo laikas | 0,1 - 5 s
4.9 | Kvėpavimo užbaigimas pagal srautą | 5 - 70%
4.10 | Apnėjos trukmė | 5 - 45 s
4.11 | Didelio srauto deguonies terapijos funkcija (pacientui tiekiamo deguonies srauto ir koncentracijos nustatymas DPV aparate) arba išorinis aparatas | Aparato sukuriamas deguonies srautas ≥ 60 l/min.
4.12 | Automatinis vamzdelio kompensavimas | Būtina
5. | Matuojami (arba išvestiniai, apskaičiuojami) parametrai | 1. Pikinis slėgis,
2. Plato slėgis,
3. Vidutinis slėgis,
4. Spontaninis ir priverstinis kvėpavimo dažnis,
5. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris įkvėpime,
6. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris iškvėpime,
7. Iškvėptas minutinis tūris,
8. Įkvėptas minutinis tūris,
9. Dujų nuotėkis,
10. Deguonies koncentracija,
11. Dinaminis tamprumas,
12. Elastingumas (paaiškinimas: tiekėjas atitiktį nustatytam reikalavimui gali deklaruoti, pvz. techninėje dokumentacijoje nurodoma angliško termino "compliance" reikšme),
13. Paviršutinio kvėpavimo indeksas,
14. Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio santykis su paciento svoriu,
15. Rezistentiškumas,
16. Okliuzijos slėgis,
17. Per minutę iškvėpto CO2 kiekis (V‘CO2),
18. Vieno įkvėpimo metu iškvėpto CO2 tūris (VTCO2),
19. CO2 koncentracija iškvėpime (etCO2).
20. Neigiama įkvėpimo jėga (NIF)
6. | Paciento įsotinimo deguonimi funkcija | Automatiškai prietaiso atliekamų nustatymų seka padidinant pacientui tiekiamo deguonies koncentraciją tam tikram laiko intervalui prieš ir po sekreto atsiurbimo veiksmo, laikinai išjungiant minutinio tūrio aliarmo signalą paciento atjungimo metu ir grįžtant į prieš aktyvuojant šią funkciją buvusį ventiliacjos režimą ir nustatytą deguonies koncentracijos reikšmę
7. | Grafinis ventiliacijos proceso atvaizdavimas ir duomenų išsaugojimas bei perdavimas
7.1 | Parametrų kreivės ekrane | Grafinis slėgio, srauto ir tūrio kreivių monitoravimas
7.2 | Parametrų kilpinės kreivės ekrane | 1. Slėgis-tūris,
2. Tūris-srautas.
7.3 | Parametrų tendencijų (angl. trends) išsaugojimas | Ne mažiau 72 valandos
7.4 | Ekrano vaizdo nuotraukos išsaugojimo funkcija | Ekrano vaizdo nuotraukos išsaugojamos prietaiso atmintyje arba išoriniame kaupiklyje
7.5 | USB jungtis | Prietaiso konfigūracijos išsaugojimui ir perkėlimui į kitus suderinamus prietaisus arba ekrano nuotraukų, įrašų, tendencijų, įvykių katalogo perdavimui
8. | Komplektacija (taikoma vienam prietaisui)
8.1 | Prietaiso korpuso ir monitoriaus jungiamasis laidas, ne trumpesnis kaip 2.5 m (reikalavimas netaikomas jei monitorius yra integruotas į prietaiso korpusą ir gamintojas negali pasiūlyti jungiamojo laido) | 1 kompl.
8.2 | Paciento kontūro laikiklis | 1 vnt.
8.3 | Integruotas arba prie aparato prijungiamas kapnografijos modulis su daugkartinio naudojimo jutikliu | 1 vnt.
8.4 | Kapnografijos jutiklio prijungimo prie kontūro kiuvetė (daugkartinio naudjimo) | 2 vnt.
8.5 | Vaistų purkštuvo indas arba purkštuvas (galima siūlyti vieną iš nurodytų variantų) | 1. Daugkartinio naudojimo purkštuvo indas - 1 vnt,
2. Vienkartinio naudojimo purkštuvas - 5 vnt.
8.6 | Iškvėpimo vožtuvas (galima siūlyti vieną iš nurodytų variantų) | 1. Daugkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas - 1 vnt,
2. Vienkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas - 5 vnt.
8.7 | Dujų prijungimo žarnelės | 1 vnt. O2 ir 1 vnt. suspaustam orui, ne trumpesnės kaip 1.0 m ilgio su greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtimis atitinkančiomis gydymo įstaigos naudojamas (greitos fiksacijos dujų prijungimo jungties tipas bus suderinamas įrangos užsakymo metu)

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų garantinis laikotarpis (metais).
T1n - T5n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (Yra / Nėra).

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Techninių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0
Išplėstinės garantijos balas (Gn) | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne