Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti sutartį Nr. SU-2136 su Lietuvos mokslo taryba „Lietuvos dalelių fizikos konsorciumo veiklos plano finansavimo sutartis 2024-2027 m.“, sudarytą remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1712 „Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje [CERN] 2022-2027 m. veiksmų planas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Temperatūros valdymo priedėlis dalelių sensorių elektrinių charakteristikų matavimo įrangai (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, laboratorija B208 Lietuva.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Temperatūros valdymo modulis | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 4 mėn. |
| 2. | Suspausto oro sausintuvas | 1 kompl. |  |  |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 4 mėn. įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatūros valdymo modulis – 1 kompl. | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją |  |
| 2. | Suderinamumas | a) Suderinamas su zondų stotimi Summit 11000B-M; b) Zondų stoties bandinio laikiklio diametras: 200 mm; c) Bandinio laikiklio tipas: su papildoma nuotėkio srovių apsauga (guard) ir triaksialinėmis jungtimis. |  |
| 3. | Bandinio temperatūros keitimo intervalas | Ne siauresnis nei nuo -40 °C iki +300 °C |  |
| 4. | Aušinimo tipas | Aušinamas oru |  |
| 5. | Bandinio temperatūros nustatymo tikslumas: skirtumas tarp bandinio realios ir prietaiso pateikiamos temperatūros | Ne daugiau kaip 2.5°C esant bandinio temperatūrai 100 °C |  |
| 6. | Galimas temperatūros nuokrypis per visą bandinio plotą | Ne daugiau 0.5°C esant 25°C, ne daugiau 1.5°C esant 300°C |  |
| 7. | Reikalavimai elektros maitinimui | Vienos fazės 210 - 240 V, 50 Hz, arba platesnis įtampų ir dažnių intervalas |  |
| 8. | Įrangos pristatymas ir parengimas darbui * | Įranga turi būti pristatyta į Pirkėjo patalpas, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius. Tiekėjas atsako už įrangos įdiegimą ir tinkamą parengimą darbui. Jei įrangos veikimui reikia technologinių linijų (sauso oro ar žemo lygio vakuumo), Tiekėjas apie tai turi informuoti Pirkėją teikdamas pasiūlymą ir turi nurodyti tinkamą informaciją šios lentelės 8 punkte. Įdiegimo procesas bus laikomas baigtu, kai reikiamos technologinės linijos bus prijungtos ir įrangos veikimas atitiks gamintojo standartus. |  |
| 9. | Komplektacija * | Kartu su temperatūros valdymo moduliu turi būti patiekti visi būtini kabeliai, jungtys, adapteriai, žarnos ir t.t., skirti temperatūros valdymo modulio ir zondų stoties mazgų komutacijai, užtikrinančiai pilnavertę įrangos eksploataciją. |  |
| 10. | Garantija * | Gamintojo garantija ne trumpesnė, nei 12 mėnesių nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo |  |
| 1. | Suspausto oro sausintuvas – 1 komp. | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją |  |
| 2. | Suderinamumas | Paduodamo į sausintuvą oro parametrai: a) minimalus srautas: ne didesnis nei 400 l/min; b) slėgis: ne siauresnis intervalas nei 7-8 bar; c) temperatūra: ne siauresnis intervalas nei 5-25°C. |  |
| 3. | Išeinančio oro kokybė | ISO 8573.1 Class 1.1.1 (rasos taškas ne aukštesnis nei -70°C, alyvos kiekis ne didesnis nei 0.01 mg/m3) |  |
| 4. | Išeinančio oro srautas | Ne mažesnis nei 300 l/min. |  |
| 5. | Reikalavimai elektros maitinimui | Vienos fazės 210 - 240 V, 50 Hz, arba platesnis įtampų ir dažnių intervalas |  |
| 6. | Įrangos pristatymas ir parengimas darbui * | Įranga turi būti pristatyta į Pirkėjo patalpas, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius. Tiekėjas atsako už įrangos įdiegimą ir tinkamą parengimą darbui. Jei įrangos veikimui reikia technologinių linijų (sauso oro ar žemo lygio vakuumo), Tiekėjas apie tai turi informuoti Pirkėją teikdamas pasiūlymą ir turi nurodyti tinkamą informaciją šios lentelės 8 punkte. Įdiegimo procesas bus laikomas baigtu, kai reikiamos technologinės linijos bus prijungtos ir įrangos veikimas atitiks gamintojo standartus. |  |
| 7. | Komplektacija * | Kartu su suspausto oro sausintuvu turi būti patiekti visi būtini kabeliai, jungtys, adapteriai, žarnos ir t.t., skirti temperatūros valdymo modulio ir suspausto oro sausintuvo komutacijai, užtikrinančiai pilnavertę įrangos eksploataciją. |  |
| 8. | Garantija * | Gamintojo garantija ne trumpesnė, nei 12 mėnesių nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 12.3 punkte. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.