TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ČIUŽINIAI PRAGULŲ PROFILAKTIKAI IR GYDYMUI – 10 vnt.

(tiekėjas nurodo  siūlomos prekės modelį/kataloginį numerį/gamintoją)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pritaikymas | Prevencijai ir pragulų gydymui iki 4 stadijos imtinai. Čiužinys lovoje naudojamas be papildomo poroloninio čiužinio. |
| 2. | Čiužinys | Iš ne mažiau kaip iš 20 skersinių kamerų. |
| 2.1 | Celės | 1.Celės sujungtos vientisai; 2. Celės 15 (±1) cm aukščio, su apsauginiu oro celių pagrindu apatinėje dalyje; 3.Celės pagamintos iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos; 4.Galvos srities celės statinės; |
| 2.2 | Celių pripūtimas | 1. Kas antra, pulsavimo režimu; 2. Kompresorius valdo oro srautą naudodamas celėse esantį orą; 3. Oras cirkuliuoja tarp celių, taip palaikant pastovią temperatūrą ir sunaudojant mažiau energijos. |
| 2.3 | Greito išleidimo funkcija | Greitas čiužinio išleidimas paciento reanimacijos atveju (CPR); |
| 2.4 | Čiužinio užvalkalas | 1.Pagrindas pagamintas iš poliuretano; 2.Viršutinis apsauginis užvalkalas pagamintas iš tvirto poliuretano. 3.Nepralaidi skysčiams, pralaidi orui, nedegi, elastinga viršutinė danga tempiasi 4-iomis kryptimis; 4.Užtrauktukas su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. 5. Su užtrauktuku iš 4-ių pusių; 6. Skalbiama ne žemesnėje 95° C temperatūroje, gali būti džiovinamas džiovyklėse. 7.Galimybė valyti užvalkalą iki 1% chloro tirpalu. 8.Viršutinė užvalkalo dalis turi atitikti: 8.1. SS-EN ISO 15496:2004 higienos standartą arba lygiavertį, 8.2.ISO 16603 (arba lygiavertis) - atsparumas kraujo ir kūno skysčių prasiskverbimui, 8.3. ISO 16604 (arba lygiavertis)- atsparumas per kraują plintančių ligų sukėlėjų prasiskverbimui, 8.4. medicinos tekstilės standartą EN 14126 SS 876 00 19 (arba lygiavertį). |
| 2.5 | Atsparumas liepsnai | Turi atitikti EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius. |
| 2.6 | Pripūsto čiužinio matmenys | Ilgis 200 (±2) cm, plotis 85 (±2) cm, aukštis 15 (±1) cm. |
| 2.7 | Maksimalus naudotojo svoris | Ne mažiau 200 kg. |
| 3. | Valdymo įrenginys | 1. Pilnai automatizuotas, veikiantis be jokių rankinių nustatymų. 2.Valdymo įrenginys automatiškai identifikuoja paciento svorį ir padėtį, pritaiko ir optimizuoja čiužinio slėgį pacientui. 3.Turi ne mažiau kaip 3 skirtingas rėžimo funkcijas (kintamos slėgio, statinė, maksimalaus slėgio pripūtimo funkcija). 4.Tylus veikimas ne daugiau kaip 20 dB, neskleidžiantis vibracijos. 5.Atitinka standartą EN ISO 11201:2010 -17 (arba lygiavertį). 6.Valdymo įrenginio svoris ne daugiau kaip 3,00 kg |
| 3.1. | Valdymo įrenginio tvirtinimas prie lovos | Ne mažiau kaip 2 kablių sumontuotų valdymo įrenginio nugarinėje dalyje pagalba. |
| 3.2 | Valdymo įrenginio išmatavimai | Ilgis x plotis x aukštis (30 cm x 20cm x 11 cm) ±2 cm |
| 3.3 | Žemo slėgio aliarmas | Garsinis ir vaizdinis. |
| 3.4. | Išsijungimo aliarmas | Garsinis ir vaizdinis, nutrūkus įrenginio maitinimui. |
| 3.5. | Stabilizavimo funkcija | 1. Greitas ir maksimaliai galimas visų čiužinio celių pripūtimas. 2. Įjungimas mygtuko pagalba, išjungimas mygtuko pagalba arba savaiminis po 20 (±2) min. |
| 3.6. | Ciklo laikas | Pasirenkamas: 10, 15, 20 ar 25 (±2) min. |
| 4. | Transportavimo funkcija | Turi būti galimybė transportuoti pripūstą čiužinį atjungus nuo valdymo įrenginio iki 8 val. |
| 5. | Čiužinio svoris (be valdymo įrenginio) | Ne daugiau kaip 6 kg. |
| 6. | Apsaugos klasė | Valdymo įrenginio apsaugos klasė ne žemesnė nei IP42. |
| 7. | Maitinimo šaltinis | Saugiam įrangos naudojimui paciento ir slaugytojo atžvilgiu naudojama ne aukštesnė nei 12V įtampa. |
| 8. | Klasifikavimas ir sertifikavimas | Pažymėtas CE ženklu ir atitinka medicinos direktyvą 2017/745. |
| 9. | Garantija | Ne mažiau 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

  - Visi techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiantys duomenys turi būti pagrįsti gamintojo paruoštais siūlomų priemonių bukletais, prekių katalogais, kuriuose gamintojas patvirtina, apie siūlomų prekių atitikimą reikalaujamiems parametrams arba pateikiant nuorodą į gamintojo katalogo internetinį puslapį, kuriame gamintojas viešai nurodo siūlomos prekės atitikimą reikalaujamiems parametrams.  Šie dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (jei pateikiama internetinė nuoroda, tai atitinkamai pateikiamas nurodytos informacijos vertimas į lietuvių kalbą).

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus sertifikatas, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Galiojančius CE sertifikatus arba gamintojo EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

  - Gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos prekės garantinį aptarnavimą (arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios  prekės garantinį aptarnavimą).

- Prekė pristatoma, sumontuojama ir sukomplektuojama su visais priedais, lietuviškomis technine ir naudojimo instrukcijomis,  CE sertifikatais (arba lygiaverčiais dokumentais). Tiekėjas apmoko  personalą darbui su siūloma preke.

- Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4. papunkčiu:

  - Tiekėjas privalo prekę atvežti pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 09:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 15:00 val., ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas pirkėjo atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

- Su prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai: jei prekės supakuojamos į antrinę ir (ar) tretinę  (transportavimo) pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas prekes  pirkėjui, pateikia prekės antrinės  ir (ar) tretinės  (transportavimo) pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).