# MEDICININĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Kiekis, vnt. | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Video monitorius | 1 | - Ekrano skersmuo ≥ 8“ - Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų; - ≥ 2 jungtys instrumentams; - Naudojamas su lanksčiais daugkartiniais ir vienkartiniais video endoskopais intubacijai ir video laringoskopais; - Galimybė išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į SD tipo ar lygiavertes laikmenas; - Galimybė iškelti video vaizdus ir nuotraukas į laikmenas per USB tipo jungtį; - Monitorius turi turėtį laikiklį pritvirtinamą prie stovo; - Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko; - Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti; - Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; - Video monitorius vienu metu gali vaizduoti du vaizdus: vaizdai gali būti vaizduojami šalia vienas kito (angl. side by side) arba vaizdas vaizde (angl. picture in picture). - Komplekte: akumuliatoriaus pakrovėjas |  |
|  | Lankstus video endoskopas intubacijai | 1 | - Techniškai suderinamas su p. 1 video monitoriumi; - Su siurbimo vožtuvu; - CMOS (arba lygiavertė) technologija; - Matymo kryptis 0 ± 10; - Matymo kampas 100 ± 10; - Darbinis ilgis 65 cm ± 5 cm; - Išorinis skersmuo 6,5 mm ± 0,2 mm; - Darbinio kanalo vidinis skersmuo 3 mm ± 0,1 mm; - Lenkimasis a/ž: (180/140) ± 10; - Komplektuojamas su vonele mirkymui arba konteineriu sterilizacijai dujose. |  |
|  | Vežimėlis | 1 | - Pritaikytas komplektuojamam vaizdo monitoriui tvirtinti; - Aukštis 130 ± 15 cm; - Su ≥ 4 antistatiniais ratukais; - Su krepšiu ar spec. vietomis laringoskopo pleištams ir reikmenims susidėti; - Su laikikliu lanksčiam video endoskopui. |  |