Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Gastroskopas

1.	Prekės turi būti naujos, nenaudotos bei paženklintos identifikaciniu numeriu. Prekių kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

2.	Tiekėjas turi įvertinti visas medicinos įrangos dalių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo darbų, darbuotojų apmokymo ir kitas išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita.

3.	Kartu su medicinos įranga (toliau - įranga, prekės) turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.

4.	 Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

4.1. prekės galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių skaitmeninė kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).

5.	Prekėms, kurioms suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekių techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekėms suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6. Techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Perkančiosios organizacijos reikalaujami parametrai | Siūlomos rodiklių reikšmės, dydis | Nuoroda į rodiklio patvirtinimą įrodantį dokumentą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įranga 1 vnt. | Fujifilm EG-760R Eluxeo arba lygiavertis ir visiškai suderinamas su įstaigoje naudojama įranga FujiFilm Eluxeo | Įrašyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį |  |
| 1. | Endoskopo tipas | Lankstus video gastroskopas, skirtas viršutinės virškinamojo trakto diagnostikai |  |  |
| 2. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Endoskopas turi jungtis prie vaizdo procesoriaus viena daugiafunkce jungtimi (vaizdui, šviesai, maitinimui perduoti), užtikrinant greitą prijungimą ir atjungimą |  |  |
| 3. | Vaizdo sensoriaus tipas | CMOS |  |  |
| 4. | Matymo kampas | Ne mažesnis nei 140° |  |  |
| 5. | Darbinis ilgis | 1100 mm ± 20 mm |  |  |
| 6. | Distalinio galo skersmuo | ≤ 9,3 mm |  |  |
| 7. | Darbinio kanalo skersmuo | ≥ 2,8 mm |  |  |
| 8. | Lenkimo kampai | Aukštyn/žemyn – ne mažiau kaip 210°/90°. Kairėn/dešinėn – ne mažiau kaip 100°/100°. |  |  |
| 9. | Apšvietimas | Suderinamas su Fujifilm Eluxeo LED šviesos šaltiniu |  |  |
| 10. | Oro/vandens tiekimas | Būtina |  |  |
| 11. | Sterilizacija | Tinkamas aukšto lygio dezinfekcijai, automatinėms endoskopų plovimo sistemoms |  |  |
| 12. | Komplektacija |  |  |  |
| 12.1. | transportavimo/laikymo dėklas | 1 vnt. |  |  |
| 12.2. | Papildomas vandens srovės kanalas | Būtina |  |  |
| 12.3. | biopsijos kanalo valymo šepetėlis | 1 vnt. |  |  |
| 12.4. | Ergonomiška valdymo rankena, lygiavertė G7 tipo rankenai, užtikrinanti patogų valdymą | Būtina |  |  |
| 12.5. | naudotojo instrukcija LT ir EN kalba | Būtina |  |  |
| 13. | Garantija | ne trumpesnė nei 24 mėnesiai |  |  |
| 14. | Atsarginių dalių tiekimas | ne trumpiau kaip 5 metai nuo garantijos laikotarpio pabaigos. |  |  |
| 15. | Pristatymo metu turi būti pateiktas raštas, patvirtinantis pasiūlyto įrenginio pilną suderinamumą su įstaigoje turima Fujifilm Eluxeo sistema. | Būtina |  |  |
| 16. | CE ženklinimas ir sertifikavimas | Turi būti CE ženklinimas. Gaminys sertifikuotas pagal LST EN ISO 13485. |  |  |

____________________