TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1 dalis Vaizdo gastroskopas (su apiplovimo sistema) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/pasiūlymai |
| 1. | Vaizdo gastroskopas | 1 vnt. |  |
| 1.1 | Regėjimo laukas | ≥ 140° |  |
| 1.2 | Lauko gylis | Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm |  |
| 1.3 | Lenkimo kampai | 1.3.1. Aukštyn ≥ 210° 1.3.2. Žemyn ≥ 90° 1.3.3. Į kairę ≥ 100° 1.3.4. Į dešinę ≥ 100° |  |
| 1.4 | Distalinės dalies diametras | ≤ 9,2 mm |  |
| 1.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 9,2 mm |  |
| 1.6 | Kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |
| 1.7 | Darbinis ilgis | ≥ 1000 mm |  |
| 1.8 | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 1.9 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atsparus vienos jungties konektorius |  |
| 1.10 | Suderinamumas | - HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą. - Suderinamas su turimu įranga šviesos šaltiniu CLV-190 ir vaizdo sistemos centrau CV-190 |  |
| 1.11 | Komplektacija: | Apiplovimo pompa papildomam vandens padavimo kanalui, apiplovimo pompa - 1 vnt, pompos nuotolinio valdymo kabelis - 1 vnt, vamzdelis vandeniui - 50 vnt. |  |
| 1.12 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 1.13 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 2 dalis Vaizdo gastroskopas |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/pasiūlymai |
| 1. | Vaizdo gastroskopas | 1 vnt. |  |
| 1.1 | Regėjimo laukas | ≥ 140° |  |
| 1.2 | Lauko gylis | Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm |  |
| 1.3 | Lenkimo kampai | 1.3.1. Aukštyn ≥ 210° 1.3.2. Žemyn ≥ 90° 1.3.3. Į kairę ≥ 100° 1.3.4. Į dešinę ≥ 100° |  |
| 1.4 | Distalinės dalies diametras | ≤ 9,2 mm |  |
| 1.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 9,2 mm |  |
| 1.6 | Kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |
| 1.7 | Darbinis ilgis | ≥ 1000 mm |  |
| 1.8 | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 1.9 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atsparus vienos jungties konektorius |  |
| 1.10 | Suderinamumas | - HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą. - Suderinamas su turimu įranga šviesos šaltiniu CLV-190 ir vaizdo sistemos centrau CV-190 |  |
| 1.11 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 1.12 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |