
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės


	Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)

	Vakuumo, 1 sterilizacijos vieneto, dviejų durų garų sterilizatorius,  vieno vieneto komplektacija:

	1.
	Paskirtis
	Vakuumo garo sterilizatorius su integruotu garo generatoriumi, skirtas naudoti sveikatos priežiūros įstaigose. 
	

	2.
	Sterilizatoriaus išoriniai matmenys
	[bookmark: _Hlk189828286]Plotis: 600 mm ± 100 mm
Aukštis: maksimalus leistinas iki 2000 mm 
Gylis: 900 mm ± 50 mm

Jei Tiekėjo pateikto sterilizatoriaus matmenys nebus tinkami prie esamų patalpos angų aukščio ir angas reikės pailginti, šiuos darbus (įskaitant apdailos darbus) Tiekėjas turės atlikti savo lėšomis ir jėgomis.
Dabartinės angos parametrai:
Aukštis 1550 mm
Plotis 745 mm
Gylis 900 mm
	

	3.
	Sterilizatoriaus darbinė talpa
	1 STV (sterilizacijos vienetas)
	

	4.
	Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, kameros durys, ir integruotas garo generatorius (pagaminti iš nerūdijančio plieno)
	Keturkampė, ne žemesnė nerūdijančio plieno markė kaip AISI 316 L arba lygiavertė
	

	5.
	Kameros ilgaamžiškumas 
	Ne mažiau 25 000 ciklų,. Pateikti įrodymus, kad siūlomo modelio sterilizatoriuose montuojamos kameros yra testuotos laikantis  EN 13445 standarto reikalavimų ir gali atlaikyti ne mažiau 25 000 ciklų prie 134°C temperatūros.
	

	6.
	Ciklo paleidimo blokavimas esant atidarytoms ar netinkamai uždarytoms durims
	Būtina
	

	7.
	Garas iš įmontuoto elektros garo generatoriaus
	Būtina
	

	8.
	Garų generatorius su apsauga nuo perkaitimo
	Būtina
	

	9.
	Įmontuotas vakuuminis siurblys arba kitas techninis sprendimas vakuumo sudarymui
	Būtina
	

	10.
	[bookmark: _Hlk189738968]Bendras įrenginio galingumas ≤ 11 kW
	Būtina 
	

	11.
	Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje sumontuotas spalvoto vaizdo, lietimui jautrus valdymo ir kontrolės ekranas
	Būtina
	

	12.
	Ekrane pateikiama informacija
	· Fizikinių kintamųjų vertės (temperatūra, slėgis, laikas);
· Abiejų durų būklė (atidarytos/uždarytos);
· Sterilizacijos laiko atgalinis skaičiavimas;
· Programos proceso statusas;
· Ciklo fazės pavadinimas;
· Pasirinktos programos tipą nurodanti ikona arba pavadinimas;
· Pranešimai vartotojui;
· Aliarmų pranešimai.
	

	13.
	Sterilizatoriaus iškrovimo pusėje ekranas
	Būtina
	

	14.
	Informacija iškrovimo pusės ekrane 
	· Durų būklė;
· Pasirinkta programa;
· Ciklo pabaiga;
· Aliarmų ir gedimų pranešimai.
	

	15.
	Sterilizatorius privalo turėti ne mažiau kaip 5 sterilizacijos ir patikros programas pagal LST EN 285:2015. 
· Bowie - Dick ir sandarumo (vakuumo) testai;
· Standartinė 134 °C programa (tekstilė ir instrumentai); 
· Greitas ciklas 134 °C atviriems instrumentams;
· Standartinė 121 °C programa;
· Galimybė instaliuoti ne mažiau kaip 2 (du) papildomus ciklus pagal vartotojo poreikį.
	Būtina
	

	16.
	Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje įmontuotas spausdintuvas ciklo ataskaitoms ir darbo parametrams spausdinti
	Būtina
	

	17.
	Supakuotų instrumentų pilna sterilizacijos ciklo trukmė esant 134 °C su oro pašalinimu ir džiovinimu
	su pilna įkrova ne daugiau 57 min. 
	

	18.
	Maksimali įkrova procesui
	Ne mažiau 15 kg instrumentų arba ne mažiau 7 kg tekstilės
	

	19.
	Sterilizatoriaus komplektacija (pagaminta iš ne žemesnė nerūdijančio plieno markė AISI 304 arba lygiavertė)
	· Išimamas rėmas su lentynomis - 1 vnt.
· Pakrovimo/iškrovimo vežimėlis - 1 vnt.
· Sterilizacijos krepšys, atitinkantis kameros matmenis  – 2vnt
	 

	20.
	Vakuumo garo sterilizatoriaus durys
	Horizontalus pakrovimas, vertikaliai slankiojančios durys arba horizontalus pakrovimas, varstomos durys, pasirenkant atidarymo kryptį.
	

	21.
	Vakuumo garo sterilizatorius atitinka
	LST EN 285 (Europos standartas garo sterilizatoriams); Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 217/745 dėl medicinos prietaisų arba lygiavertį; turi turėti CE ženklą su identifikavimo numeriu;
	

	22.
	Elektros maitinimas Trifazis 3 x 400V ±10% / 50 Hz
	Būtina
	

	23.
	Pilna naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis pristatoma su įrenginiu
	Būtina 
	

	24.
	Sterilizatoriaus instaliacija, personalo ir technikų apmokymas turi būti įskaičiuota į kainą
	Būtina 
	

	25.
	Garantinio laikotarpio terminas
	≥ 36 mėn. 
	





	Bendrieji reikalavimai:
1. Siūlomos prekės turi būti naujos, neeksploatuotos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing)  prekių. 
2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) lietuvių kalba, CE sertifikatų kopijos, įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai)




