TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

9. Specialistų mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

9.1. Mokymai ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥1 akademinė val.

1 PIRKIMO DALIS. INSTRUMENTŲ PLOVIMO MAŠINA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mašinos tipas | Dvipusis, 2 durys |  |  |
| 2 | Plovimo mašinos išoriniai matmenys (A x P x G) | ≤2000x800x800 mm |  |  |
| 3 | Kameros tūris (litrais) / DIN krepšelių sk. | ≥ 200 l, ne mažiau kaip 8 DIN tipo krepšelių |  |  |
| 4 | Kameros medžiaga | Nerūdijančio plieno AISI 316L arba lygiavertis |  |  |
| 5 | Plovimo mašinos kamera (A x P xG) | ≥580x530x580 mm |  |  |
| 6 | Valdymas | 1. Spalvotas LCD arba lygiavertis ekranas, mikroprocesorius |  |  |
| 7 | Džiovinimo sistema | 1. Mašinoje integruotas elektrinis džiovinimas su HEPA filtru; 2. oro filtravimas atitinka ne žemesnę kaip H14 klasė; 3. oro srautas ≥ 100 m3/h |  |  |
| 8 | Dozatoriai (kiekis ir kontrolė) | ≥ 2; automatiniai su kontrolės jutikliais |  |  |
| 9 | Spausdintuvas ir duomenų saugojimas | Integruotas spausdintuvas, USB jungtis |  |  |
| 10 | Garų kondensatorius ir minkštinimo sistema | Būtina |  |  |
| 11 | Programų kiekis ir valdymas | ≥ 20 programų, redaguojamos |  |  |
| 12 | Komplektacija (rėmai, krepšeliai) | 4 lygių pakrovimo rėmas, DIN krepšeliai |  |  |
| 13 | Plovimo siurblio našumas | ≥ 350 l/min |  |  |
| 14 | CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 15 | Atitiktis standartams | Mašina turi atitikti LST EN ISO 15883 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |  |
| 16 | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |  |
| 17 | Mašinos pristatymas | 2 mėn. |  |  |

2 PIRKIMO DALIS. STERILIZATORIUS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Medicininių instrumentų sterilizacijai |  |  |
| 2 | Sterilizatoriaus išoriniai matmenys: (A x P x G) | ≤2000x900x1000 |  |  |
| 3 | Sterilizatoriaus tipas | Vienpusis modelis, 1 durys |  |  |
| 4 | Sterilizatoriaus kamera (A x P xG) | ≥620x330x700 |  |  |
| 5 | Sterilizatoriaus kameros tūris (litrais) | ≥ 143 l |  |  |
| 6 | Kameros medžiaga | Nerūdijančio plieno AISI 316L arba lygiavertė |  |  |
| 7 | Durų tipas | Vertikaliai slankiojančios arba automatinės |  |  |
| 8 | Garų generatorius (tipas/galia) | Integruotas, nerūdijančio plieno arba lygiavertis, galia iki 26 kW |  |  |
| 9 | Vandens suvartojimas ciklui (litrais) | ≤ 170 l |  |  |
| 10 | Valdymas (ekranas, mikroprocesorius) | Spalvotas LCD arba lygiavertis ekranas, mikroprocesorius |  |  |
| 11 | Ciklo sekimas - slėgio ir temperatūros davikliai | Būtina |  |  |
| 12 | Saugos sistema: | apsauginis slėgio mažinimo vožtuvas; avarinis išjungimas; apsauga nuo perkaitymo |  |  |
| 13 | Spausdintuvas ir duomenų saugojimas | Integruotas spausdintuvas, USB ir/arba RS232 |  |  |
| 14 | Sterilizacijos programos | 1. 134°C; 2. 121°C; 3. Bowie-Dick, 4. vakuumo testas. |  |  |
| 15 | Komplektacija | 1. Vežimėliai; 2. krepšiai; 3 pakrovimo rėmai. |  |  |
| 16 | Sterilizatoriuje sumontuotas spalvoto vaizdo, lietimui jautrus valdymo ir kontrolės ekranas | Būtina |  |  |
| 17 | Avarinis mygtukas ir saugos sistemos | Apsauga nuo slėgio; durų atidarymo blokavimas |  |  |
| 18 | CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 19 | Atitiktis standartams | EN 285 ir /arba ISO 13485 arba lygiaverčius standartus |  |  |
| 20 | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |  |
| 21 | Sterilizatoriaus pristatymas | 2 mėn. |  |  |