## Pasiūlymo forma
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Neuromonitoravimo sistema |  |  | 1 |  | 0 | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
6
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 12 akademinių val.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
Neuromonitoravimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, pagal TS “Bendrieji reikalavimai” 1 p.)
1. | Paskirtis | Intraoperacinis neurofiziologinis stimuliavimas ir signalų registravimas
2. | Taikymo sritys | 1. Stuburo chirurgija,
2. Neurochirurgija,
3. Funkcinė neurochirurgija.
3. | Atliekamų neurofiziologinių tyrimų tipai | 1. EMG,
2. SEP,
3. MEP.
4. | Būtina galimybė papildyti ir pritaikyti sistemą neurochirurgijai | 1. EEG,
2. AEP,
3. VEP.
5. | Būtina galimybė papildyti ir pritaikyti sistemą funkcinei neurochirurgijai | MER
6. | Neurofiziologinių signalų registravimo kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 16
7. | Įrangos prijungimo prie tinklo galimybės | 1. Galimas nuotolinis prisijungimas prie įrangos ir ekrano stebėjimas,
2. Galimybė prisijungti prie ligoninės informacinės sistemos.
8. | Komplekacija:
8.1. | Mobilus transportavimo dėklas | 1. Talpinantis įrangą ir reikalingus priedus,
2. Su teleskopine rankena,
3. Kiekis – 1 vnt.
8.2. | Kompiuteris | Gamintojo oficialiai su sistema komplektuojamas rekomenduojamų parametrų kompiuteris, kuris yra neatsiejama Sistemos dalis (tiekėjams užtenka pateikti deklaraciją, kad kartu su Sistema pateiks kompiuterį, kuris atitiks gamintojo nustatytus reikalavimus)
8.2.1. | Programinės įrangos funkcionalumas paciento neurofiziologinių parametrų stimuliavimui, stebėjimui ir registravimui | 1. Paciento duomenų valdymas, tyrimų eigos stebėjimas, rezultatų išsaugojimas,
2. Ne mažiau kaip 40 paruoštų naudoti, konfigūruojamų tyrimo protokolų,
3. Vartotojo konfigūruojamas ekranas,
4. Grafinis parametrų atvaizdavimas monitoriaus ekrane,
5. Komentavimo funkcija ir ekrano nuotraukos įrašymas,
6. Artefaktų slopinimo technologija.
8.2.2. | Būtina programinė įranga | Programinė įranga, skirta stuburo chirurgijai, su iš anksto paruoštais scenarijais operacijoms atlikti kaklinėje, krūtininėje ir juosmeninėje stuburo srityje, įskaitant skoliozės atvejus, bei lateralinį priėjimą
8.3. | Nervų stimuliavimo modulis | Kiekis - 1 vnt.
8.3.1. | Nervų stimuliavimo kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 12
8.3.2. | Stimuliavimo srovės keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 0,2 mA iki 250 mA
8.3.3. | Stimuliavimo dažnio keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 0,1 Hz iki 500 Hz
8.3.4. | Stimuliavimo pulso pločio keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 50 µs iki 2 ms
8.4. | Neurofiziologinių signalų registravimo modulis | Kiekis - 1 vnt.
8.4.1. | Taikymo sritys | EMG, SEP, MEP
8.4.2. | Modulio referencinių registravimo kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 8
8.4.3. | Modulio diferencinių registravimo kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 8
8.5. | Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinio naudojimo,
2. Bajonetinis,
3. Elektrodo ilgis ≥ 130 mm,
4. Aktyvios dalies diametras ≥ 2 mm,
5. Kabelio ilgis ≥ 3000 mm,
6. Kiekis – ne mažiau 100 vnt.
8.6. | Monopolinis stimuliacijos zondas | 1. Vienkartinis, sterilus,
2. Tiesus,
3. Elektrodo ilgis ≥ 200 mm,
4. Aktyvios dalies diametras ≥ 1 mm,
5. Kabelio ilgis ≥ 3000 mm,
6. Kiekis – ne mažiau 10 vnt.
8.7. | Lankstus 2 polių elektrodas stuburo smegenų žievės signalų įrašymui ir stimuliavimui | 1. Vienakrtinis, sterilus,
2. Lankstus,
3. Dviejų polių (stimuliavimui ir signalų registravimui),
4. Darbinė dalis 9 – 10 mm,
5. Kabelio ilgis ≥ 200 cm,
6. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm +/- 0,2 mm,
7. Kiekis – ne mažiau 10 vnt.
8.8. | Poodinis elektrodas | 1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas supintais laidais po 2,
2. Adatos ilgis 18 – 20 mm,
3. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm,
4. Kabelio ilgis ≥ 200 cm,
5. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm +/- 0,2 mm,
5. Kiekis – ne mažiau 200 vnt.
8.9. | Poodinis elektrodas | 1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas supintais laidais po 2,
2. Adatos ilgis 13 – 15 mm,
3. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm,
4. Kabelio ilgis ≥ 200 cm,
5. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm +/- 0,2 mm,
5. Kiekis – 200 vnt.
8.10. | Poodinis elektrodas | 1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas,
2. Adatos ilgis 18 – 20 mm,
3. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm,
4. Kabelio ilgis ≥ 200 cm,
5. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm +/- 0,2 mm,
5. Kiekis – ne mažiau 100 vnt.
8.11. | Įsriegiamas elektrodas | 1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas,
2. Adatos diametras 0,5 mm – 0,6 mm,
3. Kabelio ilgis ≥ 150 cm,
4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm +/- 0,2 mm,
5. Kiekis – ne mažiau 300 vnt.
8.12. | Kiti priedai | Sistema turi būti sukomplektuota su visais reikiamais priedais (adapteriais, kabeliais, laidais ir/ar kt.), užtikrinančiais sistemos komponentų sujungimą ir funkcionalumą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad sustema bus sukomplektuota su visais priedais, kurių reikia, kad sistema galėtų tinkamai funkcionuoti)

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne