Pirkimo sąlygų 2 priedas

ĮRANGOS VANDENS TYRIMAMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1. Pirkimo objektas – Akustinio doplerio srovės profiliavimo įrenginys (toliau – Prekės).

1.2. Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

1.3. Perkamas Prekių kiekis – 1 komplektas.

1.4. Prekių tiekimo trukmė – 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.5. Prekių tiekimo vieta: Aplinkos apsaugos agentūros Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius, adresas: Kauno g. 69, Alytus.

Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1.1 lentelė. Perkamos Prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Reikalavimų kategorija | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- |
| Įrenginio tipas | Akustinio doplerio srovės profiliavimo įrenginys (ADCP). |
| Matavimo galimybės | - Gylio diapazonas: ne siauresniame diapazone nei nuo 0,15 m iki 6 m. - Tėkmės greičio diapazonas: ne siauresniame diapazone nei nuo -5 m/s iki +5 m/s. (neigiamos reikšmės reiškia srautą viena kryptimi (pvz., prieš srovę), o teigiamos reikšmės – priešinga kryptimi (pvz., pasroviui) - Tėkmės greičio matavimo tikslumas: ne daugiau kaip 1 %. |
| Matavimo funkcijos | - Matavimo ląstelių skaičius: ne mažiau kaip 128, kad būtų galima matuoti srauto greitį skirtinguose gyliuose. - Matavimo ląstelės dydis: ne daugiau kaip 3 cm. - Matavimo dažnis: ne daugiau kaip 1 Hz. - Matavimo spindulių skaičius: ne mažiau kaip 5, iš kurių vienas privalo būti vertikalus, kad būtų galima tiksliai matuoti vandens gylį ir greitį tiesiai po prietaisu. Likę spinduliai turi būti nukreipti kampu, kad būtų užfiksuotas horizontalus srauto greitis ir kryptis įvairiose vandens stulpelio dalyse. - Turi būti įtraukta apatinio sekimo funkcija. |
| Maitinimas ir autonomija | - Autonominis, su pakraunama baterija. - Veikimo trukmė: ne mažiau kaip 7 valandos. |
| Integruoti jutikliai ir įrenginiai | - Integruotas temperatūros jutiklis. - Dviejų krypčių (pitch/roll) IMU ir kompasas. |
| Konstrukcija ir patvarumas | - Integruota sistema vienoje plaukiojančioje platformoje. - Atsparumas vandeniui: ne mažiau nei IP67. - Bendras svoris (platforma + įrenginys + baterija): ne daugiau nei 4 kg. |
| Ryšys ir jungiamumas | - Realiojo laiko Bluetooth ryšys su krante esančiu kompiuteriu ar planšetiniu įrenginiu veikiančiu ne mažesniu nei 30 m. atstumu. - Ryšys suderinamas su Windows ir/ar Android įrenginiais. |
| Programinės įrangos reikalavimai | - Programinė įranga turi užtikrinti: * Įrenginio realiojo laiko konfigūraciją. * Neapdorotų duomenų įrašymą. * Duomenų apdorojimą po matavimų. - Turi veikti vartotojo nešiojamajame arba planšetiniame kompiuteryje (Windows ir/ar Android). |
| Papildomos funkcijos | - 5 minučių duomenų kaupiklis ryšio praradimo atveju su automatiniu prisijungimu – užtikrinti duomenų išsaugojimą, kol jie bus perduoti į kompiuterį, siekiant sklandaus duomenų perdavimo. |
| Programinės įrangos suderinamumas | - Suderinamumas su QREV programine įranga. - Duomenų eksportavimas į Google Earth, leidžiant vizualizuoti geografinius duomenis ir analizuoti matavimus. |
| Papildomos priemonės | Lynas, kuriuo tvirtinamas akustinio doplerio srovės profiliavimo įrenginys (ADCP) prie darbuotojo. |
| Mokymai ir palaikymas | - Pirkėjui turi būti suteikti praktiniai mokymai darbui su pristatytomis Prekėmis per 10 darbo dienų nuo jų pristatymo dienos. |
| Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos po 1 egz. lietuvių kalba. |
| Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |

