## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
STERILIZAVIMO PROCESO VALDYMUI SKIRTOS PRIEMONĖS (10714)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1 | Sterilizavimo proceso valdymui skirtos priemonės perkamos 12 mėn.
2 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
4 | *Visiems nurodytiems konkretiems modeliams ar tiekimo šaltiniams, konkretiems procesams ar prekių ženklams, patentams, tipams, konkrečiai kilmei ar gamybai taikoma „arba lygiavertis“.
5 | Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai, charakteristikos, specialieji reikalavimai* | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | Mato vnt. įkainis su PVM (EUR) | Viso be PVM (EUR) | Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. Techninėje dokumentacijoje atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Įrašyti prekės ref. kodą, jei taikomas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Sterilizavimui vandens garais skirtos pakavimo priemonės:
1.1 | Sterilizavimui vandens garais skirta pakavimo medžiaga su išoriniais indikatoriniais ženklais | 1. Popieriaus–plastiko juosta, skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir sterilizuoti sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. 2. Juosta sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš ne mažiau 12 μ storio poliesterio ir ne mažiau 40 μ polipropileno PET/PP gramatūra ne mažiau 65 g/m². Apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio gramatūra ne mažiau kaip 60 g/m². Drėgno popieriaus atsparumas išilginiam plyšimui ne mažiau 600 mN. Popieriaus porėtumas pagal Bendtsten ne mažiau 1000 ml/min. Atsparumas išilginiam šlapiam tempimui ne mažiau 2 kN/m. 3. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis. 4. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 tipo cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais); 5. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. 6. Juostos šonuose turi būti trys užlydymo juostos bei dentifikuojanti informacija: juostos plotis, partijos numeris, atitiktis standartui, gamintojas. 7. Juostos šoninės užlydimo siūlės plotis nemažiau kaip 10 mm., juostų nuo 20 cm pločio šoninės užlydimo siūlės plotis ne mažiau 14 mm. 8. Juosta turi atitikti LST EN 868, LST EN 11607 arba lygiaverčius standartus. 9. Pakuotė tinkama užsandarinti siūlėtuvais, kurie pagal šios pirkimo dalies 1.8 p. pasiūlomi panaudos teise. 10. Dydis 50 mm ± 20 mm x 200 m ± 1 m | m | 95000 |  | 0 | 0
1.2 | Sterilizavimui vandens garais skirta pakavimo medžiaga su išoriniais indikatoriniais ženklais | 1. Popieriaus–plastiko juosta, skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir sterilizuoti sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. 2. Juosta sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš ne mažiau 12 μ storio poliesterio ir ne mažiau 40 μ polipropileno PET/PP gramatūra ne mažiau 65 g/m². Apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio gramatūra ne mažiau kaip 60 g/m². Drėgno popieriaus atsparumas išilginiam plyšimui ne mažiau 600 mN. Popieriaus porėtumas pagal Bendtsten ne mažiau 1000 ml/min. Atsparumas išilginiam šlapiam tempimui ne mažiau 2 kN/m. 3. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis. 4. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 tipo cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais); 5. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. 6. Juostos šonuose turi būti trys užlydymo juostos bei dentifikuojanti informacija: juostos plotis, partijos numeris, atitiktis standartui, gamintojas. 7. Juostos šoninės užlydimo siūlės plotis nemažiau kaip 10 mm., juostų nuo 20 cm pločio šoninės užlydimo siūlės plotis ne mažiau 14 mm. 8. Juosta turi atitikti LST EN 868, LST EN 11607 arba lygiaverčius standartus. 9. Pakuotė tinkama užsandarinti siūlėtuvais, kurie pagal šios pirkimo dalies 1.8 p. pasiūlomi panaudos teise. 10. Dydis 75 mm ± 20 mm x 200 m ± 1 m | m | 85000 |  | 0 | 0
1.3 | Sterilizavimui vandens garais skirta pakavimo medžiaga su išoriniais indikatoriniais ženklais | 1. Popieriaus–plastiko juosta, skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir sterilizuoti sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. 2. Juosta sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš ne mažiau 12 μ storio poliesterio ir ne mažiau 40 μ polipropileno PET/PP gramatūra ne mažiau 65 g/m². Apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio gramatūra ne mažiau kaip 60 g/m². Drėgno popieriaus atsparumas išilginiam plyšimui ne mažiau 600 mN. Popieriaus porėtumas pagal Bendtsten ne mažiau 1000 ml/min. Atsparumas išilginiam šlapiam tempimui ne mažiau 2 kN/m. 3. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis. 4. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 tipo cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais); 5. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. 6. Juostos šonuose turi būti trys užlydymo juostos bei dentifikuojanti informacija: juostos plotis, partijos numeris, atitiktis standartui, gamintojas. 7. Juostos šoninės užlydimo siūlės plotis nemažiau kaip 10 mm., juostų nuo 20 cm pločio šoninės užlydimo siūlės plotis ne mažiau 14 mm. 8. Juosta turi atitikti LST EN 868, LST EN 11607 arba lygiaverčius standartus. 9. Pakuotė tinkama užsandarinti siūlėtuvais, kurie pagal šios pirkimo dalies 1.8 p. pasiūlomi panaudos teise. 10. Dydis 100 mm ± 20 mm x 200 m ± 1m | m | 61000 |  | 0 | 0
1.4 | Sterilizavimui vandens garais skirta pakavimo medžiaga su išoriniais indikatoriniais ženklais | 1. Popieriaus–plastiko juosta, skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir sterilizuoti sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. 2. Juosta sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš ne mažiau 12 μ storio poliesterio ir ne mažiau 40 μ polipropileno PET/PP gramatūra ne mažiau 65 g/m². Apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio gramatūra ne mažiau kaip 60 g/m². Drėgno popieriaus atsparumas išilginiam plyšimui ne mažiau 600 mN. Popieriaus porėtumas pagal Bendtsten ne mažiau 1000 ml/min. Atsparumas išilginiam šlapiam tempimui ne mažiau 2 kN/m. 3. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis. 4. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 tipo cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais); 5. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. 6. Juostos šonuose turi būti trys užlydymo juostos bei dentifikuojanti informacija: juostos plotis, partijos numeris, atitiktis standartui, gamintojas. 7. Juostos šoninės užlydimo siūlės plotis nemažiau kaip 10 mm., juostų nuo 20 cm pločio šoninės užlydimo siūlės plotis ne mažiau 14 mm. 8. Juosta turi atitikti LST EN 868, LST EN 11607 arba lygiaverčius standartus. 9. Pakuotė tinkama užsandarinti siūlėtuvais, kurie pagal šios pirkimo dalies 1.8 p. pasiūlomi panaudos teise. 10. Dydis 120 mm ± 20 mm x 200 m ± 1 m | m | 29000 |  | 0 | 0
1.5 | Sterilizavimui vandens garais skirta pakavimo medžiaga su išoriniais indikatoriniais ženklais | 1. Popieriaus–plastiko juosta, skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir sterilizuoti sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. 2. Juosta sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš ne mažiau 12 μ storio poliesterio ir ne mažiau 40 μ polipropileno PET/PP gramatūra ne mažiau 65 g/m². Apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio gramatūra ne mažiau kaip 60 g/m². Drėgno popieriaus atsparumas išilginiam plyšimui ne mažiau 600 mN. Popieriaus porėtumas pagal Bendtsten ne mažiau 1000 ml/min. Atsparumas išilginiam šlapiam tempimui ne mažiau 2 kN/m. 3. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis. 4. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 tipo cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais); 5. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. 6. Juostos šonuose turi būti trys užlydymo juostos bei dentifikuojanti informacija: juostos plotis, partijos numeris, atitiktis standartui, gamintojas. 7. Juostos šoninės užlydimo siūlės plotis nemažiau kaip 10 mm., juostų nuo 20 cm pločio šoninės užlydimo siūlės plotis ne mažiau 14 mm. 8. Juosta turi atitikti LST EN 868, LST EN 11607 arba lygiaverčius standartus. 9. Pakuotė tinkama užsandarinti siūlėtuvais, kurie pagal šios pirkimo dalies 1.8 p. pasiūlomi panaudos teise. 10. Dydis 150 mm ± 20 mm x 200 m ± 1 m | m | 14000 |  | 0 | 0
1.6 | Sterilizavimui vandens garais skirta pakavimo medžiaga su išoriniais indikatoriniais ženklais | 1. Popieriaus–plastiko juosta, skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir sterilizuoti sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. 2. Juosta sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš ne mažiau 12 μ storio poliesterio ir ne mažiau 40 μ polipropileno PET/PP gramatūra ne mažiau 65 g/m². Apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio gramatūra ne mažiau kaip 60 g/m². Drėgno popieriaus atsparumas išilginiam plyšimui ne mažiau 600 mN. Popieriaus porėtumas pagal Bendtsten ne mažiau 1000 ml/min. Atsparumas išilginiam šlapiam tempimui ne mažiau 2 kN/m. 3. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis. 4. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 tipo cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais); 5. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. 6. Juostos šonuose turi būti trys užlydymo juostos bei dentifikuojanti informacija: juostos plotis, partijos numeris, atitiktis standartui, gamintojas. 7. Juostos šoninės užlydimo siūlės plotis nemažiau kaip 10 mm., juostų nuo 20 cm pločio šoninės užlydimo siūlės plotis ne mažiau 14 mm. 8. Juosta turi atitikti LST EN 868, LST EN 11607 arba lygiaverčius standartus. 9. Pakuotė tinkama užsandarinti siūlėtuvais, kurie pagal šios pirkimo dalies 1.8 p. pasiūlomi panaudos teise. 10. Dydis 200 mm ± 20 mm x 20 m ± 1 m | m | 7600 |  | 0 | 0
1.7 | Sterilizavimui vandens garais skirta pakavimo medžiaga su išoriniais indikatoriniais ženklais | 1. Popieriaus–plastiko juosta, skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir sterilizuoti sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. 2. Juosta sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš ne mažiau 12 μ storio poliesterio ir ne mažiau 40 μ polipropileno PET/PP gramatūra ne mažiau 65 g/m². Apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio gramatūra ne mažiau kaip 60 g/m². Drėgno popieriaus atsparumas išilginiam plyšimui ne mažiau 600 mN. Popieriaus porėtumas pagal Bendtsten ne mažiau 1000 ml/min. Atsparumas išilginiam šlapiam tempimui ne mažiau 2 kN/m. 3. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis. 4. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 tipo cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais); 5. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. 6. Juostos šonuose turi būti trys užlydymo juostos bei dentifikuojanti informacija: juostos plotis, partijos numeris, atitiktis standartui, gamintojas. 7. Juostos šoninės užlydimo siūlės plotis nemažiau kaip 10 mm., juostų nuo 20 cm pločio šoninės užlydimo siūlės plotis ne mažiau 14 mm. 8. Juosta turi atitikti LST EN 868, LST EN 11607 arba lygiaverčius standartus. 9. Pakuotė tinkama užsandarinti siūlėtuvais, kurie pagal šios pirkimo dalies 1.8 p. pasiūlomi panaudos teise. 10. Dydis 250 mm ± 20 mm x 200 m ± 1 m | m | 5000 |  | 0 | 0
|  | Būtinieji (minimalūs) reikalavimai prietaisams | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. (pildo tiekėjas)
1.8 | Rotacinis siūlėtuvas, 5 vnt | Siūlėtuvo vidus ir išorė pagaminti iš nerūdijančio plieno; Užapvalinti siūlėtuvo kraštai; Valdomas mikroprecesoriumi; Skaitmeninis valdymo meniu; Valdymas klaviatūra; Ekrano eilučių skaičius 2; Siūlės plotis mm (rievėta siūlė) mm 15 ± 1 mm; Savireguliuojantis slėgis; Transportavimo greitis (m/min) ne daugiau 8; Temperatūros reguliavimas (50-199 C); Apsauga nuo perkaitimo; Skaitmeninis temperatūros rodymas; Siūlės krašto reguliavimas; Snaudimo funkcija; Matmenys, mm (IlgisxPlotisxAukštis) ne daugiau 440x290x140.
1 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
..... % PVM suma, Eur:
1 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
2. | Cheminis Bowie & Dick indikatorius | 1. 2 tipo pagal LST EN ISO 11140-4 cheminis indikatorius (pateikti tai patvirtiančius dokumentus), pritaikytas darbui frakcionuoto vakuumo garų sterilizatoriuose. 2. Skirtas oro pašalinimui iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei 3. Padengtas polimeriniu sluoksniu (dažų spalva nedrėksta, neblanksta), sudarytas iš popierinio pagrindo ir 6 segmentų indikatorinio agento. 4. Pritaikytas naudoti kartu su įstaigos turimais prietaisais Vacuklav 23B+, Sterivap666, Transgiotinge, Unisteri, Sterivap 660, Euronda pro system E8 (imituojančiais B&D kontrolinį paketą). Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą. 5. Indikatoriaus pagrindas lipnus, pritaikytas klijuoti į įstaigos naudojamus sterilizuojamos įkrovos registracijos žurnalus. 6. Pakuotė 250 vnt. 7. Ant pakuotės turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas EN ISO 11140 standartui. | vnt. | 1250 |  | 0 | 0
2 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
..... % PVM suma, Eur:
2 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
3. | Žymeklis sterilizuojamiems kroviniams žymėti | Sterilizuojamų paketų žymėjimui. Atsparus sterilizuojančių agentų poveikiui (slėgiui, sotiems garams, temparatūrai). Tinka rašyti ant plastikinės pakuotės pusės. Spalvinis kodavimas (juoda spalva). Žymė atspari garų sterilizacijai ir neturi įtakos sterilizacijos kokybei. | vnt. | 200 |  | 0 | 0
3 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
..... % PVM suma, Eur:
3 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.