KLAUSIMYNAS

Aukštos klasės ultragarso aparatas

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams, smulkių dalių, kraujagyslių, tyrimams |  |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LED (arba lygiavertės technologijos) - Ekrano įstrižainė ≥ 55.5 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų - Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu |  |
| 3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | - > 30 cm ekrano įstrižainės - TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane - Skaitmeninė klaviatūra |  |
| 4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas; 2. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 14 cm 3. Panelės pozicijos fiksavimo mechanizmas |  |
| 5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | Būtina. DisplayPort arba HDMI |  |
| 7. | Sistemos architektūra | Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį per visą ilgį ir užtikrina aukštos raiškos ašinę ir šoninę skiriamąją gebą bei didelį kadrų dažnį; |  |
| 8. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm |  |
| 9. | Maksimali kadrų juostos atmintis | > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 10 min. |  |
| 10. | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1000 kadrų/s |  |
| 11. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  |
| 12. | Skenavimo režimai | - 2D, M - Trapecinis vaizdavimas - Spalvinis dopleris su automatiniu intereso zonos padėties ir kampo nustatymu - Galios dopleris - Audinių dopleris - Pulsinės bangos dopleris su automatiniu intereso zonos padėties nustatymu ir kampo reguliavimu - HPRF pulsinės bangos dopleris - Nuolatinės bangos dopleris - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija - Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas su vaizdo artefaktų slopinimu - Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas - Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais - Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) - Realaus laiko ultragarso vaizdų suliejimo ir navigacijos su KT, MR vaizdais režimas („fusion“ arba lygiavertis) - 3D, 4D ir multiplanarinės rekonstrukcijos vaizdavimo (angl. „MPR“) vaizdavimo režimai; |  |
| 13.1. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių; 2. ≥ 320 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas. 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. 5. Išsaugotų vaizdų ikonos turi būti rodomos ekrane kartu su realaus laiko vaizdu. 6. Audinių harmonikų vaizdavimas; |  |
| 13.2. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio dydžio ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime; |  |
| 14. | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; |  |
| 15. | Vienu mygtuko paspaudimu optimizuojami vaizdo parametrai | 1. Automatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai; 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku; |  |
| 16. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |  |
| 17. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Storage Commitment, - Worklist. - Query/Retrieve - DICOM pirminiai duomenys (angl. „RAW“ arba „Native Data“) |  |
| 18. | Komplektuojami ultragarso davikliai |  |  |
| 19.1. | Linijinis daviklis nr. 1 | - Vientiso kristalo (monokristalo) arba HANAFY arba matricinė technologija; - Akustinio lango ilgis > 50-58 mm; - Elementų skaičius ≥ 960; - Dažnio diapazonas nuo ≤ 4.6 iki ≥ 15 MHz. |  |
| 19.2. | Komapktinis linijinis (Hockey stick) daviklis nr. 2 | - Akustinio lango ilgis ≤ 27 mm; - Elementų skaičius ≥ 190; - Dažnio diapazonas nuo ≤ 8 iki ≥ 24 MHz |  |
| 16. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu stabdžiu 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) |  |
| 17. | Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope | 1. Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai; 2. Kepenų tankio vertinimo programinė įranga, pateikianti HRI indekso vertes; |  |
| 18. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą |  |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus |  |
| 20. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |