Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų riedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

DEFIBRILIATORIUS (Nr. 9845)

2025-__-__

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, el. pašto adresas: |  |

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.2. Siūlomos prekės - mobilūs defibriliatoriai, komplektuojami kaip nurodyta techninės specifikacijos 14 p. -  turi būti naujos, neeksploatuotos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing) prekių. Prekių pagaminimo data turi būti ne ankstesnė kaip 18 mėn. iki pasiūlymo pateikimo dienos.

2.3. Siūlomų vienkartinių prekių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo jų priėmimo-perdavimo akto pagal tarp šalių sudarytą pirkimo sutartį abiejų šalių pasirašymo dienos.

2.4. Siūlomos prekės - mobilūs defibriliatoriai ir vienkartiniai defibriliavimo elektrodai suaugusiems - turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nuostatų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą.

2.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė;

2.6. Prekių – mobilių defibriliatorių - pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekės – vienkartiniai defibriliavimo elektrodai suaugusiems -  užsakomos pagal poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu. Šių prekių pristatymo terminas – 7 kalendorinės dienos nuo prekių užsakymo išsiuntimo dienos. Nurodytas priedų kiekis yra maksimalus, perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti konkretaus šių priedų kiekio.

2.7. Prekių pristatymo vieta: VšĮ Respublikinę Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, Vilnius, perkančiosios organizacijos atstovo nurodyta patalpa.

2.8. Kartu su pristatytomis prekėmis turi būti pateikiama dokumentacija lietuvių ir originalo kalbomis:

2.8.1. prekių naudojimo ir priežiūros instrukcija;

2.8.2. mobilių defibriliatorių valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai.

2.9. Tiekėjas įsipareigoja suteikti prekėms – mobiliems defibriliatoriams ≥ 36 mėn. garantiją, skaičiuojant nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Tikslus garantijos terminas įrašomas pasiūlymo kainos lentelėje.

2.10. Perkamoms prekėms (mobiliems defibriliatoriams) yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių parametrai:

1 PIRKIMO DALIS. DEFIBRILIATORIUS (7 KOMPLEKTAI)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus. Nuoroda į prekės kodą dokumentacijoje, psl. Nr. Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis (taikymas) | Mobilus prietaisas skirtas defibriliacijai, stimuliacijai, paciento gyvybinių funkcijų monitoravimui bei gaivinimui |  |
| 2. | Fizinės savybės | 1. Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis sąlygomis su visomis funkcijomis esant išorės temperatūrai nuo 0°C iki +40 °C arba platesnės ribos. 2. Atsparumo klasė - ne žemesnė nei IP44; 3. Maitinimas nuo elektros laido ir/ar nuo baterijų; 3.1. Jeigu aparate telpa dvi ar daugiau baterijų, turi būti sukomplektuotos (maksimalus aprūpinimas energija); |  |
| 3 | Ekranas | 1. Integruotas 2. Spalvotas 3. Įstrižainė ≥ 6.5’‘ 4. Vienu metu ekrane galima matyti ne mažiau 3 kreivių; 5. Raiška ne mažiau 640x480 taškų |  |
| 4. | Defibriliatorius/gaivinimas | 1. Rėžimai: 1.1. Defibriliacija; 1.2. Sinchronizuota kardioversija; 1.3. AED. 2. Defibriliatoriaus impulso forma bifazinė su kompensacija pagal paciento varžą. 3. Energijos nustatymo reikšmių diapazonas 2 -200 J, ne siauriau; gali būti daugiau (iki 360J). 4. Energijos keitimo žingsnis: 4.1. Ne didesnis kaip 5J (iki 20J ribos); 4.2. Ne didesnis kaip 50J (iki 200J ribos). 5. Energijos nustatymas: 5.1. Ekrane greito pasirinkimo klavišais arba integruotu sukamuoju valdymo rateliu; 5.2. nuo daugkartinių defibriliavimo elektrodų; 6. Įsikrovimo trukmė iki maksimalios energijos <10s. 7. Automatiniame defibriliavimo režime(AED) garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG ritmo analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. 8. Metronomo funkcija (pagalba gaivinant). 9. Defibriliacijos metu ekrane atvaizduojama: 9.1. gyvybinių funkcijų parametrai, 9.2. pasirinktas defibriliacijos rėžimas, 9.3. pasirinkta energija, 9.4. defibriliatoriaus įkrovos statusas, 9.5. duotų šokų skaičius, 10. Defibriliacija atliekama nuo: 10.1. Daugkartinės mentelės; 10.2. Vienkartinių priklijuojamų elektrodų; 11. Jei yra gaivinimo efektyvumo vertinimo galimybė monitoriaus ekrane (krūtinės ląstos kompresijų kokybės) realiu laiku – skiriami ekonominio naudingumo 5 balai. |  |
| 5. | Stimuliacija | 1. Rėžimai: 1.1. pagal poreikį (demand); 1.2. fiksuotas (fixed); 2. Dažnio diapazonas ne siauresnis nei nuo 30 iki 150 kartų per min; 3. Stimuliavimo srovė ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 140 mA |  |
| 6. | Monitoruojami parametrai, gyvybiniai rodikliai | 1. EKG (nuo EKG klijuojamų elektrodų ir defibriliatoriaus vienkartinių elektrodų/daugkartinių mentelių) 2. 12 derivacijų EKG 3. Neinvazinis kraujospūdis (NIBP) 4. SpO2 5. Vidinė temperatūra 6. Širdies susitraukimo dažnis nuo EKG ir SpO2 kanalo. |  |
| 7. | Rekalavimai EKG | 1. Matuojamų vienų metu derivacijų skaičius ≥12; 2. ŠSD nuo EKG – ne siauriau kaip nuo 30 iki 300 k/min. 3. Kabeliai monitoravimui standartinėms derivacijoms ir krūtininėms. |  |
| 8. | Reikalavimai NIBP | 1. Rankinis ir automatinis; 2. Galimybė matuoti suaugusiems, vaikams ir kūdikiams; 3. Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 20 iki 260 mmHg; 4. Automatiniame rėžime galimybė pasirinkti matavimo intervalus ne siauresnius kaip nuo 2 min iki 60 min; 5. Jei išmatuoto AKS kokybės indikacija atvaizduojama kartu su AKS skaitine reikšme ekrane pabaigus matavimą, skiriami ekonominio naudingumo 5 balai. 6. Daugkartinės manžetės kraujospūdžiui matuoti ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių. |  |
| 9. | Reikalavimai SpO2, PR (Pulse rate) | 1. SpO2 matavimo ribos 50-100 proc. 2. SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su pletizmografijos kreive ekrane; 3. PR ne siauriau 25 k/min – 240 k/min; 4. SpO2 paklaida ≤ 2% arba ± 3 skaitmenys; 5. Komplektacijoje suaugusiems skirtas daugkartinis SpO2 daviklis |  |
| 10. | Reikalavimai baterijai | 1. Paciento monitoravimo laikas iš pilnai įkrautų baterijų ≥6 val. 2. Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai įkrautų baterijų, naudojant maksimalią energiją ≥ 200 iškrovų; 3. Baterijos kraunamos neišimant jų iš prietaiso, nuo elektros tinklo. |  |
| 11. | Spausdintuvas | 1. Ne mažiau 3 kanalų, terminis, rašantis pasirinktinai (pasirenka vartotojas) ne mažiau 2 greičių. 2. Popieriaus plotis ≥ 80 mm |  |
| 12. | Reikalavimai maitinimui nuo elektros | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas laidu arba stotele. |  |
| 13. | Reikalavimai duomenų perdavimui | 1. Duomenų perdavimas į vidinį ligoninės tinką ir/ar tiesiogiai ligoninės HIS per Wifi arba Bluethooth – būtina: 1.1. Protokolai IEEE 802.11 a/b/g/n; 1.2. Saugumo standartai: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-EAP-TLS. |  |
| 14. | Prietaiso komplektacija | 1. Daugkartinės mentelės skirtos suaugusiems ir vaikams – 1 kompl; 2. EKG laidai – standartinėms derivacijoms ir 12 derivacijų (arba analogiškas sprendimas); 3. SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu - 1 vnt.; 4. Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui suaugusiems - 1 kompl.; 5. Akumuliatoriai užtirinantys darbą pagal 10 p. reikalavimas. 6. Krepšys – 1 vnt.; 7. CPR sensorius - 1 vnt. (užtikrinant 4.11 įgyvendinimą) (arba integruotas su vienkartiniais defibriliavimo elektrodais). 8. Daugkartinis stemplinis temperatūros daviklis 1 vnt |  |

1 PIRKIMO DALIES PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM |  | PVM tarifas (proc.) | Viso kiekio kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibriliatorius | 7 kompl. |  |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prekių kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija mėnesiais |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) |  | Viso kiekio kaina eurais be PVM |
| 1 | Vienkartiniai defibriliavimo elektrodai suaugusiems | 840 kompl. |  |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali prekių kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

2 PIRKIMO DALIS. DEFIBRILIATORIUS (6 KOMPLEKTAI)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus. Nuoroda į prekės kodą dokumentacijoje, psl. Nr. Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis (taikymas) | Mobilus prietaisas skirtas defibriliacijai, stimuliacijai, paciento gyvybinių funkcijų monitoravimui bei gaivinimui |  |
| 2. | Fizinės savybės | 1. Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis sąlygomis su visomis funkcijomis esant išorės temperatūrai nuo 0°C iki +40 °C arba platesnės ribos. 2. Atsparumo klasė - ne žemesnė nei IP44; 3. Maitinimas nuo elektros laido ir/ar nuo baterijų; 3.1. Jeigu aparate telpa dvi ar daugiau baterijų, turi būti sukomplektuotos (maksimalus aprūpinimas energija); |  |
| 3 | Ekranas | 1. Integruotas 2. Spalvotas 3. Įstrižainė ≥ 6.5’‘ 4. Vienu metu ekrane galima matyti ne mažiau 3 kreivių; 5. Raiška ne mažiau 640x480 taškų |  |
| 4. | Defibriliatorius/gaivinimas | 1. Rėžimai: 1.1. Defibriliacija; 1.2. Sinchronizuota kardioversija; 1.3. AED. 2. Defibriliatoriaus impulso forma bifazinė su kompensacija pagal paciento varžą. 3. Energijos nustatymo reikšmių diapazonas 2 -200 J, ne siauriau; gali būti daugiau (iki 360J). 4. Energijos keitimo žingsnis: 4.1. Ne didesnis kaip 5J (iki 20J ribos); 4.2. Ne didesnis kaip 50J (iki 200J ribos). 5. Energijos nustatymas: 5.1. Ekrane greito pasirinkimo klavišais arba integruotu sukamuoju valdymo rateliu; 5.2. nuo daugkartinių defibriliavimo elektrodų; 6. Įsikrovimo trukmė iki maksimalios energijos <10s. 7. Automatiniame defibriliavimo režime(AED) garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG ritmo analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. 8. Metronomo funkcija (pagalba gaivinant). 9. Defibriliacijos metu ekrane atvaizduojama: 9.1. gyvybinių funkcijų parametrai, 9.2. pasirinktas defibriliacijos rėžimas, 9.3. pasirinkta energija, 9.4. defibriliatoriaus įkrovos statusas, 9.5. duotų šokų skaičius, 10. Defibriliacija atliekama nuo: 10.1. Daugkartinės mentelės; 10.2. Vienkartinių priklijuojamų elektrodų; 11. Jei yra gaivinimo efektyvumo vertinimo galimybė monitoriaus ekrane (krūtinės ląstos kompresijų kokybės) realiu laiku – skiriami ekonominio naudingumo 5 balai. |  |
| 5. | Stimuliacija | 1. Rėžimai: 1.1. pagal poreikį (demand); 1.2. fiksuotas (fixed); 2. Dažnio diapazonas ne siauresnis nei nuo 30 iki 150 kartų per min; 3. Stimuliavimo srovė ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 140 mA |  |
| 6. | Monitoruojami parametrai, gyvybiniai rodikliai | 1. EKG (nuo EKG klijuojamų elektrodų ir defibriliatoriaus vienkartinių elektrodų/daugkartinių mentelių) 2. 12 derivacijų EKG 3. Neinvazinis kraujospūdis (NIBP) 4. SpO2 5. Vidinė temperatūra 6. Širdies susitraukimo dažnis nuo EKG ir SpO2 kanalo. |  |
| 7. | Rekalavimai EKG | 1. Matuojamų vienų metu derivacijų skaičius ≥12; 2. ŠSD nuo EKG – ne siauriau kaip nuo 30 iki 300 k/min. 3. Kabeliai monitoravimui standartinėms derivacijoms ir krūtininėms. |  |
| 8. | Reikalavimai NIBP | 1. Rankinis ir automatinis; 2. Galimybė matuoti suaugusiems, vaikams ir kūdikiams; 3. Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 20 iki 260 mmHg; 4. Automatiniame rėžime galimybė pasirinkti matavimo intervalus ne siauresnius kaip nuo 2 min iki 60 min; 5. Jei išmatuoto AKS kokybės indikacija atvaizduojama kartu su AKS skaitine reikšme ekrane pabaigus matavimą, skiriami ekonominio naudingumo 5 balai. 6. Daugkartinės manžetės kraujospūdžiui matuoti ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių. |  |
| 9. | Reikalavimai SpO2, PR (Pulse rate) | 1. SpO2 matavimo ribos 50-100 proc. 2. SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su pletizmografijos kreive ekrane; 3. PR ne siauriau 25 k/min – 240 k/min; 4. SpO2 paklaida ≤ 2% arba ± 3 skaitmenys; 5. Komplektacijoje suaugusiems skirtas daugkartinis SpO2 daviklis |  |
| 10. | Reikalavimai baterijai | 1. Paciento monitoravimo laikas iš pilnai įkrautų baterijų ≥6 val. 2. Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai įkrautų baterijų, naudojant maksimalią energiją ≥ 200 iškrovų; 3. Baterijos kraunamos neišimant jų iš prietaiso, nuo elektros tinklo. |  |
| 11. | Spausdintuvas | 1. Ne mažiau 3 kanalų, terminis, rašantis pasirinktinai (pasirenka vartotojas) ne mažiau 2 greičių. 2. Popieriaus plotis ≥ 80 mm |  |
| 12. | Reikalavimai maitinimui nuo elektros | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas laidu arba stotele. |  |
| 13. | Reikalavimai duomenų perdavimui | 1. Duomenų perdavimas į vidinį ligoninės tinką ir/ar tiesiogiai ligoninės HIS per Wifi arba Bluethooth – būtina: 1.1. Protokolai IEEE 802.11 a/b/g/n; 1.2. Saugumo standartai: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-EAP-TLS. |  |
| 14. | Prietaiso komplektacija | 1. Daugkartinės mentelės skirtos suaugusiems ir vaikams – 1 kompl; 2. EKG laidai – standartinėms derivacijoms ir 12 derivacijų (arba analogiškas sprendimas); 3. SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu - 1 vnt.; 4. Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui suaugusiems - 1 kompl.; 5. Akumuliatoriai užtirinantys darbą pagal 10 p. reikalavimas. 6. Krepšys – 1 vnt.; 7. CPR sensorius - 1 vnt. (užtikrinant 4.11 įgyvendinimą) (arba integruotas su vienkartiniais defibriliavimo elektrodais). 8. Daugkartinis stemplinis temperatūros daviklis 1 vnt |  |

2 PIRKIMO DALIES PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM |  | PVM tarifas (proc.) | Viso kiekio kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibriliatorius | 6 kompl. |  |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prekių kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija mėnesiais |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) |  | Viso kiekio kaina eurais be PVM |
| 1 | Vienkartiniai defibriliavimo elektrodai suaugusiems | 720 kompl. |  |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali prekių kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

Visos pasiūlyme nurodytos kainos ir/arba įkainiai turi būti su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių pristatymu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%, eurais) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |