TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Chirurginiai sterilūs drenai su rentgeno kontrastine juostele CH14, CH 16:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- apirogeniški;

- vienas galas perforuotas (perforacijos ilgis ne mažiau 10 cm);

- ilgis: 50 - 60 cm;

- drenai lankstūs, išlaikantys formą, neužsispaudžia, neužsilenkia;

- pagaminta iš lankstaus polivinilchlorido (PVC) arba lygiaverčio;

- su rentgeno kontrastine juostele;

- kintamoji perforacija, kad būtų išvengta audinių įaugimo;

- apvalios arba elipsės formos perforacinės atraumatinės akutės išsidėsčiusios nelygiagrečiai;

- ilgio žymėjimai leidžia lengvai pakeisti padėtį;

- tinkami naudoti su aukšto ir žemo neigiamo slėgio drenavimo sistemomis;

- dydžiai: CH12, CH14 ir CH16;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

- Audinių saugojimo terpė

- skirta audinių (donorinės odos) laikymui;

- skystis;

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- tinkama saugoti + 2 -  +80 C temperatūroje;

- tūris 400 - 500 ml;

- audinių saugojimo laikas, ne mažiau 3 paros;

- terpės buteliukas turi būti kvadratinio profilio mažesniam saugojimo tūriui užimti ir su plačiu lenktu kakliuku, patogesniam pipetavimui ir pylimui;

- sudedamosios terpės dalys:

- L – glutamine (alfa amino rūgštis svarbi baltymų biosintezei);

- Glucose (gliukozė) 2,0 – 4,5 g/L;

- NaHCO3 (natrio hidrokarbonatas - buferinė medžiaga pH lygio palaikymui);

- Be HEPPES ir Natrio piruvato (buferis, naudojamas mitybinėse terpėse darbui su ląstelių kultūromis);

- su raudonuoju  fenoliu (pH lygio indikatorius esantis mitybinėse terpėse).

- osmoliariškumas 280 - 320 mOsm/kg, pH 7.0 - 7.4;

- dėžėje ne mažiau 10 vnt. buteliukų;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 50 dėž.

- Vienkartiniai pincetai:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- 15 – 20 cm;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- ergonomiško dizaino;

- spyruoklinis;

- neslystanti rankena;

- dantytais snapeliai;

- pakuotėje po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

4.1. – 4.6. Priemonės didelės tėkmės terapijai:

4.1. Kontūras, tinkamas didelės tėkmės priemonėms prie sistemos Airvo2:

- kontūras vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema ir drėkinimo indu;

- su integruotu temperatūros jutikliu;

- kontūre du spiraliniai kaitinimo laidai;

- kontūro ilgis 180cm;

- kontūro jungtis, jungianti kontūrą su aparatu, lašo formos su kaitinimo laidais ir besislankiojančiu fiksavimo mechanizmu;

- su klipsu, fiksuojančiu konūrą norimoje padėtyje;

- dviejų dalių jungtys 90º kampu, sujungtos tarpusavyje bei jungiančios drėkinimo indą ir aparatą;

- drėkinimo indo jungties ilgis 50cm;

- drėkinimo indas su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu;

- su atžyma įpilamo vandens kiekiui;

- įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine ar lygiaverte adata;

- su 2-iem atvadais 22mm diametro kontūro prijungimui;

- sudėtyje nėra latekso ir ftalatų (DEHP, DBP, BBP);

- techniškai suderintas su Fisher&Paykel sistemomis Airvo 2 ir sujungiamas su didelės tėmės kaniulėmis ir vamzdeliu ventiliacijai per tracheostoma;

- rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥14 dienas.

Orientacinis poreikis: 90 vnt.

4.2. Didelės tėkmės nosies kaniulės kūdikiams S dydis:

- skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui;

- kaniulių sudedamosios dalys:

- kaniulės, pagamintos iš termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos su drugelio formos  hidrokoloidiniais fiksatoriais;

- prailginimo vamzdelis, pagamintas iš polimero (ABS) arba lygiavertės medžiagos, kurio viduje spiralės formos viela, pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiaverčio;

- konektorius, jungiantis vamzdelio du galus ir kontūrą, turi būti besisukantis aplink savo ašį, su spalviniu kodavimu pagal dydį;

- kaniulėse nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP;

- spalvinis kodavimas pagal dydį;

- kaniulės svoris ≤ 7,1g;

- maksimalus tėkmės greitis 0,5 - 9 l/min;

- naudojamos vienam pacientui ≥7 dienas;

- techniškai suderintos su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

4.3. Didelės tėkmės nosies kaniulės kūdikiams M dydis:

- skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui;

- kaniulių sudedamosios dalys:

- kaniulės, pagamintos iš termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos su drugelio formos  hidrokoloidiniais fiksatoriais;

- prailginimo vamzdelis, pagamintas iš polimero (ABS) ar lygiavertės medžiagos, kurio viduje spiralės formos viela, pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiaverčio;

- konektorius, jungiantis vamzdelio du galus ir kontūrą, turi būti besisukantis aplink savo ašį, su spalviniu kodavimu pagal dydį;

- kaniulėse nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP;

- spalvinis kodavimas pagal dydį;

- kaniulės svoris ≤ 9,3g;

- maksimalus tėkmės greitis 0,5 - 10 l/min;

- naudojamos vienam pacientui ≥7 dienas;

- techniškai suderintos su Fisher&Paykel dr4kintuvu MR850.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

4.4. Didelės tėkmės nosies kaniulės vaikams L dydis:

- skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui;

- kaniulių sudedamosios dalys:

- kaniulės, pagamintos iš termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos su drugelio formos  hidrokoloidiniais fiksatoriais;

- prailginimo vamzdelis, pagamintas iš polimero (ABS) ar lygiavertės medžiagos, kurio viduje spiralės formos viela, pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiaverčio;

- konektorius, jungiantis vamzdelio du galus ir kontūrą, turi būti besisukantis aplink savo ašį, su spalviniu kodavimu pagal dydį;

- kaniulėse nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP;

- spalvinis kodavimas pagal dydį;

- kaniulės svoris ≤ 13,5g;

- maksimalus tėkmės greitis 0,5 - 23 l/min;

- naudojamos vienam pacientui ≥7 dienas;

- techniškai suderintos su Fisher&Paykel Airvo2 sistema.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

4.5. Didelės tėkmės nosies kaniulės vaikams XL dydis:

- skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui;

- kaniulių sudedamosios dalys:

- kaniulės, pagamintos iš termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos su drugelio formos  hidrokoloidiniais fiksatoriais;

- prailginimo vamzdelis, pagamintas iš polimero (ABS) ar lygiavertės medžiagos, kurio viduje spiralės formos viela, pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiaverčio;

- konektorius, jungiantis vamzdelio du galus ir kontūrą, turi būti besisukantis aplink savo ašį, su spalviniu kodavimu pagal dydį;

- kaniulėse nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP;

- spalvinis kodavimas pagal dydį;

- kaniulės svoris ≤ 13,8g;

- maksimalus tėkmės greitis 0,5 - 25 l/min;

- naudojamos vienam pacientui ≥7 dienas;

- techniškai suderintos su Fisher&Paykel sistema Airvo2.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

4.6. Didelės tėkmės nories kaniulės vaikams XXL dydis:

- skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui;

- kaniulių sudedamosios dalys:

- kaniulės, pagamintos iš termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos su drugelio formos  hidrokoloidiniais fiksatoriais;

- prailginimo vamzdelis, pagamintas iš polimero (ABS) ar lygiavertės medžiagos, kurio viduje spiralės formos viela, pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiaverčio;

- konektorius, jungiantis vamzdelio du galus ir kontūrą, turi būti besisukantis aplink savo ašį, su spalviniu kodavimu pagal dydį;

- kaniulėse nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP;

- spalvinis kodavimas pagal dydį;

- kaniulės svoris ≤ 13,8g;

- maksimalus tėkmės greitis 0,5 - 25 l/min;

- naudojamos vienam pacientui ≥7 dienas;

- techniškai suderintos su Fisher&Paykel sistema Airvo2.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

- Maišai intermituojančiai kompresijai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- polietileniniai ar lygiavertės medžiagos;

- tinka kojų ir rankų interminuojančiai terapijai;

- išmatavimai ne mažiau kaip 37  x 110 cm;

- maišai perforacijos vietoje lengvai nuplėšiami;

- rulone;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 16 000 vnt.

- Vienkartinė sterili perfuzijos sistema, transplantuojamų organų konservuojančiam tirpalui:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- irigacinė su dviem jungtimis, transplantuojamų  organų konvertuojančiam tirpalui;

- permatoma;

- dvi Ecospike arba lygiavertės jungtys;

- du užspaudėjai;

- lašinimo kamera;

- ratukinis užspaudėjas, standartinė jungtis su 15 cm silikoniniu arba lygiavertės medžiagos vamzdeliu rezektoskopui;

- abiejų jungčių iki Y formos išsišakoijimo ilgis po 50 ±1 cm;

- bendras ilgis 210 ± 5 cm;

- tekmės greitis 800 ml/min.;

- instrukcija turi būti pateikta Lietuvių kalba;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.