1. Magneto terapijos prietaisas (1 vnt.)

| Eil.Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Magneto terapijos prietaisas | Modelis / Katalogo numeris / Gamintojas |
| 2. | Veikimas paremtas pulsuojančio elektromagnetinio lauko sukūrimo principu (angl. PEMF) | Būtina |
| 3. | Technologija, sufokusuojanti magnetinį lauką cilindro viduje, kad būtų išvengta poveikio aplinkai (FMF fokusuoto magnetinio lauko technologija) | Būtina |
| 4. | Nepriklausomų kanalų skaičius | ≥ 2 |
| 5. | Galimybė vienu metu prijungti ne mažiau kaip 2 aplikatorius | Būtina |
| 6. | Skystųjų kristalų ekrane rodoma gydymo informacija: | 1. Terapijos kanalas; 2. Pasirinkta indikacija; 3. Procedūros laikas; 4. Dažnis; 5. Magnetinės indukcijos intensyvumas |
| 7. | Procedūros trukmės reguliavimo ribos | Ne siauresnės nei 1 – 99 min. |
| 8. | Maksimalus intensyvumas | iki 2.5 T |
| 9. | Dažnio reguliavimo ribos | Ne siauresnės nei 1 – 170 Hz |
| 10. | Galimybė pradėti terapiją ne mažiau kaip trimis būdais: | 1. tiesiogiai nustatant terapijos parametrus; 2. naudojantis užprogramuotomis gydymo indikacijomis; 3. naudojantis išsaugotomis individualiomis programomis; |
| 11. | Indikacijų meniu su užprogramuotais gydymo parametrais | Būtina ≥ 50 indikacijų |
| 12. | Galimybė išsaugoti dažnai naudojamas programas | Būtina ≥ 50 programų |
| 13. | Garsinis signalas pasibaigus terapijai | Būtina |
| 14. | Apsaugos klasė – 1 , tipas – BF | Būtina |
| 15. | Komplektacija |  |
| 15.1. | Diskinis aplikatorius | Būtina |
| 15.2 | 2 diskų aplikatorius | Būtina |
| 15.3 | Multidiskinis arba linijinis aplikatorius | Būtina |
| 16. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |
| 17. | CE ženklinimas | Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją. |
| 18. | Tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas | Pateikiamas siūlomų prekių gamintojo įgaliojimas, patvirtinantis tiekėjo teisę tiekti siūlomas prekes į rinką |
| 19. | Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalbomis. | Būtina. Pateikti kartu su prietaisu. |

2. Medicininis rankos reabilitacijos prietaisas su egzoskeletu (1 vnt)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai (savybės) | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis – vykdyti funkcinę terapiją pacientams, kurie dėl smegenų, neurogeninių, stuburo, raumenų ar kaulų sutrikimų neteko viršutinių galūnių funkcijos arba jų funkcija yra ribota. | Būtina. |
| 2. | Pagrindinės programinės įrangos savybės |  |
| 2.1 | Funkcinėmis užduotimis ir žaidimais paremtas grįžtamasis ryšys paciento motyvacijai didinti. | Būtina. |
| 2.2 | Palaikomi terapiniai tikslai: padidinti aktyvių judesių diapazoną, padidinti jėgą ir ištvermę, palengvinti savarankiškai inicijuojamus judesius. | Būtina. |
| 2.3 | Paciento įvertinimo priemonės. | Būtina. |
| 2.4 | Vartotojų duomenų bazė su individualia paciento paskyra (individualus terapijos tvarkaraštis, paciento nustatymai, registruojama veikla ir rezultatai). | Būtina. |
| 2.5 | Parametrai, individualiai pritaikomi pagal paciento poreikius ir galimybes: kiekvieno pratimo sudėtingumo lygis, vizualinė informacija, terapijos trukmė. | Būtina |
| 2.6 | Išsami paciento pažangos įvertinimo ataskaita. | Būtina |
| 3. | Rankos ortozės (egzoskeleto) savybės: |  |
| 3.1 | Egzoskeletas skirtas treniruoti judesiams nuo peties iki plaštakos. | Būtina. |
| 3.2 | Egzoskeleto spyruoklinis mechanizmas reguliuojamam rankos svorio palaikymui 3D darbinėje erdvėje. | Būtina. |
| 3.3 | Pasirinktinai blokuojamas atskiro sąnario judėjimas, kad būtų susitelkta į specifinius judesius, judesių amplitudę. | Būtina. |
| 3.4 | Egzoskeleto reguliavimas žasto ilgiui, ribose 164 – 294 mm. | Būtina. |
| 3.5 | Egzoskeleto reguliavimas dilbio ilgiui, ribose 231 – 416 mm. | Būtina. |
| 3.6 | Svorio palaikymo reguliavimas pagal paciento poreikius. | Būtina. |
| 3.7 | Rankos segmentų padėties nustatymas kampo matavimo jutikliais. | Būtina. |
| 3.8 | Plaštakos suėmimo jėgos matavimas. | Būtina. |
| 3.9 | Palaikomi fiziologiniai judesiai: peties lenkimas/tiesimas, horizontali peties abdukcija, peties rotacija, alkūnės lenkimas/tiesimas, dilbio pronacija/supinacija, riešo lenkimas/tiesimas, plaštakos griebimo funkcija | Būtina. |
| 3.10 | Elektrinis laikančiosios kolonos aukščio reguliavimas. | Būtina. |
| 3.11 | Įrenginio konstrukcija pritaikyta naudoti suagusiems pacientams bei neįgaliojo vežimėlyje sėdintiems pacientams. | Būtina. |
| 4. | Įrenginio komplektacija: |  |
| 4.1 | Egzoskeletas su mobilia laikančiąja kolona su ratukais. | Būtina. |
| 4.2 | Mažiausiai 27 colių plokščiaekranis monitorius su integruotais garsiakalbiais. | Būtina. |
| 4.3 | Kompiuteris. | Būtina. |
| 4.4 | Diržas kompensaciniams judesiams sumažinti (S/M, L/XL) | Būtina. |
| 5. | Elektros šaltinio reikalavimai | 100 - 240VAC; 50 - 60Hz el. tinklas |
| 6. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnė nei 12 mėn. su galimybe tęsti. |
| 7. | CE sertifikavimas | Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija. |

3. Stimuliacijos ir masažo sistemos terapijos prietaisas (1 vnt)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai (savybės) | Parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis – nugaros raumenų stimuliacijai atlikti TENS impulsais | Būtina. |  |
| 2. | Stimuliacija atliekama stimuliacijos kilimėlio, kuriame integruota ne mažiau 12 kanalo elektroterapijos elektrodų pagalba | Būtina. |  |
| 3. | Prietaisas privalo apimti, ne mažiau, kaip išvardintas gydymo komponentes | - Skausmo gydymą; - Raumenų gydymą; - Dinaminį giluminį masažą; - Šiluminę terapiją. |  |
| 4. | Valdymo prietaiso ekranas | Lietimui jautrus, ne mažesnės įstrižainės kaip 6“ |  |
| 5. | Gydymo programos privalo būti suskirstytos į grupes | - Nuskausminimo programos; - Raumenų terapijos programos; - Giluminių masažų programos; - Specialisto sukurtos ir išsaugotos individualios programos. |  |
| 5.1 | Nuskausminimo programose turi būti nustatytos šios srovės | - Aukšto dažnio TENS įskaitant 3kHz moduliuotą 100Hz; - Žemo dažnio TENS, įskaitant 3kHz moduliuotą 2 Hz - Kombinuota stimuliacija pagal HAN. |  |
| 5.2 | Raumenų terapijai turi būti numatytos šios programos | - Hipertoninių raumenų skaidulų relaksacija; - Toninių (lėtųjų arba posturalinių skaidulų) raumenų stimuliacija; - Fazinių (greitųjų skaidulų) raumenų stimuliacija; - Kombinuota toninė ir bazinė stimuliacija. |  |
| 5.3 | Dinaminio giluminio masažo srovės | Privalo imituoti kelis rankinio masažo būdus. |  |
| 6. | Sistemos adaptavimas pagal konkretaus paciento nugaros raumenų būklę | Būtina. |  |
| 7. | Indikacijų meniu | Būtina. |  |
| 8. | Skausmo tendencijos piktograma pagal paciento parodymus prieš kiekvieną sesiją gydymo sėkmingumo vertinimui | Būtina. |  |
| 9. | Stimuliacijos kilimėlis privalo turėti šildymo galimybę | Būtina. Temperatūros reguliavimas ne siauresnėse ribose nei 20°- 40°C. |  |
| 10. | Šildymo reguliavimo žingsnis | Ne didesnis kaip 5°C. |  |
| 11. | Stimuliacijos kilimėlis privalo turėti galimybę stimuliavimo zoną adaptuoti pagal paciento ūgį |  | Būtina. |
| 12. | Galimybė įvesti ir išsaugoti paciento duomenis |  | Būtina. |
| 13. | Integruotas procedūros laikmatis |  | Būtina. |
| 14. | Jungtys USB ir atminties kortelei |  | Būtina. |
| 15. | Nuotolinio valdymo pultas pacientui |  | Būtina. |
| 16. | Stimuliacijos kilimėlis privalo būti integruotas į krėslą |  | Būtina. |
| 17. | Elektrinis maitinimas |  | 100-240 V±10%, 50 Hz el. tinklas. |
| 18. | Garantija prietaisui |  | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |
| 19. | CE sertifikavimas |  | Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija. |